台州学院采购竞争性磋商文件

TZC-2018-CS019号

采购项目：制药化工绿色合成及反应评价项目

采购单位：医药化工与材料工程学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2018年11月9日

招

磋

磋

磋磋商文件目录

- 磋商邀请

- 磋商需求

- 供应商须知

四、评标方法、评标标准

五、合同条款及格式

六、响应文件格式范例

第一部分  磋商邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定,现就我校制药化工绿色合成及反应评价项目进行竞争性磋商采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、项目编号：TZC-2018-CS019号

二、磋商内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制药化工绿色合成及反应评价项目 | 1批 | 88.38 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件；

（二）本项目磋商供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、公告日期：2018年11月9日至2018年11月19日；

获取截止时间：2018年11月19日下午16：30；

五、磋商报名：

1、项目联系人：郑老师   联系电话及传真：0576-88660896

2、报名时间：2018年11月9日至2018年11月19日。

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证（已办理三证合一的仅需提供三证合一的营业执照扫描件即可）、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续，请以格式“XXXX公司参加TZC-2018-CS019号的报名资料” 作为电子邮件标题。电子邮箱：499142451@qq.com。

六、答疑会

本项目不需要现场答疑会。

七、响应文件提交的截止及开启时间、地点：

本次招标将于2018年11月21日星期三上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开启，请响应人在规定的截止及开启时间前将响应文件送达开标地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

八、磋商保证金：

1、本标项的投标保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制药化工绿色合成及反应评价项目 | 8838 |

响应人应于开标前以电汇、转帐等形式提交磋商保证金，注明用途为“TZC-2018-CS019号磋商保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 0576-88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：33050 16635 00000 00852  开户行：中国建设银行台州市分行

2、递交磋商响应文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与响应人代表身份证一起出示备审。

3、未成交供应商的磋商保证金将在中标通知书发出后，成交供应商的磋商保证金在合同签订后，凭供应商提交的退磋商保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内退还，咨询电话0576-88660896。

九、质疑及投诉：

响应人如认为磋商文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取磋商文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；响应人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；响应人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：蔡老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2018年11月9日

第二部分  磋商需求

一、磋商项目一览表

1、本次磋商共1个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 顶目名称 | 规格型号 | 数量 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制药化工绿色合成及反应评价项目 | 见技术需求 | 1批 | 台州学院椒江校区 |

- 2、设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 规格型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 催化剂评价成套设备定制 | - 套 | - 详见附件一 | - 2 |
| - 2 | - 气相色谱仪 | - 台 | - 详见附件一 | - 2 |
| - 3 | - 高通量平行合成仪 | - 台 | - 详见附件一 | - 1 |
| - 4 | - 分析天平 | - 台 | - 详见附件一 | - 2 |
| - 5 | - 微型马弗炉 | - 台 | - 详见附件一 | - 1 |
| - 6 | - 真空烘箱 | - 台 | - 详见附件一 | - 1 |
| - 7 | - 鼓风烘箱 | - 台 | - 详见附件一 | - 2 |
| - 8 | - 气体吸附测量仪 | - 台 | - 详见附件一 | - 1 |
| - 9 | - 低温循环槽 | - 台 | - 详见附件一 | - 1 |

二、技术需求

- 附件一：制药化工绿色合成及反应评价项目招标需求

| - 序号 | - 设备 - 名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 催化剂评价成套设备定制 | 催化剂表征评价装置（气相反应）【1台】 1、主要技术指标等要求： 1.1设计要求： 该装置为高压表征评价装置，由进料系统、反应系统、产物分离系统等部分组成。反应器系统均为独立的进料、独立的控压和独立的加热控温，反应器配有四条气路进料，气路均采用质量流量计精确控制进料流量。反应系统的加热炉为电加热炉，使用最高温度可达到800℃，加热炉的恒温区装量最大为2mL，该恒温区为热电偶在反应器内轴向拉伸测量催化剂床层得到的实测温度，恒温区的实测精度为±1℃。反应系统最高使用压力为6MPa，系统采用稳压阀进行稳压，采用背压阀给系统控压。 1.2技术指标： 1.2.1 装置最高耐受压力：6MPa； 1.2.2 加热炉最高操作温度：800℃； 1.2.3 反应器各气体流量量程：C2H2：300sccm；H2：500sccm； 1.2.4 反应器材质：不锈钢316L； 1.2.5 反应器操作条件： 600℃&2.0MPa，800℃&常压； 1.2.6 加热炉类型：电加热炉，全开门式悬挂式设计，方便反应器拆卸； 1.2.7 加热炉恒温区温控精度：±1℃（热电偶在反应器内轴向拉伸测量催化剂床层得到的实测温度）； 1.2.8 恒温区催化剂装量：2mL； 1.2.9 压力表压力精度等级：0.4级； 1.2.10 气体流量控制流量精度：1%FS； 1.2.11 装置尺寸：不大于900mm（长）×600mm（宽）×1800mm（高）（铝合金型材组装框架）； 1.3硬件要求： 1.3.1 加热炉要求电加热炉，为方便反应器拆卸的全开门式设计，反应管采用重力悬挂式设计。加热炉在炉皮外置防烫罩，以保证高温炉高温处不暴露，防烫伤。控温精度达到±1℃，热电偶在反应器内轴向拉伸测量催化剂床层得到的实测温度。 1.3.2 注意反应管上下两端死体积的消除，反应管为316L不锈钢材质。 1.3.3 反应器入口配备气体混合器。在气体混合器中各组分原料可进行充分的混合。 1.3.4 装置框架采用美观的铝合金型材组装框架。 1.4其他要求： 1.4.1 产品的设计、制造、包装、运输符合国家标准、相关行业标准，产品报价要有分项明细。 1.4.2 安装现场进行技术指导并负责调试。 1.4.3 随机提供资料原件1套、每套资料包括：设备总图、布置图、零件图、电路图、使用说明书、随机易损件明细及随机工具明细等有关资料；随机提供各种程序软件1套。 2、工艺流程设计要求 2.1 气体控制单元 装置共配置3条气路，气源均为管道气或钢瓶气，气路入口采用Φ6mm配件组装，各气路入口均配有过滤器，气路出口均配有单向阀。该装置配有3条气路调节及流量控制系统。气体由钢瓶或其它供气源由截止阀控制开关，经过滤器进入手动稳压阀。稳压后气体再进入到质量流量计（热式）控制气体流量。质量流量计配有旁路，可快速充放气体。计量后的气体进入到反应器中进行反应。气体量程：C2H2：300sccm；H2：500sccm； 2.2 反应单元 该装置配置316L不锈钢反应器，采用高压管焊接而成。反应器操作条件：600℃条件下最高耐压6.0MPa，600℃条件以上只能常压使用。加热炉为对开式设计，最高设计温度800℃，加热炉恒温区控温精度为±1℃，恒温区催化剂装量为2mL。加热炉保温材料为耐高温陶瓷纤维，为了保证反应器的控温精度及恒温区长度，开启式反应加热炉采用三段加热功率，在加热瓦最敏感区设置加热控制热电偶并由相应仪表进行控制。为了消除由于电加热炉瓦不均匀造成的传热温差，用反应器内温度值反馈控制炉瓦加热值。为了测定催化剂床层内真实反应温度，在催化剂床层内插有Ф3×0.5金属管，用于测量床层轴向温度分布线。整个加热炉设有超温断电功能，防止误操作损伤加热炉。加热炉采用方便的对开式设计，反应管采用简易的重力悬挂式设计。 2.3产物取样分析单元 反应器出口产物经冷却后形成气液两相进入到气液分离罐中，液相产物保存在分离罐中，气相产物经背压阀后排空 3 废液收集仪1套（原装进口） 功能：可快速移动收集废液；静电接线连接，有效导除静电；漏斗带有自闭浮球，收集完后自动关闭，防止挥发。 ★材质：导电性PE-HD； 安全盖：带浮球闭合漏斗，静电接地线； 过滤器：活性碳过滤，使用期限不小于6 个月； 容积不小于20L； 监控：液位浮球显示器； 标准：通过SGS UN-Y 运输认证，执行 TRGS526 标准。 催化剂表征评价装置（液相反应）【1台】 1、主要技术指标等要求： 1.1设计要求： 该装置为高压表征评价装置，由进料系统、反应系统、产物分离系统等部分组成。反应器系统均为独立的进料、独立的控压和独立的加热控温，反应器配有四条气路进料，气路均采用质量流量计精确控制进料流量。反应系统的加热炉为电加热炉，使用最高温度可达到800℃，加热炉的恒温区装量最大为2mL，该恒温区为热电偶在反应器内轴向拉伸测量催化剂床层得到的实测温度，恒温区的实测精度为±1℃。反应系统最高使用压力为6MPa，系统采用稳压阀进行稳压，采用背压阀给系统控压。 1.2技术指标： 1.1 装置最高耐受压力：6MPa； 1.2 加热炉最高操作温度：800℃； 1.3 反应器各气体流量量程：C2H2：300sccm；H2：500sccm； 1.4 反应器材质：不锈钢316L； 1.5 反应器操作条件： 600℃&2.0MPa，800℃&常压； 1.6 加热炉类型：电加热炉，全开门式悬挂式设计，方便反应器拆卸； 1.7 加热炉恒温区温控精度：±0.1℃（热电偶在反应器内轴向拉伸测量催化剂床层得到的实测温度）； 1.8 恒温区催化剂装量：2mL； 1.9 压力表压力精度等级：0.4级； 1.10 气体流量控制流量精度：1%FS； 1.11 装置尺寸：不大于900mm（长）×600mm（宽）×1800mm（高）（铝合金型材组装框架） 1.12废液收集仪（原装进口） 1.13 功能：可快速移动收集废液 1.14 静电接线连接，有效导除静电 1.15 漏斗带有自闭浮球，收集完后自动关闭，防止挥发 1.16 材质：导电性PE-HD 1.17 安全盖：带浮球闭合漏斗，静电接地线 1.18 过滤器：活性碳过滤，使用期限不小于6 个月 1.19 容积不小于20L 1.20 蠕动泵：最大流量300ml/min 1.3硬件要求： 1.3.1 加热炉要求电加热炉，为方便反应器拆卸的全开门式设计，反应管采用重力悬挂式设计。加热炉在炉皮外置防烫罩，以保证高温炉高温处不暴露，防烫伤。控温精度达到±1℃，热电偶在反应器内轴向拉伸测量催化剂床层得到的实测温度。 1.3.2 注意反应管上下两端死体积的消除，反应管为316L不锈钢材质。 1.3.3 反应器入口配备气体混合器。在气体混合器中各组分原料可进行充分的混合。 1.3.4 装置框架采用美观的铝合金型材组装框架。 1.4其他要求： 1.4.4 产品的设计、制造、包装、运输符合国家标准、相关行业标准，产品报价要有分项明细。 1.4.5 安装现场进行技术指导并负责调试。 1.4.6 随机提供资料原件1套、每套资料包括：设备总图、布置图、零件图、电路图、使用说明书、随机易损件明细及随机工具明细等有关资料；随机提供各种程序软件1套。 2、工艺流程设计要求 2.1气体及液体控制单元 装置共配置两条气路。气源均为管道气或钢瓶气，气路入口采用Φ6mm配件组装，各气路入口均配有过滤器，气路出口均配有单向阀。该装置配有两条气路调节及流量控制系统，分别用于氢气及氮气流量控制。氢气或氮气由钢瓶或其它供气源由截止阀控制开关，经过滤器进入手动稳压阀。稳压后气体再进入到质量流量计（热式）控制气体流量。质量流量计配有旁路，可快速充放气体。计量后的气体进入到反应器中进行反应。气体量程：N2：300sccm；H2：300sccm。同时配置液体管路一条，通过蠕动泵进料（0-300ml/min），蠕动泵进口安装过滤器，出口安装单向阀。 2.2反应单元 该装置配置316L不锈钢反应器，采用高压管焊接而成。反应器操作条件：600℃条件下最高耐压6.0MPa，600℃条件以上只能常压使用。加热炉为对开式设计，最高设计温度800℃，加热炉恒温区控温精度为±1℃，恒温区催化剂装量为2mL。加热炉保温材料为耐高温陶瓷纤维，为了保证反应器的控温精度及恒温区长度，开启式反应加热炉采用三段加热功率，在加热瓦最敏感区设置加热控制热电偶并由相应仪表进行控制。为了消除由于电加热炉瓦不均匀造成的传热温差，用反应器内温度值反馈控制炉瓦加热值。为了测定催化剂床层内真实反应温度，在催化剂床层内插有Ф3×0.5金属管，用于测量床层轴向温度分布线。整个加热炉设有超温断电功能，防止误操作损伤加热炉。加热炉采用方便的对开式设计，反应管采用简易的重力悬挂式设计。 2.3产物取样分析单元 反应器出口产物经冷却后形成气液两相进入到气液分离罐中，液相产物保存在分离罐中，气相产物经背压阀后排空。 |
| - 2 | 气相色谱仪 | 1 基本要求 1.1 温度要求： 5℃—35℃； 1.2 湿度要求； 25%—80%； 1.3 电源要求： 220V±10%,50Hz； 1.4 功率要求： 最大2500 W； 1.5 外形尺寸： 565×510×490（mm）长×宽×高； 1.6 重量： 50Kg。 2 技术要求： 2.1 功能特点： 2.1.1 采用大屏幕液晶显示，人性化的操作界面设计，显示直观、操作简洁，中英文相互切换，满足不同客户需求； ★2.1.2 通过键盘、反控工作站设定，可同时对六个模块进行温度控制，完美实现对各模块的温度精确控制； 2.1.3 配备灵敏度更高的FID、TCD、FPD、NPD、ECD五种检测器，可任意选择组合，保证了使用的广泛性； 2.1.4 配备反控工作站，可对分析过程中实施全程反控； 2.1.4 实时文字直观反馈仪器故障信息，方便用户故障检索。 2.2 主机 2.2.1温控区：6路独立控温； 2.2.2 载气控制：精密压力、流量阀控制（实时反控显示）； 2.2.3 显示器：320×240液晶大屏幕显示器，信息量更大，中英文切换，参数设置简洁直观； 2.2.4进样器：可配2个进样器（填充柱进样器、分流毛细进样器、分流/不分流毛细进样器）； 2.2.5 检测器：可最多选配3个检测器（FID、TCD、FPD、ECD、NPD）； 2.2.6 辅助进样装置：可选配进样阀、顶空进样器、热解析进样器； 2.2.7 操作性：可反控； 2.2.8 工作站：反控工作站； 2.2.9 其他：阀控制外部事件板。 2.3 柱箱 2.3.1 尺寸：柱箱尺寸：260×250×150[mm]（长×宽×高）， 色谱柱安装间隔尺寸：152.4mm；（6英寸标准接口）； ★2.3.2柱箱温度控制：室温上8℃～399℃ (以0.1℃增量任设)； 2.3.3温度波动：≤±0.1℃（环境温度变化10℃或电源电压变化10％）， 温度梯度：±1％（温度范围100℃～350℃）； 2.3.4程序升温：8阶； 2.3.5 升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）； 2.3.6 降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min； 2.3.7 持续运行时间：999.9（min）。 2.4 进样系统 2.4.1最高使用温度：400℃； 2.4.2进样口数量：最多可配2个； 2.4.3 进样模式：填充进样、分流毛细进样、分流/不分流毛细进样。 2.5 检测系统 2.5.1 氢火焰检测器（FID）： 最高使用温度：400℃； 最小检测限：≤5 x 10-12g/s（正十六烷） 基线噪音：≤2 x 10-13 A，基线漂移：≤5 x 10-13A/30 min(仪器稳定2小时后)； 线性动态范围：≥107 2.6 其他配件 2.6.1 转化炉：用于≤100ppm CO、CO2的甲烷化； 2.6.2 事件板：用于进样阀的驱动时间事件控制； 2.6.3 阀箱：用于进样阀及切换阀的温度控制。 2.7 工作站/数据处理软件 2.7.1 运行环境：Windows 2000/wingdows XP /Windows 98操作系统； 2.7.2 配置要求：512M内存、80G硬盘、液晶显示器、232/USB数据采集串口； 2.7.3 输出信号范围：-1500～+1500mV； 2.7.4 信号分辨率：全量程0.1μV； 2.7.5 最高采样频率：60点/秒； 2.7.6 采集灵敏度：0.025μV/s； 2.7.7 采集精度：0.05%； 2.7.8 色谱工作站功能：分析过程实时监控、压力/流量/温度实时显示、原始数据跟踪、统计汇总、RSD计算、校正归一法、外标法、内标法、谱图报告打印 配置： GC9790II主机 1台 FID检测器1套，毛细进样系统1套，反控工作站1套，净化器1套，六通阀进样系统2套，填充进样系统2套 |
| - 3 | - 高通量平行合成仪 | 1基本参数： 1.1 反应位点： 10 组（第11#为空白测温点） 1.2 反应容器： 20mL（圆底、小管径、厚壁、玻璃反应管） 1.3 适用体积： 1-5mL（封管、加气、低温）、1-10mL（室温、加热、回流） 1.4 适用反应： 搅拌反应、回流反应、低温反应、加热反应、加气反应、封管反应、无水无氧反应 2高温参数： 2.1 加热单元： 智能安全加热器（配置德国IKA 加热器） 2.2 控温单元： 精密智能探针（配置德国IKA 精密探针） 2.3★控温技术： 内部控温+平行控温+电子双重控温 2.4 独立温区： 1 个控温区（加热模组为标配） 2.5加热范围： RT-220℃ 2.6加热效率： 5-8℃/min（10 个5mL 乙醇、20-100℃） 2.7★控温精度： ±0.5℃（高温模式） 2.8平行精度： ±0.5℃（高温模式） 2.9封管实验： 是（真正封管、零回流封管） 2.10过夜实验： 是（过夜温度≤120℃） 2.11冷却降温： 是（需外接冷却循环，面板式集成浮子水流计） 3回流参数： 3.1回流实验：标配冷凝回流模组（可实现回流下的光催化） 3.2回流实验： 是（回流效率≥98%、乙醇在80℃ 加热回流48h 损失率≤2%） 4低温参数： 4.1低温实验： 标配低温模块（低温和光照功能不可同时使用） 4.2制冷方式： 可外接循环制冷器 4.3低温范围： 最低可达零下20℃ 4.4控温温差： ±1℃ 5压力参数： 5.1加气实验：标配耐压相关组件（可实现低压下光催化反应） 5.2加气方式：由钢瓶连接气源平台通过管路为体系供气 5.3加压范围：加气压力最高可达10atm 5.4压力显示：通过减压器出气口压力表调节充压范围 6光催化参数： 6.1 光反应器： 20mL 石英反应管（微量、小管径、厚壁、100%透光石英反应管） 6.2照射方式： 零距离底部照射 6.3光源种类： 单色LED 发光晶片（按需选配或定制固定波长、非传统滤光模式） 6.4★光源功率： 1-10W/位点 6.5光源降温： 可外接循环降温 6.6光源切换： 可手动更换波长 6.7光源漏光： 极少（全反射、零光污染、高利用率） 6.8光源寿命： 5000 小时（确保降温、防止过热） 7搅拌参数： 7.1搅拌方式： 同步环绕磁力搅拌（配置德国IKA 搅拌模块） 7.2搅拌速度： 0-1500rpm（需配相应搅拌器） 7.3搅拌子一： 是（橄榄型*L13.5mm*220℃） 8物料添加参数： 8.1适应物料及粘度： 小粘度液体或分散型固体 8.2无水无氧液体加料：是（注射器穿刺进样） 8.3★无水无氧固体加料：是（氮气流保护下零损耗微量进样或氮气流保护投放称量皿）） 8.4可进手提箱加料： 是（反应管整体进手套箱） 8.5无水无氧样品采集：是（在线微创取样） 8.6穿刺密封塞： 是（洁净密封塞可反复穿刺、可重复使用、环保节约） 8.7二次密封功能： 是（独有密封塞穿刺针眼密封、确保封管气密性） 9 Schlenk 技术参数： 9.1反应器密封方式： O 型圈螺纹软密封 9.2加长气线快速连接： 是（全新设计快速安装和双截止、任意操作） 9.3 Schlenk 操作面板： 是（简单易用的模块化气体置换平台） 9.4微正压Schlenk 线： 是（模拟手套箱正压系统、配备优质储气囊） 9.5反应气体Schlenk 线：是（惰性气体反应气体任意切换） 9.6惰性气体Schlenk 线：是（惰性气体反应气体任意切换） 9.7反应气源供给方式： 钢瓶供气（需自备钢瓶及减压器） 9.8惰性气源供给方式： 钢瓶或通风厨供气（需自备钢瓶及减压器） 10安全相关参数： 10.1可视化防护罩： 是（安全防护、抗环境干扰） 10.2安全防爆功能： 是（安全防护罩） 10.3耐受正压力： ≤10atm（封管反应耐受最高压力） 10.4最高真空度: 0.2mbar（单点可达到0.15mmHg，需自备2L/S 真空油泵） 10.5过热保护： 是（50-360℃ 任意设置，高于设定温度将自动断电） 11其它参数： 11.1快速悬停功能： 是（快速停止反应、提拉即停） 11.2仪器耐候性： 银色耐腐铝合金外壳（美观大气、耐腐蚀防护） 11.3定时功能： 是（可在0-99h 对控温和搅拌进行倒计时） 11.4质量体积： 22kg/D*W*H=45*35*65cm 11.5防护级别： Ip42 11.6功率电源： 650W，Ac220-240V，50/60HZ 11.7工作环境： 环境温度: 0～35℃，相对湿度: 80% 11.8噪音大小： 70dB 12附件： 12.1液态金属浴 500ml两套 12.2液态金属浴 1000ml两套 |
| - 4 | - 分析天平 | 1.最大秤量： 220 g 2.可读性： 0.0001 g 3.重复性： 0.0001 g 4.显示屏： 背亮液晶 5.校准方式： 内置砝码校正 6.电 源： AC 交流/8节AA电池 |
| - 5 | 微型马弗炉 | 1.最高温度：1100℃ （＜1hour)，1000℃（长期） 2.建议升温速率：10℃/min 3.输入电源：AC220V 4.最大功率：1.2KW 5.炉腔尺寸：100x100x100 mm 6.炉体结构： 采用高纯氧化铝作为炉膛材料，最大程度减小能量损失，比一般加热炉减少30%能耗。 炉门采用下拉式可以方便放样和取料，当炉门打开时高温炉主电路断开。 炉体后面有两个Φ8mm 的通气口，可以在烧样时通入惰性气体。 采用高纯氧化铝作为炉膛材料，炉膛表面涂有美国进口高温氧化铝涂层可以提高加热效率和炉膛使用寿命。 炉体后端能安装进气和出气口。 7.温控系统：采用PID方式调节，可设置30段升降温程序 8.带有断偶和过热保护 9.控温精确度：±1℃ 10.加热元件：掺钼铁铬铝(表面涂有氧化锆涂层，可以极大程度延长使用寿命） 11.热电偶：K型 12.外型尺寸：200 x 230 x 360 mm 13.净重：约8 kg |
| - 6 | 真空烘箱 | - 温度范围：10-250℃ - 定时范围：1-9999分钟 - 真空度：＜133pa - 温度波动：0.1℃ - 外壳材质：冷轧板静电喷塑 - 内胆材质：高温漆内胆 - 外壳尺寸：610*450*460 - 内胆尺寸：300*300*275 - 电源：220V/400W - 隔板数量：一层 - 毛重：50KG |
| - 7 | 鼓风烘箱 | - 内部空间：350*350*350mm - 功率：0.8/220V - 外形尺寸：630*520*480mm - 内胆材质：镀锌板 - 温度：50-300℃ |
| - 8 | - 气体吸附测量仪 | - 1.温度范围：-269°C~500°C。 - 2.压力范围：真空~200bar，采用自动的PID压力调节：可实现恒定P、△P或f（△P）模式。 - ★3.压力测试：内置4只不同量程压力传感器，可自动切换；压力准确度：0.001Pa。 - 4.最高灵敏度：检测限可达3ug,相当于1mg样品吸附0.3wt%的气体。 - 5.分析气体：二氧化碳、氧气、氪气、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、氢气。 - 6. 六种不同的样品池可满足多种物质测量的需求（包括：标准样品池、高温样品池、液体样品池、薄膜样品池、低温样品池及微进样器）。 - 7.利用COSMO-RS方法测定二氧化碳、氧气、氪气、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷在离子液体中的亨利系数。 - ★8. 基于等体积饱和法搭建了测量气体在离子液体中溶解度的实验系统,并对该实验系统的可靠性进行了验证。利用气体溶解度实验系统对二氧化碳、氧气、氪气、甲烷、乙烷、丙烷、乙烯在离子液体中的溶解度。 |
| - 9 | - 低温循环槽 | - 温度范围：-20-300℃ - 分辨率：0.1℃ - 工作室尺寸：300*250*200mm - 槽深度：200mm - 泵流量：4L/min - 开口尺寸：200*180mm |

三、商务需求

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 质保期、履约金及质保金 | - （1）质保期： 1 年及以上； - （2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后技术服务要求 | - （3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。 - （4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。 - （5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后20天内进行安装调试，直至通过验收。 - （6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。 - （7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 - （8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。 - （9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。 - （10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。 |
| 交货时间 及地点 | - 时间： 合同签订后40天内交货 - 地点：台州学院椒江校区 |

四、相关说明

1、磋商响应文件份数：按照磋商文件要求的顺序装订，正、副本各自密封，各需正本1份，副本3份。

2、现场勘察：无

第三部分  供应商须知

一、 总  则

- （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商）。

采购人：是指台州学院。

采购机构：是指负责组织本次竞争性磋商的台州学院招投标中心（以下简称招投标中心）。

合格的供应商：

（1）符合竞争性磋商邀请中供应商的资格条件的规定；

（2）符合文件实质性条款的规定。

（三） 适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

（四） 磋商费用

（１） 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（2）竞争性磋商招投标中心和采购人不收取文件工本费与成交服务费。

（五） 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、响应文件

（一） 响应文件的要求

1、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言及度量衡单位

（1） 供应商提交的响应文件以及供应商与招投标中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件将被拒绝。

（二）响应文件的构成

响应文件由报价单、商务文件、技术文件三部份构成。

磋商供应商应当按照以下内容及顺序要求制作磋商响应文件：

- 报价单

（1）首次报价一览表（附件2）；

（2）磋商项目明细清单（附件3）。

2、商务文件（附件1）

（１）资格、资信证明文件

①法定代表人(负责人)授权书（附件5）；

②营业执照、税务登记、组织机构代码证；

③本项目要求的特定资质证书（附件6）；

④磋商供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（附件6）；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件4）；

⑥近三年来同类项目的成功案例（附件7，需提供合同复印件）；

⑦磋商供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入磋商响应文件。

（2）商务需求响应文件

①商务条款响应及偏离表（附件8）；

②商务需求响应方案；

③供应商认为需要的其他技术文件或说明。

要求：

1. 供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2、供应商所提供的所有资信、资格证明材料应均为有效期内的最新的资料，并需全部加盖单位公章。

3、技术文件

（1）对本项目的具体技术需求响应方案（对应第二部分第二条）；

（2）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条，见附件9）；

（3）保证服务质量的技术力量及技术措施；

（4）保证工期的施工组织方案人力资源安排，另附项目实施人员一览表（附件10）；

（5）工程量/原材料、人工费清单（技术服务类项目提供，均不含报价）；

（6）设备配置清单（货物类项目提供，均不含报价，见附件11）；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）磋商供应商建议的安装、调试、验收的方案和措施；

（9）磋商供应商需要说明的其他内容（格式自拟）。

（三）响应文件编制要求

1、磋商供应商应当按照磋商文件构成内容及顺序要求制作磋商响应文件，需要正本与副本。

2、竞争性磋商文件中的技术与商务条款要求逐项做出响应或偏离，并说明原因；

3、详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

4、与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小双面打印并装订。

5、不按磋商文件要求制作磋商响应文件的将视情扣分。

（四）响应文件份数和签署

1. 供应商应严格按照竞争性磋商文件要求的份数准备响应文件，正本、副本装订份数请详见第二部分第四条。每份响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2. 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

3. 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

（五）响应文件的装订、密封和标记

1、响应文件正、副本均须按磋商文件要求的内容及顺序用线装（或钉书钉）加胶装分别装订成册，文件胶装装订后页面不可抽取、不得有活动页、无破坏、不可拆分，并加盖骑缝章(或每份材料盖公章)。所有须盖章的均为供应商公章。

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有磋商供应商公章或磋商供应商全权代表签字。封皮上写明磋商编号、磋商项目名称、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件”、“磋商时启封”字样。

3、如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，招标方对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

（六）响应文件提交截止时间

1、响应文件必须在规定的磋商截止时间前派人送达指定的磋商地点。

2、如有特殊情况，采购机构可推迟或取消采购，但应在相关的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，告之所有磋商供应商。

（七）响应文件的修改和撤回

1、磋商供应商如必须修改或撤回磋商文件，必须在磋商截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购机构。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明磋商文件编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“磋商修改响应文件”、“磋商时启封”字样。

（八）磋商文件的有效期

- 1.自磋商截止日起60天内磋商响应文件应保持有效，有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

三、磋商保证金

（一）保证金缴退

1、磋商供应商须按要求提供磋商保证金，在签到时出示交纳凭证，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2、成交方的保证金在合同签订后五个工作日内凭合同退还。

3、未成交的保证金凭磋商供应商单位有效收据，在当日或次日开始无息退还。

（二）磋商供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。

四、响应无效及磋商终止条款

（一）响应无效条款：

1、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2、未按要求交纳磋商保证金的；；

3、磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、对于投标报价明显低于成本价，且响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该响应人投标无效

5、投标报价高于市场平均价格，磋商小组认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

6、商务需求不响应的；

7、主要性能参数指标负偏离 6 项（含）以上的；

8、磋商响应文件提供虚假材料的；

9、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

10、本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形；

11、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的（磋商文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（二）磋商终止条款：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、响应人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

五、磋商与评审

（一）磋商仪式

（1）磋商仪式由招投标中心采购项目负责人主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加；

（2）主持人宣布会议开始，并介绍参加采购会的人员名单；

（3）主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）磋商响应供应商或其当场推荐的代表，检查磋商响应文件密封的完整性；

（5）主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评标室。

（二）磋商小组

（1）磋商仪式结束后，招投标中心将立即组织磋商小组进行磋商。

（2）磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

（三）磋商工作纪律及保密

（1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

（四）磋商原则和方法

（1）磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）本次磋商采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（五）磋商程序、最后报价、综合评分

（1）响应文件审查：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）供应商的澄清

供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（3）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（6）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（7）评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（8）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

（9）采购机构对磋商小组成员进行评价；

（10）宣布磋商结果，采购会议结束。

六、合同授于

1、成交结果将在相关网站公布。

2、成交供应商在《成交通知书》中要求的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，同时将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织磋商小组，对磋商供应商提供的磋商文件进行综合评审。

二、磋商小组按签到序号听取投标单位的情况介绍，并就有关问题进行磋商。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法。

四、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分高低来进行排名，评出成交候选供应商或者成交供应商。

五、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定。

六、如果成交供应商自动放弃中标资格或因质疑或是投诉被取消中标资格的，可视情报经财政部门同意后根据评审结果按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 45分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的整体技术方案的先进性、适用性、合理性综合打分，优10-7分，中7-4分，差4-0分。 | 10分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，完全满足招标文件要求得基础分18分；技术指标高于或低于招标文件中非“★”技术指标要求的，根据偏离程度每一项加减0-1分；技术指标高于或低于招标文件中带 “★”技术指标要求的，根据偏离程每一项加减0-3分。专家视偏离程度酌情打分。 | 30分 |
|  | 产品 先进性 | 专家结合投标产品的先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分，优2-1.5分，中1.5-0.5分，差0.5-0分。 | 2分 |
| 实力 信誉 及 业绩 8分 | 企业规模 财务状况 | 综合比较投标人企业规模、技术力量、经营状况等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 近两年以来投标人对类似项目的销售业绩（以合同复印件为准）情况，第一名得5分，第二名得3分，第三名得2分，第四名得1分，其余（含没有提供业绩）得0分。 | 5分 |
| 售后 服务 10分 | 质保期 | 超过招标文件规定的质保期每增加一年得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 服务承诺 | 质保期内及质保期满后的具体维保方案、服务网点、服务方式、维护响应时间。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 3分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施（已列入投标报价的除外）。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
| 投标文件制作2分 | 对招标文件响应程度等 | 专家对照采购文件的技术规范要求，投标文件的完整性，酌情打分。如果出现投标文件内容前后不一致，需要澄清之处，每处扣0.5分，扣完为止。 | 2分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》，政府有关部门盖章有效。） | 35分 |

注：所有复印件均需要加盖投标单位公章。

第五部分　拟签订的合同文本

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 履约保证金

如需合同履约保证金请合同双方在签定合同时商定。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，台州学院招投标中心及台州市政府采购监管处各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

4、合同必须经台州学院招投标中心监证。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分：   响应文件格式范例

附件1                              　　　　正本或副本

项目名称

项目编号：TZC-2018-CSXXX（标项）

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

目　　录

1.报价单…………………………………………………………………………

1.1.首次报价一览表…………………………………………………………

1.2.　磋商项目明细清单…………………………………………………

2.商务文件………………………………………………………………………

2.1.资格、资信证明文件……………………………………………………

2.1.1.投标声明书………………………………………………………

2.1.2.法定代表人(负责人)授权书

2.1.3.营业执照…………………………………………………………

2.1.4.税务登记…………………………………………………………

2.1.5.组织机构代码证…………………………………………………

…….

2.2.商务需求响应文件………………………………………………………

2.2.1.商务条款响应及偏离表…………………………………………

2.2.2.商务需求响应方案……………………………………………………

……

3.技术文件

3.1.对本项目的具体技术需求响应方案

3.2.技术需求响应表…………………………………………………………

……

注：目录表按以上格式编写

附件2

首次报价一览表 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 总价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商地址：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件3

磋商项目明细清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计费 | 1 |  |
| 2 | 建筑工程施工图设计费 | 1 |  |
| 3 | 安装工程施工图设计费（含音响系统） | 1 |  |
|  | … |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：1、本表要求同附件2的合计人民币数相等。

2.配件名称、数量及价格等内容参照此表填写，可另附表。

附件4

声 明 书

致：（台州学院招投标中心）：

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（磋商供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为TZC-2018-CSXXX）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应人的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：                        日 期：

供应商全称（公章）：

附件5

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （磋商供应商全称）法定代表人，现授权委托                        （磋商供应商代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写招标编号及项目）磋商活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的磋商全程各事项、磋商文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部磋商文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担磋商文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切磋商资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

磋商供应商全称（公章）：                              日期：

附：

磋商供应商代表姓名： 职务： 磋商供应商代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件6

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写响应人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件7

响应人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖响应人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8

商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 磋商需求 | 是否响应 | 磋商供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照磋商文件第二部分“磋商需求”内第三条“商务需求”填制，磋商供应商应在此表上对每项作出承诺或说明。

附件9

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本磋商文件第二部分“磋商需求”内第二条“技术需求”填制，磋商供应商应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件10

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：在填写时，如本表格不适合磋商供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附件11

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

服务承诺和优惠

供应商全称（公章）：                          标项：

| 项 目 | 服务内容及标准 | 服务优惠承诺 |
| --- | --- | --- |

注：本表为通用格式，投标单位应根据每个标项实际情况自行调整细项内容和增行填写。

投标地点示意图：