台州学院采购招标文件

TZC-2017-GK015号

采购项目：台州生物医化产业研究院实验室专业设备及配套设施项目

采购单位： 医药化工学院

采购机构：台州学院招投标中心

2017年7月18日

招招标文件目录

- 投标邀请

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标方式、评标标准

- 台州学院采购合同主要条款指引

- 应提交的有关格式范例

第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,现就台州学院台州生物医化产业研究院实验室专业设备及配套设施项目进行公开招标采购，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

一、项目编号：TZC-2017-GK015号

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标段 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州生物医化产业研究院实验室专业设备及配套设施项目 | 1批 | 244.3435 |

五、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（二）本项目供应商特定条件：

1、投标人具备机电安装专业承包三级及以上、环保工程专业承包三级及以上资质；

2、投标人须是实验室设备的生产企业，其营业执照经营范围须包含实验室设备的生产、通风、自控或智能化管理系统内容的独立法人；

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/ 。

2、获取时间：2017年7月18日至2017年7月24日下午17：00止。

七、投标报名：

1、项目联系人：李老师   联系电话及传真：0576-88660897

2、报名时间：2017年7月18日至2017年7月24日

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续。E-mail：ztbzx@tzc.edu.cn

八、招标答疑会

本项目不需要现场招标答疑会

九、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2017年8月7日星期一上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼（东面门）大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、投标保证金：

1、投标保证金为人民币贰万肆仟元整。投标人应于开标前以电汇、转帐等形式提交投标保证金，注明用途为“投标保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：3805 5833 4763  开户行：中国银行浙江省分行临海开发区支行

2、递交投标文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未中标供应商的投标保证金将在次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料无息退还,联系电话：0576-88660896。

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：许老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心 2017年7月18日

第二部分  招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共1个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 顶目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 合同签订后几天内完工 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州生物医化产业研究院实验室专业设备及配套设施项目 | 详见附件一 | 1 | 批 |  | 台州学院椒江校区指定实验室 |

- 二、具体技术需求

说明：

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件规定的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或优于的产品参加。

以下技术或服务要求中，打“▲”号的条款为必须满足的重要指标（投标产品应相当或优于），投标方、投标产品必须满足，否则按无效标处理。

投标文件必须真实反映应标产品的实际技术指标，如经查实以虚假应标行为骗取中标的，将没收其投标保证金并交由政府采购管理部门依法处理。

投标产品具有完善的长期性的售后服务机构和服务体系，能提供及时、周到、便捷快速的维修服务。

台州学院台州生物医化产业研究院实验室专业设备及配套设施项目采购，包括《采购设备明细清单》范围内的实验室设备及配套设施的设计、制作、运输；以及供货实验设备的安装及其配套水、电安装、调试，并配合通过验收。

- （一）采购设备明细清单

| 序号 | 品目号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰 | 341房间 |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，，具体详见图纸 | ㎡ | 106 |  |
| 2 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 140 |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 141 |  |
| 4 | 钢化玻璃视察窗 | 12厚钢化玻璃窗 | ㎡ | 21 |  |
| 5 | 不锈钢窗套 | 1.0mm厚拉丝不锈钢，15厘板基层 | ㎡ | 12 |  |
| 6 | 成品钢制单开门 | M-01，门洞尺寸：900*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 7 | 成品钢制双开门 | M-02，门洞尺寸：1500*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 8 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 141 |  |
| 9 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 10 | 原有地面保护及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 140 |  |
| 12 | 垂直运输 |  | ㎡ | 140 |  |
| 家具 | 341房间 |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 规格：1500*850*2350，全钢结构，1.0mm钢板厚度经酸洗磷化采用环氧树脂喷涂，20+5mm环氧树脂一体成型台面，5mm钢化玻璃 | 组 | 4 |  |
| 2 | 水杯+水考克 | PP材质，规格：259*139*219 | 套 | 4 |  |
| 3 | 落地式通风柜 | 2000*900*2400 | 套 | 1 |  |
| 4 | 实验台 | 全钢结构，规格：2500*800*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 2 |  |
| 5 | 实验台 | 全钢结构，规格：2500*800*850，13mm实芯理化板台面，抗震十万分之一 | 组 | 2 |  |
| 7 | 实验台 | 全钢结构，规格：3000*800*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 8 | 实验台 | 全钢结构，规格：4200*800*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 9 | 万向抽气罩 |  | 套 | 4 |  |
| 10 | 功能柱 | 钢制，规格：200*200*2500 | 套 | 2 |  |
| 11 | 插座 |  | 套 | 20 |  |
| 排风部分 | 341房间 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | ZYF-5.6A-E向P风量:8750m3/hP风压:500paP功率:4kwP噪音:85dbP重量:160kg | 个 | 1 |  |
| 2 | 消声器 | PP，800*320*1000 | 个 | 1 |  |
| 3 | 防雨帽（成套） | 与风机配套，具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 4 | 软连接 | φ500，PVC | 个 | 1 |  |
| 5 | 矩形通风管道 | 500*250，PP，5mm | ㎡ | 4 |  |
| 6 | 矩形通风管道 | 400*200，PP，4mm | ㎡ | 7 |  |
| 7 | 矩形通风管道 | 500*200，PP，5mm | ㎡ | 4 |  |
| 8 | 矩形通风管道 | 800*320，PP，6mm | ㎡ | 40 |  |
| 9 | 矩形通风管道 | 500*400，PP，4mm | ㎡ | 2 |  |
| 10 | 矩形通风管道 | 630*250，PP，6mm | ㎡ | 18 |  |
| 11 | 圆形通风管道 | φ200，PP，3mm | ㎡ | 4 |  |
| 12 | 圆形通风管道 | φ160，PP，3mm | ㎡ | 1 |  |
| 13 | 圆形通风管道 | φ250，PP，3mm | ㎡ | 4 |  |
| 14 | 防火阀 | 800*320，钢制 | 个 | 1 |  |
| 15 | 电动蝶阀 | φ250，PP | 个 | 2 |  |
| 16 | 铝合金防雨百叶 | 600*500,铝合金 | 个 | 1 |  |
| 17 | 风机基础 |  | 座 | 1 |  |
| 18 | 减震器 | 与风机配套 | 套 | 1 |  |
| 19 | 其他 | 辅材(含PP风管吊架) | 项 | 1 |  |
| 20 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 21 | 通风变频 |  | 项 | 1 |  |
| 强电 | 341房间 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 3L25，具体详见系统图 | 台 | 1 |  |
| 2 | 配管 | JDG20 | m | 261.3 |  |
| 3 | 配管 | JDG25 | m | 266.6 |  |
| 4 | 配线 | ZRBV-2.5 | m | 284.3 |  |
| 5 | 配线 | ZRBV-4 | m | 243.6 |  |
| 6 | 600x600格栅灯 | 3*14W | 个 | 24 |  |
| 7 | 一位单控开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |
| 8 | 两位单控开关 | 250V 10A | 个 | 3 |  |
| 9 | 三位单控开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |
| 10 | 空调控制开关 |  | 个 | 6 |  |
| 11 | 单相安全型二,三极暗插座 | 250V 10A | 个 | 16 |  |
| 12 | 接线盒 |  | 个 | 60 |  |
| 弱电 | 341房间 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | PC20 | m | 456.2 |  |
| 2 | 配线 | RVV4*1.0 | m | 46.6 |  |
| 3 | 配线 | RVVP-3x1.5 | m | 63.7 |  |
| 4 | 配线 | HPV-2x0.5 | m | 45 |  |
| 5 | 配线 | UTP-CAT.6 | m | 570 |  |
| 6 | 配线 | RVV6*0.5 | m | 23.3 |  |
| 7 | 配线 | CAT 6e | m | 23.3 |  |
| 8 | 配线 | VV-3x2.5 | m | 55.5 |  |
| 9 | 配线 | UTP-6E | m | 63.7 |  |
| 10 | 配线 | HPV-2x0.5 | m | 36.2 |  |
| 11 | 配线 | RVSP-2x1.0 | m | 55.5 |  |
| 15 | 彩色半球摄像机 | DS-2CD2330-I/吸顶半球，200万像素,4mm 镜头 | 台 | 1 |  |
| 16 | 摄像机电源 | DC12V2A | 台 | 1 |  |
| 17 | 网络信息插座 |  | 个 | 7 |  |
| 18 | 电话网络信息插座 |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 人工 |  | ㎡ | 147 |  |
| 20 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 空调 | 341房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 气路 | 341房间 | 具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 装饰 | 339房间 |  |  |  |  |
| 1 | 全玻隔断 | 铝型材全玻隔断,12mm厚钢化玻璃，具体详见图纸 | ㎡ | 12 |  |
| 2 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，具体详见图纸 | ㎡ | 39 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 70 |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 92 |  |
| 5 | 成品钢制单开门 | M-01，门洞尺寸：900*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 6 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 92 |  |
| 7 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 8 | 原有地面保护及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 70 |  |
| 10 | 垂直运输 |  | ㎡ | 70 |  |
| 给排水 | 339房间 |  |  |  |  |
| 1 | 339房间 | PP-R给水管 | m | 11 |  |
| 2 | 339房间 | BX-PP-C聚丙烯超静音排水管 | m | 8 |  |
| 3 | 339房间 | 地漏 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 人工费 | ㎡ | 81 |  |
| 家具 | 339房间 |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 规格：1500*850*2350，全钢结构，1.0mm钢板厚度经酸洗磷化采用环氧树脂喷涂，19mm环氧树脂台面，5mm钢化玻璃 | 组 | 6 |  |
| 2 | 水杯+水考克 | PP材质，规格：259*139*219 | 套 | 6 |  |
| 3 | 中央台 | 钢木结构，规格：3750*1500*850，13mm实芯理化板台面 | 套 | 1 |  |
| 4 | 三联水龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 水槽 | PP材质，规格：550*450*310 | 套 | 1 |  |
| 6 | 台式单口洗眼器 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 单面滴水架 | PP材质 | 套 | 1 |  |
| 8 | 试剂架 | 钢玻，规格：3000*400*1000 | 组 | 1 |  |
| 9 | 功能柱 | 钢制，规格：150*150*2500 | 套 | 2 |  |
| 10 | 插座 |  | 套 | 10 |  |
| 排风 | 339房间 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | ZYF-5.6A-E向P风量:9000m3/hP风压:500paP功率:4kwP噪音:85dbP重量:160kg | 个 | 1 |  |
| 2 | 消声器 | PP，800*320*1000 | 个 | 1 |  |
| 3 | 防雨帽（成套） | 与风机配套，具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 4 | 软连接 | φ500，PVC | 个 | 1 |  |
| 5 | 矩形通风管道 | 500*250，PP，5mm | ㎡ | 5 |  |
| 6 | 矩形通风管道 | 500*320，PP，5mm | ㎡ | 14 |  |
| 7 | 矩形通风管道 | 800*320，PP，6mm | ㎡ | 48 |  |
| 8 | 矩形通风管道 | 500*400，PP，5mm | ㎡ | 2 |  |
| 9 | 圆形通风管道 | φ250，PP，3mm | ㎡ | 9 |  |
| 10 | 防火阀 | 800*320，钢制 | 个 | 1 |  |
| 11 | 电动蝶阀 | φ250，PP | 个 | 6 |  |
| 12 | 铝合金防雨百叶 | 600*500 | 个 | 1 |  |
| 13 | 风机基础 |  | 座 | 1 |  |
| 14 | 减震器 | 与风机配套 | 套 | 1 |  |
| 15 | 其他 | 辅材(含PP风管吊架) | 项 | 1 |  |
| 16 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 通风变频 |  | 项 | 1 |  |
| 强电 | 339房间 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 3L26，具体详见系统图 | 台 | 1 |  |
| 2 | 配管 | JDG25 | m | 118.4 |  |
| 3 | 配管 | JDG20 | m | 124.1 |  |
| 4 | 配线 | ZRBV-2.5 | m | 137.8 |  |
| 5 | 配线 | ZRBV-4 | m | 104.6 |  |
| 6 | 600x600格栅灯 | 3*14W | 个 | 12 |  |
| 7 | 一位单控开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |
| 8 | 三位单控开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |
| 9 | 空调控制开关 |  | 个 | 3 |  |
| 10 | 单相安全型二,三极暗插座 | 250V 10A | 个 | 5 |  |
| 11 | 单相安全型三极暗插座 | 250V 16A | 个 | 2 |  |
| 12 | 接线盒 |  | 个 | 31 |  |
| 弱电 | 339房间 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | PC20 | m | 85.35 |  |
| 2 | 配线 | UTP-CAT.6 | m | 161.6 |  |
| 3 | 配线 | RVVP-3x1.5 | m | 71.9 |  |
| 4 | 配线 | RVV4*1.0 | m | 7.45 |  |
| 5 | 配线 | CAT 6e | m | 6.1 |  |
| 6 | 配线 | UTP-6E | m | 71.9 |  |
| 7 | 配线 | RVV6*0.5 | m | 6.1 |  |
| 8 | 彩色半球摄像机 | DS-2CD2330-I/吸顶半球，200万像素,4mm 镜头 | 台 | 1 |  |
| 9 | 摄像机电源 | DC12V2A | 台 | 1 |  |
| 10 | 网络信息插座 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 双门磁力锁 | CU-S282A/360KG拉力 | 只 | 1 |  |
| 12 | 人工 |  | ㎡ | 72 |  |
| 13 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 空调 | 339房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 装饰 | 337房间 |  |  |  |  |
| 1 | 全玻隔断 | 铝型材全玻隔断,12mm厚钢化玻璃，具体详见图纸 | ㎡ | 12 |  |
| 2 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，内置防火岩棉，具体详见图纸 | ㎡ | 7 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 70 |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 92 |  |
| 5 | 成品钢制单开门 | M-01，门洞尺寸：900*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 6 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 92 |  |
| 7 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 8 | 原有地面保护及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 70 |  |
| 10 | 垂直运输 |  | ㎡ | 70 |  |
| 给排水 | 337房间 |  |  |  |  |
| 1 | 337房间 | PP-R给水管 | m | 9 |  |
| 2 | 337房间 | PP-R给水管 | m | 4 |  |
| 3 | 337房间 | 闸阀 | 套 | 1 |  |
| 4 | 337房间 | 防污回流止回阀 | 套 | 1 |  |
| 5 | 337房间 | BX-PP-C聚丙烯超静音排水管 | m | 8 |  |
| 6 | 337房间 | 地漏 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 人工费 | ㎡ | 78 |  |
| 8 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |
| 家具 | 337房间 |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 规格：1500*850*2350，全钢结构，1.0mm钢板厚度经酸洗磷化采用环氧树脂喷涂，19mm环氧树脂台面，5mm钢化玻璃 | 组 | 6 |  |
| 2 | 水杯+水考克 | PP材质，规格：259*139*219 | 套 | 6 |  |
| 3 | 中央台 | 钢木结构，规格：3750*1500*850，13mm实芯理化板台面 | 套 | 1 |  |
| 4 | 三联水龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 水槽 | PP材质，规格：550*450*310 | 套 | 1 |  |
| 6 | 台式单口洗眼器 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 单面滴水架 | PP材质 | 套 | 1 |  |
| 8 | 试剂架 | 钢制菱形，规格：3000*400*1000 | 组 | 1 |  |
| 9 | 功能柱 | 钢制，规格：150*150*2500 | 套 | 2 |  |
| 10 | 插座 |  | 套 | 16 |  |
| 排风系统 | 337房间 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | ZYF-5.6A-E向P风量:9000m3/hP风压:500paP功率:4kwP噪音:85dbP重量:160kg | 台 | 1 |  |
| 2 | 消声器 | 800*320*1000 | 台 | 1 |  |
| 3 | 防雨帽（成套） | 与风机配套，具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 4 | 软连接 | φ500，PVC | 个 | 1 |  |
| 5 | 矩形通风管道 | 400*320，PP，4mm | ㎡ | 6 |  |
| 6 | 矩形通风管道 | 500*320，PP，5mm | ㎡ | 17 |  |
| 7 | 矩形通风管道 | 800*320，PP，6mm | ㎡ | 35 |  |
| 8 | 矩形通风管道 | 500*400，PP，5mm | ㎡ | 2 |  |
| 9 | 圆形通风管道 | φ250，PP，3mm | ㎡ | 1 |  |
| 10 | 铝合金防雨百叶 | 600*500，铝合金 | 个 | 1 |  |
| 11 | 风机基础 |  | 座 | 1 |  |
| 12 | 减震器 | 与风机配套 | 套 | 1 |  |
| 13 | 其他 | 辅材(含PP风管吊架) | 项 | 1 |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 通风变频 |  | 项 | 1 |  |
| 强电 | 337房间 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JDG25 | m | 202 |  |
| 2 | 配管 | JDG20 | m | 144.5 |  |
| 3 | 配线 | ZRBV-2.5 | m | 156 |  |
| 4 | 配线 | ZRBV-4 | m | 191 |  |
| 5 | 600x600格栅灯 | 3*14W | 个 | 12 |  |
| 6 | 一位单控开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |
| 7 | 三位单控开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |
| 8 | 空调控制开关 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 单相安全型三极暗插座 | 250V 16A | 个 | 2 |  |
| 10 | 单相安全型二,三极暗插座 | 250V 10A | 个 | 6 |  |
| 11 | 接线盒 |  | 个 | 31 |  |
| 弱电 | 337房间 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | PC20 | m | 137.1 |  |
| 2 | 配线 | RVV4*1.0 | m | 36.6 |  |
| 3 | 配线 | RVVP-3x1.5 | m | 77.9 |  |
| 4 | 配线 | RVV6*0.5 | m | 17.3 |  |
| 5 | 配线 | CAT 6e | m | 17 |  |
| 6 | 配线 | UTP-CAT.6 | m | 181.1 |  |
| 7 | 配线 | UTP-6E | m | 77.9 |  |
| 8 | 双门磁力锁 | CU-S282A/360KG拉力 | 只 | 1 |  |
| 9 | 彩色半球摄像机 | DS-2CD2330-I/吸顶半球，200万像素,4mm 镜头 | 台 | 1 |  |
| 10 | 摄像机电源 | DC12V2A | 台 | 1 |  |
| 11 | 网络信息插座 | 系统承包商确定 | 个 | 2 |  |
| 12 | 人工 |  | ㎡ | 72 |  |
| 13 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 空调 | 337房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 拆除 | 原通风井拆除及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 装饰 | 307房间 |  |  |  |  |
| 1 | 全玻隔断 | 铝型材全玻隔断,12mm厚钢化玻璃，具体详见图纸 | ㎡ | 11 |  |
| 2 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，具体详见图纸 | ㎡ | 13 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 70 |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 105 |  |
| 5 | 成品钢制单开门 | M-01，门洞尺寸：900*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 6 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 105 |  |
| 7 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 8 | 原有地面保护及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 70 |  |
| 10 | 垂直运输 |  | ㎡ | 70 |  |
| 家具 | 307房间 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 钢木结构，规格：4000*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 2 | 仪器台 | 钢木结构，规格：3000*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 4 |  |
| 3 | 仪器台 | 钢木结构，规格：2500*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 4 | 三联水龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 水槽 | PP材质，规格：550*450*310 | 套 | 1 |  |
| 6 | 万向抽气罩 |  | 套 | 5 |  |
| 7 | 功能柱 | 钢制，规格：200*200*2500 | 套 | 1 |  |
| 8 | 插座 |  | 套 | 12 |  |
| 排风部分 | 307房间 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | ZYF-3.2A-E向P风量:1250m3/hP风压:300paP功率:1.1kwP噪音:65dbP重量:90kg | 个 | 1 |  |
| 2 | 消声器 | PP，320*200*1000 | 个 | 2 |  |
| 3 | 防雨帽（成套） | 与风机配套，具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 4 | 软连接 | φ300，PVC | 个 | 2 |  |
| 5 | 矩形通风管道 | 320*320，PP，3mm | ㎡ | 19.17 |  |
| 6 | 矩形通风管道 | 320*200，PP，3mm | ㎡ | 43.98 |  |
| 7 | 矩形通风管道 | 320*300，PP，3mm | ㎡ | 11 |  |
| 8 | 圆形通风管道 | φ160，PP，3mm | ㎡ | 26.3 |  |
| 9 | 圆形通风管道 | φ250，PP，3mm | ㎡ | 2.13 |  |
| 10 | 防火阀 | 钢制，320*200 | 个 | 1 |  |
| 11 | 电动蝶阀 | φ200，PP | 个 | 2 |  |
| 12 | 铝合金防雨百叶 | 400*320 | 个 | 1 |  |
| 13 | 风机基础 | 混凝土，厚度200-300mm | 座 | 1 |  |
| 14 | 减震器 | 与风机配套 | 套 | 1 |  |
| 15 | 其他 | 辅材(含PP风管吊架) | 项 | 1 |  |
| 16 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 通风测试 |  | 项 | 1 |  |
| 空调 | 307房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 给排水 | 307房间 | PP-R给水管 | m | 22.5 |  |
| 2 | 307房间 | 闸阀 | 套 | 1 |  |
| 3 | 307房间 | 防回流污染止回阀 | 套 | 1 |  |
| 4 | 307房间 | BX-PP-C聚丙烯超静音排水管 | m | 14.6 |  |
| 5 | 307房间 | 地漏 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 人工费 | ㎡ | 161.85 |  |
| 强弱电 | 307房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 气路 | 307房间 | 具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 装饰 | 309房间 |  |  |  |  |
| 1 | 全玻隔断 | 铝型材全玻隔断,12mm厚钢化玻璃，具体详见图纸 | ㎡ | 11 |  |
| 2 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，具体详见图纸 | ㎡ | 13 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 70 |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 105 |  |
| 5 | 成品钢制单开门 | M-01，门洞尺寸：900*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 6 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 105 |  |
| 7 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 8 | 原有地面保护及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 70 |  |
| 10 | 垂直运输 |  | ㎡ | 70 |  |
| 家具 | 309房间 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 钢木结构，规格：3000*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 2 |  |
| 2 | 仪器台 | 钢木结构，规格：3000*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 2 |  |
| 3 | 仪器台 | 钢木结构，规格：2500*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 5 | 仪器台 | 钢木结构，规格：2000*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 6 | 仪器台 | 钢木结构，规格：2000*1000*850，13mm实芯理化板台面，抗震十万分之一 | 组 | 1 |  |
| 7 | 万向抽气罩 |  | 套 | 7 |  |
| 9 | 功能柱 | 钢制，规格：200*200*2500 | 套 | 1 |  |
| 10 | 插座 |  | 套 | 14 |  |
| 排风部分 | 309房间 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | ZYF-4A-E向P风量:2750m3/hP风压:450paP功率:1.1kwP噪音:85dbP重量:140kg | 个 | 1 |  |
| 2 | 消声器 | PP，320*320*1000 | 个 | 1 |  |
| 3 | 防雨帽（成套） | 与风机配套，具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 4 | 软连接 | φ350，PVC | 个 | 1 |  |
| 5 | 矩形通风管道 | 320*320，PP，3mm | ㎡ | 19.17 |  |
| 6 | 矩形通风管道 | 320*200，PP，3mm | ㎡ | 43.98 |  |
| 7 | 圆形通风管道 | φ160，PP，3mm | ㎡ | 26.3 |  |
| 8 | 圆形通风管道 | φ250，PP，3mm | ㎡ | 2.13 |  |
| 9 | 圆形通风管道 | φ200，PP，3mm | ㎡ | 10.96 |  |
| 10 | 圆形通风管道 | φ300，PP，3mm | ㎡ | 2.08 |  |
| 11 | 防火阀 | 钢制，320*200 | 个 | 2 |  |
| 12 | 电动蝶阀 | φ250，PP | 个 | 1 |  |
| 13 | 电动蝶阀 | φ200，PP | 个 | 2 |  |
| 14 | 铝合金防雨百叶 | 400*400 | 个 | 1 |  |
| 15 | 风机基础 | 混凝土，厚度200-300mm | 座 | 1 |  |
| 16 | 减震器 | 与风机配套 | 套 | 1 |  |
| 17 | 其他 | 辅材(含PP风管吊架) | 项 | 1 |  |
| 18 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 通风测试 |  | 项 | 1 |  |
| 空调 | 309房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 给排水 | 309房间 | PP-R给水管 | m | 22.5 |  |
| 1 | 309房间 | 闸阀 | 套 | 1 |  |
| 2 | 309房间 | 防回流污染止回阀 | 套 | 1 |  |
| 3 | 309房间 | BX-PP-C聚丙烯超静音排水管 | m | 14.6 |  |
| 4 | 309房间 | 地漏 | 套 | 1 |  |
| 5 | 309房间 | 人工费 | ㎡ | 161.85 |  |
| 强弱电 | 309房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 气路 | 309房间 | 具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 装饰 | 311房间 |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，具体详见图纸 | ㎡ | 13 |  |
| 2 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 70 |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 105 |  |
| 4 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 105 |  |
| 5 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 6 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 70 |  |
| 7 | 垂直运输 |  | ㎡ | 70 |  |
| 8 | 空调 |  | 1 |  |  |
| 装饰 | 313房间 |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，具体详见图纸 | ㎡ | 13 |  |
| 2 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 70 |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 105 |  |
| 4 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 105 |  |
| 5 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 6 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 70 |  |
| 7 | 垂直运输 |  | ㎡ | 70 |  |
| 8 | 空调 |  | 1 |  |  |
| 装饰 | 304房间 |  |  |  |  |
| 1 | 全玻隔断 | 铝型材全玻隔断,12mm厚钢化玻璃，具体详见图纸 | ㎡ | 11 |  |
| 2 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，具体详见图纸 | ㎡ | 13 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 70 |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 105 |  |
| 5 | 成品钢制单开门 | M-01，门洞尺寸：900*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 6 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 105 |  |
| 7 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 8 | 原有地面保护及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 70 |  |
| 10 | 垂直运输 |  | ㎡ | 70 |  |
| 家具 | 304房间 |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 规格：1500*850*2350，全钢结构，1.0mm钢板厚度经酸洗磷化采用环氧树脂喷涂，19mm环氧树脂台面，5mm钢化玻璃 | 组 | 1 |  |
| 2 | 水杯+水考克 | PP材质，规格：259*139*219 | 套 | 1 |  |
| 3 | 仪器台 | 钢木结构，规格：2750*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 4 | 仪器台 | 钢木结构，规格：2500*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 5 | 仪器台 | 钢木结构，规格：3360*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 6 | 角柜 | 钢木结构，规格：1250*1250*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 2 |  |
| 7 | 万向抽气罩 |  | 套 | 4 |  |
| 8 | 功能柱 | 钢制，规格：200*200*2500 | 套 | 2 |  |
| 9 | 插座 |  | 套 | 8 |  |
| 排风部分 | 304房间 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | ZYF-5A-E向P风量:3500m3/hP风压:450paP功率:1.5kwP噪音:85dbP重量:140kg | 个 | 1 |  |
| 2 | 消声器 | PP，500*250*1000 | 个 | 1 |  |
| 3 | 防雨帽（成套） | 与风机配套，具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 4 | 软连接 | φ400，PVC | 个 | 1 |  |
| 5 | 矩形通风管道 | 500*250，PP，5m | ㎡ | 24.25 |  |
| 6 | 矩形通风管道 | 320*320，PP，3mm | ㎡ | 19.17 |  |
| 7 | 矩形通风管道 | 350*280，PP，4mm | ㎡ | 1.47 |  |
| 8 | 圆形通风管道 | φ160，PP，3mm | ㎡ | 26.3 |  |
| 9 | 圆形通风管道 | φ250，PP，3mm | ㎡ | 2.13 |  |
| 10 | 圆形通风管道 | φ450，PP，4mm | ㎡ | 1.78 |  |
| 11 | 防火阀 | 钢制，320*200 | 个 | 1 |  |
| 12 | 电动蝶阀 | φ250，PP | 个 | 1 |  |
| 13 | 电动蝶阀 | φ200，PP | 个 | 2 |  |
| 14 | 铝合金防雨百叶 | 500*500 | 个 | 1 |  |
| 15 | 风机基础 | 混凝土，厚度200-300mm | 座 | 1 |  |
| 16 | 减震器 | 与风机配套 | 套 | 1 |  |
| 17 | 其他 | 辅材(含PP风管吊架) | 项 | 1 |  |
| 18 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 通风测试 |  | 项 | 1 |  |
| 空调 | 304房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 强弱电 | 304房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 气路 | 304房间 | 具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 装饰 | 306房间 |  |  |  |  |
| 1 | 全玻隔断 | 铝型材全玻隔断,12mm厚钢化玻璃，具体详见图纸 | ㎡ | 6 |  |
| 2 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，具体详见图纸 | ㎡ | 7 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 35 |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 55 |  |
| 5 | 成品钢制单开门 | M-01，门洞尺寸：900*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 6 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 55 |  |
| 7 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 8 | 原有地面保护及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 35 |  |
| 10 | 垂直运输 |  | ㎡ | 35 |  |
| 家具 | 306房间 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 钢木结构，规格：3000*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 2 |  |
| 2 | 万向抽气罩 |  | 套 | 3 |  |
| 3 | 插座 |  | 套 | 4 |  |
| 空调 | 306房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 强弱电 | 306房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 装饰 | 308房间 |  |  |  |  |
| 1 | 全玻隔断 | 铝型材全玻隔断,12mm厚钢化玻璃，具体详见图纸 | ㎡ | 6 |  |
| 2 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，具体详见图纸 | ㎡ | 7 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 35 |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 55 |  |
| 5 | 成品钢制单开门 | M-01，门洞尺寸：900*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 6 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 55 |  |
| 7 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 8 | 原有地面保护及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 35 |  |
| 10 | 垂直运输 |  | ㎡ | 35 |  |
| 家具 | 308房间 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 钢木结构，规格：2500*2000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 2 | 功能柱 | 钢制，规格：200*200*2500 | 套 | 1 |  |
| 3 | 万向抽气罩 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 插座 |  | 套 | 2 |  |
| 空调 | 308房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 强弱电 | 308房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 气路 | 308房间 | 具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 装饰 | 310房间 |  |  |  |  |
| 1 | 全玻隔断 | 铝型材全玻隔断,12mm厚钢化玻璃，具体详见图纸 | ㎡ | 11 |  |
| 2 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 隔墙100宽，轻钢龙骨，10厚纸面石膏板，具体详见图纸 | ㎡ | 13 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | φ8丝杆吊筋，60系轻钢龙骨，面层规格：600*600*0.8厚 | ㎡ | 70 |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 105 |  |
| 5 | 成品钢制单开门 | M-01，门洞尺寸：900*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 6 | 乳胶漆铲除 | 原有墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 105 |  |
| 7 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 8 | 原有地面保护及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 70 |  |
| 10 | 垂直运输 |  | ㎡ | 70 |  |
| 家具 | 310房间 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 钢木结构，规格：2800*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 2 | 仪器台 | 钢木结构，规格：3000*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 2 |  |
| 3 | 仪器台 | 钢木结构，规格：1500*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 4 | 仪器台 | 钢木结构，规格：2750*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 5 | 通风柜 | 规格：1500*850*2350，全钢结构，1.0mm钢板厚度经酸洗磷化采用环氧树脂喷涂，19mm环氧树脂台面，5mm钢化玻璃 | 组 | 1 |  |
| 6 | 万向抽气罩 |  | 套 | 5 |  |
| 7 | 功能柱 | 钢制，规格：200*200*2500 | 套 | 1 |  |
| 8 | 插座 |  | 套 | 14 |  |
| 排风部分 | 310房间 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | ZYF-4A-E向P风量:2750m3/hP风压:450paP功率:1.1kwP噪音:85dbP重量:140kg | 个 | 1 |  |
| 2 | 消声器 | PP，320*320*1000 | 个 | 1 |  |
| 3 | 防雨帽（成套） | 与风机配套，具体规格详见图纸 | 套 | 1 |  |
| 4 | 软连接 | φ350，PVC | 个 | 1 |  |
| 5 | 矩形通风管道 | 250*200，PP，3mm | ㎡ | 4.81 |  |
| 6 | 矩形通风管道 | 320*320，PP，3mm | ㎡ | 19.17 |  |
| 7 | 矩形通风管道 | 320*300，PP，3mm | ㎡ | 11 |  |
| 8 | 矩形通风管道 | 350*280，PP，4mm | ㎡ | 1.47 |  |
| 9 | 圆形通风管道 | φ160，PP，3mm | ㎡ | 10 |  |
| 10 | 圆形通风管道 | φ250，PP，3mm | ㎡ | 2.13 |  |
| 11 | 圆形通风管道 | φ450，PP，4mm | ㎡ | 1.78 |  |
| 12 | 圆形通风管道 | φ200，PP，3mm | ㎡ | 10.96 |  |
| 13 | 圆形通风管道 | φ300，PP，3mm | ㎡ | 2.08 |  |
| 14 | 防火阀 | 钢制，320*200 | 个 | 1 |  |
| 15 | 电动蝶阀 | φ250，PP | 个 | 1 |  |
| 16 | 电动蝶阀 | φ200，PP | 个 | 2 |  |
| 17 | 铝合金防雨百叶 | 400*320 | 个 | 1 |  |
| 18 | 风机基础 | 混凝土，厚度200-300mm | 座 | 1 |  |
| 19 | 减震器 | 与风机配套 | 套 | 1 |  |
| 20 | 其他 | 辅材(含PP风管吊架) | 项 | 1 |  |
| 21 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 22 | 通风测试 |  | 项 | 1 |  |
| 空调 | 310房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 强弱电 | 310房间 | 具体规格详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 装饰 | 317房间 |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板隔墙 | 50mm厚手工玻镁岩棉夹心彩钢板，隔断之间、隔断与地面之间的阴角均采用铝合金圆角过渡，具体详见图纸 | ㎡ | 67.12 |  |
| 2 | 彩钢板吊顶 | φ8丝杆吊筋，面层规格：50mm厚手工玻镁岩棉夹心彩钢板，吊顶与隔断之间的阴角均采用铝合金圆角过渡 | ㎡ | 8.2 |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆 | ㎡ | 30 |  |
| 4 | 成品中空玻璃视察窗 | 成品5+5中空玻璃视察窗 | ㎡ | 1.42 |  |
| 5 | 成品钢制单开门 | M-01，门洞尺寸：900*2100mm，具体详见门表 | 樘 | 1 |  |
| 6 | 原有吊顶拆除 | 原有矿棉板吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| 7 | 原有地面保护及修复 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 满堂脚手架 |  | ㎡ | 70 |  |
| 9 | 垂直运输 |  | ㎡ | 70 |  |
| 家具 | 328房间 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 钢木结构，规格：6600*750*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 2 | 仪器台 | 钢木结构，规格：6000*750*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 3 | 插座 |  | 套 | 20 |  |
| 4 | 三联水龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 水槽 | PP材质，规格：550*450*310 | 套 | 1 |  |
| 一层通风改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料通风管道 | 1、名称：通风管道 | m2 | 200 |  |
|  |  | 2、形状：矩形 |  |  |  |
|  |  | 3、规格：300*320 |  |  |  |
|  |  | 4、板材厚度：PP |  |  |  |
| 2 | 塑料通风管道 | 1、名称：通风管道 | m | 20 |  |
|  |  | 2、形状：圆形 |  |  |  |
|  |  | 3、规格：φ315 |  |  |  |
|  |  | 4、板材厚度：PP |  |  |  |
| 3 | 柔性接口 | 1、名称：软接头 | m | 4 |  |
|  |  | 2、规格：320*500 |  |  |  |
| 4 | 塑料风帽 |  | 个 | 5 |  |
| 5 | 塑料阀门 | 1、名称：手动调节阀 | 个 | 13 |  |
|  |  | 2、规格：φ250 |  |  |  |
| 6 | 塑料阀门 | 1、名称：70℃防火阀 | 个 | 4 |  |
|  |  | 2、规格：300*320 |  |  |  |
| 7 | 消声器 | 1、名称：复合式消声器 | 个 | 6 |  |
|  |  | 2、规格：（接φ450风管） |  |  |  |
| 8 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 实验台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 钢木结构，规格：5000*1000*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 2 | 边台 | 钢木结构，规格：6000*800*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 3 | 边台 | 钢木结构，规格：5500*750*850，13mm实芯理化板台面 | 组 | 1 |  |
| 4 | 中央台 | 钢木结构，规格：1000*1500*850，13mm实芯理化板台面 | 张 | 6 |  |
| 一层排风试剂柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | pp排风试剂柜 | 900*450*1800 | 组 | 12 |  |
| 2 | 定时排风直排 |  | 套 | 1 |  |

（二）技术要求

- （一）实验室家具

实验室家具及配套水电安装施工应符合以下标准的要求：

《低压配电设计规范》(GB 50054-95)；

《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)；

《科学实验建筑电气设计规范》(JGJ/T 91-93)；

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)；

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)；

《民用建筑电线电缆防火设计规程》(DGJ08-93-2002)；

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)。

（1）总体性能及技术要求：

（2）主要设备材料及结构的技术要求：

1钢木实验台/仪器台：

1.1产品技术要求：

长、宽、高误差点≤1mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤2mm； 2000mm≤3mm； 3000mm≤4mm。

1.2工艺要求：

1.2.1木质部分：贴面和封边部件应严密、平整、不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。

1.2.2  钢部件表面必须经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。

1.2.3  各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

1.2.4  柜体接缝处要求≤1mm；门板与门板间缝≤2mm；整体尺寸误差≤5mm，要求水平、稳固。

1.2.5  所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

1.3产品说明与品质保证：

1.3.1可按不同的需要选用或调整组合的长宽与形式，并可配合机电管线等器材的设置。

1.3.2可随意的拆卸、互换、组合。

1.4材质说明：

1.4.1实验台组成：1、台面部分；2、基箱部分；3、主框架部分；4、试剂架部分；5、附属配置部分（给排水部分、电控部分）。产品结构均为组合式。

1.4.2主体支撑框架

1.4.3垂直架构：为厚60mm*40mm*1.5mm钢管焊制成型，酸洗磷化，经环氧树脂喷涂处理。

1.4.4连接杆： 采用25mm*25mm*1.5mm钢管制作，酸洗磷化，经环氧树脂喷涂处理。

1.4.5连接翼： 采用2mm钢板制作经环氧树脂喷涂处理。

1.4.6调整脚： 采用螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，调整高度不少于10mm。

▲1.4.7台面： 采用13mm厚实芯理化板台面，投标时提供所投台面授权书和承诺5年质保书（须提供加盖所投台面的公章，并在复印件上有标明专用于本标的字样）。

1.4.8柜体采用E1级18mm厚双面灰色三聚氰胺板；所有断面采用优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

1.4.8.1门板：采用18mm三聚氰胺贴面E-1级刨花板，并以2.0mm PVC封边防水处理。

1.4.8.2侧板：采用18mm三聚氰胺贴面E-1级刨花板，并以1mm PVC封边防水处理。

1.4.8.3层板：采用18mm三聚氰胺贴面E-1级刨花板，并以1mm PVC封边防水处理。

1.4.8.4封边条：采用优质封边条，封边后无毛边、无缝隙，棱角处理圆滑。

1.4.8.5背板：采用5mm三聚氰胺双贴面板，背板折卸方便，方便管道及电线安装和维护。

1.4.8.6抽屉：抽屉底板及背面采用5mm厚三聚氰胺板制作，外缘以1mm厚封边条封边。

1.4.8.7滑轨：采用优质黑色三节导轨，柜筒拉出顺畅灵活，并且可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面，承重25KG。

1.4.8.8把手：采用一字型或U型把手。

1.5配件：

1.5.1试剂架立柱和钢制管线槽：立柱采用100mm*40mm*1.0mm钢板压制成型，12mm钢化玻璃层板，配不锈钢护栏。以上所有板材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂喷涂防锈防腐处理，柜体经久耐用，满足在实验室特殊环境下的使用要求。

1.5.2铰链：开合角度大于110度，弹性好，使用过程中无噪音，表面镀镍，耐腐蚀，使用寿命长，连续开关次数可达10万次以上。

1.5.3导轨：三节静音式导轨，表面经环氧静电喷涂（镀锌），耐腐蚀。

1.5.4拉手：采用一字型或U型把手。。

1.5.5可调脚：可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖材料组合，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。

1.5.6插座：乳白色220V万用二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。

1.5.7水龙头：三口白色水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。主体：加厚铜质；涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴；附件：可拆卸铜质水嘴，加接防溅滤水器。

1.5.8水槽：采用高密度PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用。

1.5.9滴水架：采用高密度PP/高分子材料，底部托盘中间设有排水孔，可拆卸式水棒，方便使用。

1.5.10洗眼器：采用单头洗眼器，模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。主体颜色设计为红色，鲜明、科学。

2.341室全钢落地式实验台/仪器台：

2、材料要求

2.1、柜体：

使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为符合冷轧牌号CS要求相应标准的宝钢、鞍钢或优质低碳冷轧钢板等。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

（1）1.0mmTH：柜体主结构，抽屉，外门板，底柜活动层板，试剂架，水电管道功能立柱，水平布线管线槽，装饰封板。

（2）3.0mmTH：调整脚支撑板。

2.2、底柜五金及配件：

铰链：采用符合门板承重要求的厚2.0mm及以上的编号304或316不锈钢材质180°合页铰链；

2.3、抽屉导轨：采用符合抽屉承重要求的厚2.0mm及以上钢制高承载导轨或三节导轨，表面经环氧树酯粉末静电喷涂；

2.4、把手：采用ABS工程塑料，铝合金，或编号304、316等不锈钢材质的把手；

2.5、门缝条：采用塑料材质；

2.6、门扣组：采用塑料材质，或编号304、316等不锈钢材质的伸缩滚轮止动门扣组；

2.7、层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作；

▲2.8、台面：采用13mm厚实芯理化板台面，投标时需提供针对本项目的授权书，原件备查。

▲2.9、投标时须提供：所投台面授权书和承诺5年质保书（须提供加盖所投台面的公章，并在复印件上有标明专用于本标的字样）。

2.10、试剂架：

（1）立柱：试剂架立柱具备整排挂孔供可调式层板悬挂用，挂孔上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。

（2）活动层板：每组试剂架设钢制活动层板二层，其上并加衬厚10mm及以上的钢化玻璃；

（3）层板护栏：活动层板其上正面外缘均应加设有编号304或316不锈钢材质制作的护栏。

3、结构要求

3.1、柜体：

（1）柜体单元为落地式结构，可以单独站立或多单元组合使用；

（2）柜体一般深度至少为533mm(约21英吋)，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明者外，为850mm(±1.5%)；底柜后方应具备容易拆装的活动背板；

（3）各实验台底柜单元所采用的配置款式(抽屉或门片等)详见招标技术说明；

（4）服务通道：中央桌背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计；

（5）所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；

（6）所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；

（7）所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；

（8）每个底柜单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；

（9）踼脚板凹入部分位于柜体下方正面，为一约高100mm(4英吋)深75mm(3英吋)的凹陷空间，踢脚板除正面凹入部分外，两侧须与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体荷重能力；踼脚板表面加装踢脚线装饰板及护角将踼脚板与地面空隙遮盖；护角锁合螺丝可为编号304或316不锈钢材质自攻螺丝；

（10）座位空间：于实验家具体间配置座位空间，其上为横梁，其下为空档应以可拆装式封板遮挡装饰，连接件的下方为座位膝部置放空间；

（11）装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露。

3.2、抽屉：

（1）抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；

（2）抽屉底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计。弯折接合处焊接；

（3）抽屉配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；

（4）抽屉能抽出至少330mm(约13英吋)；

（5）不需使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下。

3.3、门板：

（1）门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；

（2）门板合页铰链须以不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；

（3）门板配置门扣组及缓冲垫；

（4）门板能开关顺畅达180度。

3.4、试剂架：

（1）采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；

（2）按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架；

（3）试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于30mm；

（4）试剂架分上下2层，上层板为固定式，下层板为高低可调活动式；

下活动钢制层板边缘应平顺不割手；

（5）试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

3.5、五金及配件：

（1）铰链：每片门板至少配置两只合页铰链；

（2）把手：把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉寛度超过600mm及以上时应配置两只把手；

（3）门缝条：所有双开式门片间须装设门缝条，安装时以不锈钢螺丝与门片锁合；

（4）门扣组：门扣组须以不锈钢螺丝固定。

3、钢瓶柜：

3.1材料要求：

钢制柜体加工材料为符合相应标准的宝钢、鞍钢或进口优质低碳冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：1.0mmTH：柜体主结构；3.0mmTH：调整脚支撑板。

3.2结构要求：

3.2.1柜体：

每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计；柜体为双层式结构，两层钢板之间具38mm(约1-1/2英吋)及以上的缓冲空隙；柜体应具有直径50mm(约2英吋)及以上的通气孔两只，其内并具火焰阻隔装置；柜体具备内建式的接地装置以防止静电；

钢瓶固定座：每个柜体配置两只固定座，固定座安装高度应配合招标人钢瓶高度设计；

活动式斜坡门坎：装设于柜底底板前缘，钢瓶进出时可将门坎板外掀搭放至地面，以方便钢瓶进出；

每个柜体单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；

其它要求：柜体烤漆颜色应为黄色，并于门板上附有明显警示标示牌。

3.2.2门板：

门板款式：采用双开门式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；

门板厚45mm(约1-3/4英吋)及以上，为双层加厚结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂；

门板能开关顺畅达180度。

4、实验室专用水气配件：

4.1水槽/杯槽：所有水槽、杯槽须为耐酸碱的聚丙烯材质，配置依图纸或相关说明所示；

尺寸：(依下列尺寸或经招标人或其代表同意后采用生产厂商相近或较大容量的标准品。)；

大水槽内径尺寸约：W785×D385×H285mm；

标准水槽内径尺寸约：W485×D385×H285mm；

杯槽内径尺寸约W145×D65×H90mm。

除有特殊说明，所有水槽，杯槽颜色为黑色；所有水槽及杯槽须为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式；

除有特殊说明者外，所有水槽，杯槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。

4.2立式三口鹅颈水龙头：

配置依图纸或相关说明所示；采用铜质管体，表面经环氧树酯粉末静电喷涂；出水口3只，上方一口可360°旋转，下方两口左右距离250mm及以上；具可拆式尖嘴型出水口以方便衔接软管；

4.3立式单口纯水龙头：

配置依图纸或相关说明所示；管体为内外双层式，内管为聚丙烯，外管为聚丙烯或表面经环氧树酯粉末静电喷涂的铜质管体；阀芯采用聚丙烯或不锈钢制品；出水口1只；具尖嘴型出水口以方便衔接软管；

4.4洗眼/脸及全身冲淋一体整合式安全装置；

淋身器高：2050mm ±1.5%；

洗眼器高：950mm ±1.5%；

入水管口径：G 1英吋；

排水管口径：G 1英吋。

水压要求：大于2 bar；

流量要求：大于42公升/分钟；

操作方式：

淋身器为连杆式拉动开关；

洗眼器为手动推板开关并附脚踏开关。

金属材质表面须经环氧树酯粉末静电喷涂；

冲淋头：冲淋头须可提供下方冲淋区全面的水柱覆盖面；

洗眼器：采用双口气泡式出水莲蓬头设计，下具集水盆，莲蓬头外罩软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落；

4.5桌上型单口洗眼器：

4.5.1洗眼/脸式安全装置；

尺寸：

入水管口径：G 3/8英吋；

不锈钢连结软管长度：1500mm及以上。

水压要求：大于2 bar；

流量要求：大于6公升/分钟；

操作方式：按压式握把水阀开关，具固定键可使水阀保持常开以方便操作；

金属材质表面须经环氧树酯粉末静电喷涂；

4.5.2洗眼器：采用单口气泡式出水莲蓬头设计，安装于台面上，莲蓬头外罩软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落；

4.6滴水架:

依据图纸及相关说明所示，在水槽旁配置质轻，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀注塑成型PP或编号304不锈钢材质的滴水架主板；

滴水架主板尺寸: H700×W550mm(±30mm)；

活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装；

所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放；

滴水架应至少有50个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观；

滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏；

滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水；

需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面。

- （二）排风设备

技术要求：

移动排风罩的排风量为150 CMH；

抽气式试剂柜等高柜的排风量为150 CMH；

固定风罩的排风量分别为400CMH及300CMH；

5尺定风量排风柜的排风量为1250CMH；

5尺变风量排风柜的最小排风量为380CMH，最大排风量为1900CMH；

以上排风柜按平均面风速0.5m/s为排风量设计的计算依据。（以上排风柜排风量允许投标人根据各自产品的调节门开口尺寸计算，但调节门最大开启高度不得低于本招标文件相关规定，且总风量不得高于系统允许容量）。

(三)通风柜

1.通风柜技术说明

1.1.材料要求

1.1.1.排风柜上部柜体为全钢外壳，高分子材料内衬的双层结构；底柜为钢制柜体；

钢制柜体加工材料为符合宝钢冷轧牌号CS要求相应标准的宝钢、鞍钢或进口优质低碳冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：1.0mmTH：排风柜外壳，排风柜上装饰封板；底柜柜体主结构，标准型底柜外门板，装饰封板。3.0mmTH：底柜调整脚支撑板。

1.1.2.内衬板：除有特殊说明者外，应采用抗倍特板。内衬材料表面光滑而且内外均为白色，厚度不得少于6mm；抗弯曲强度：大于10，000磅/平方英吋( ASTM D-790)，火焰蔓延指数小于25(UL 723/E84)，阻燃性达UL 94 V-0 等级

1.1.3.扰流板：扰流板应该和内衬材料一致；扰流板固定座：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)，或采用厚1.5mm及以上的编号316不锈钢材质制作；所有排风柜内部的连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，禁止有外露的非编号304或316不锈钢螺钉等金属部件；内维修门密封条：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)制作，以确保排风柜内维修门的密封性，避免污染外泄；(材料阻燃性需达UL 94 V-0 等级

1.1.4.调节门：

视窗玻璃：采用厚6mm及以上的安全玻璃，

调节门钢索：采用直径不小于2.5mm的编号304或316不锈钢材质钢索，或钢质调节门齿槽链条。

调节门把手：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)，或编号316不锈钢材质制作。

调节门钢索滑轮座：固定座具防钢索脱落设计。

调节门轨道：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)制作。(材料阻燃性需达UL 94 V-0 等级

1.1.5. 下通风板：采用厚1.5mm及以上的编号316不锈钢板制作，表面以毛丝面处理；

1.1.6. 集气风罩：采用钟型集气风罩，以聚丙烯或其它更佳的耐蚀塑料材质无缝一体成型制作，或采用厚1.2mm及以上的编号316不锈钢材质无缝成型制作；

1.1.7.灯罩：采用厚0.8mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作；

▲工作台面：使用19mm厚环氧树脂板材制作。产品须为一体透芯材质，表里材质如一、致密均匀，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，投标时需提供台面生产厂家的授权书文件，需提供由SGS权威检测机构出具的一体透芯检测报告。

1.1.8.杯槽：

采用耐酸碱一体成型黑色聚丙烯材质，配置依图纸或相关说明所示。

内径尺寸：约W145×D65×H90mm，或经招标人或其代表同意后采用生产厂商相近或较大容量的标准品。所有杯槽须为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式。所有杯槽应采台面齐平安装法。除有特殊说明者外，所有杯槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。

1.1.9底柜五金及配件：(除有特别说明者外，依下列规定配置)

铰链：采用编号304或316不锈钢材质180°合页铰链。

把手：采用ABS工程塑料、铝合金或编号304、316等不锈钢材质的把手。

门缝条：采用塑料材质。

门扣组：采用塑料材质，或编号304、316等不锈钢材质的伸缩滚轮止动门扣组。

层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。

踢脚线装饰板及护角：采用约100mm(4英吋)高，黑色或灰色的塑料材质。

1.2.结构要求

1.2.1. 排风柜上柜结构：

排风柜双层结构的夹层空间厚度不得低于100mm，以便容纳公用系统管线；公用系统出口与远程控制阀采用隐藏式管道连接，排风柜两侧内衬板应具可拆式维修门以方便管道维修；排风柜至少可通过卸除里面维修门板，或者正面左右操作面板等两种方式，对双层框架内公用设备进行安装维修；排风柜在正面右侧操作面板上应按招标人要求预留排风柜监控器安装孔位；

1.2.2. 扰流板及排气夹层：所有扰流板均应为可重复拆装式，以方便排气夹层内的清洁，且拆装时不需借助特殊工具。扰流板固定座数量及安装位置应能使扰流板达到最佳稳固性。背部扰流板上应设计有蒸馏架固定座，以方便蒸馏架的安装与拆缷，避免因安装蒸馏架而于内衬板或台面上钻孔。应于柜内适当的位置设计有耐蚀材质网筛以防止破布或纸屑被吸入排风管道内而影响排风管道系统正常运行。

1.2.3.调节门：

除有特别说明者外，调节门为单片垂直移动式设计。

调节门最高开启高度在下通风板上方至少710mm(约28英吋)。

调节门最低关闭高度在下通风板上方约5～10mm内。

移动调节门时施力不应过重，一般应低于2.5公斤(约5.5磅)，调节门的操作须能平顺的上下移动及保持水平不斜翘，当施力停止时能稳定的停留在行程中的任一位置。

调节门玻璃外缘应具有保护边条，以确保安全。

每片调节门应采用单一平衡配重。

调节门的全启、全闭状态有避免碰撞的缓冲装置。

1.2.4.照明装置：

照明灯具应安装于排风柜上部外侧，对排风柜内提供照明。照明灯具下方应使用厚5mm及以上的钢

化玻璃与排风柜内部隔离，以避免灯具与柜内气体接触。灯罩应为全罩式，其上并具散热孔设计。

1.2.5.电气设备：

排风柜应设有一适当空间以安装由隔离盖板保护的接线盒。

除有特别说明者外，于正面左右操作面板上各装设2组(即共4组)电源插座。

除有特别说明者外，所有电源插座均为3线，10 amps， 220 V.A.C.万用型。

所有220V电源插座均应配置IP-44及以上防护等级的自动阖盖式保护盒。

1.2.6.排风柜标准型底柜结构：

每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计；柜体一般深度至少为533mm(约21英吋)，高度(含调整脚) 除有特别说明者外，为900mm(±1.5%)；

1.2.7.除有特别说明者外，采用双开门款式柜体，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个双开门柜体设聚丙烯制活动层板及集水底盘各一只，层板宽度与柜体内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；

| 342室全钢通风柜材质要求 | 结构 | 全钢结构 |
| --- | --- | --- |
|  | 台面 | 通风柜工作台面：采用20+5mm厚环氧树脂台面，四周为翘边碟形，有效阻水外溢。产品须为一体透芯材质，表里材质如一、致密均匀，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，投标时需提供台面生产厂家的授权书文件，需提供由SGS权威检测机构出具的一体透芯检测报告。 |
|  | 柜体板 | 底柜柜体：每个柜体均应为完整独立的落地型柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置一只双开门款式底柜单元，一只单开门柜体单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计。 |
|  | 导流板 | 采用5mm厚玻璃纤维板；此板具有防火、防水、防酸、防腐蚀、耐撞击和易清洗维护等特性，增长使用时间。 |
|  | 侧板 | 采用5mm厚玻璃纤维板；此板具有防火、防水、防酸、防腐蚀、耐撞击和易清洗维护等特性，增长使用时间。 |
|  | 拉手 | 采用不锈钢拉手； |
|  | 地脚 | 采用ABS调节脚，具有承重性能好、防震、坚固耐用等特点，承重达0.5T/个； |
|  | 其他 | 1、通风柜配有一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱、耐腐蚀。 |
|  | 移门 | 1、使用厚度≥4mm的双层夹胶片防飞溅安全玻璃，实验过程中保护人身安全，即使玻璃损坏也不会对人产生伤害。 2、视窗采用无间断平衡、隐蔽式结构设计。视窗配重平衡，保证视窗的平稳开、关，视窗上下滑动自如，可停留在任意位置。 3、在通风柜视窗与通风柜工作台面垂直闭合处，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止因温差而产生的对流气体外溢，保证当视窗关闭风机仍工作时，柜体内工作区不会产生负压。 4、滑轨为铝合金材质，移门滑块为复合材料，滑动阻力小，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；移门拉手和移门同宽，材质可以是不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属材料制成。 |
|  | 内衬板 | 所有内衬板采用5mm玻璃纤维板，确保实验过程中，实验人员的安全。 |
|  | 通风柜相关配件 | 1、龙头：黄铜材质，表面环氧树脂喷涂。从阀门到出口处管路：水、气体和真空管道为铜管。 2、通风柜照明：采用日光灯灯，灯光确保有每平米400流明的光照强度，快速启动类型。配有PC雨点型颗粒板防护罩，不与柜内气体接触，易更换，安全可靠。 3、电气设备安装在通风柜的外侧面板上。带开关型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设备连接。同时面板上安装有漏电保护装置。通风柜外侧面板上安装有灯开关。插座：不少于 4 个多功能插座。三线接地插座，220V，≥10A。 4、伺服面板系统：能够兼容所有的控制阀，并可在有限空间内实现多元化功能的扩展。模块化的系统可以使您轻松完成拆装工序，便于维修和替换。例如实验室内增加设备使用点时，只需更换局部的模块，就能精确的和预留点相连接。 5、外部连接装置都需抗化学腐蚀，非金属材料。 6、通风旁路系统：需要在通风柜操作台边缘、前置视窗系统的正面均设有进风口。合理分布进风口，确保流入通风柜腔体内的气流趋于稳定和持久。 |
|  | 视窗悬吊： | 采用同步带升降，为聚氨酯材料包覆钢索，具有防锈、承重能力强、抗锈、耐腐蚀等特点，可承重365Kg。同步带断裂自动刹车装置，能够在同步带意外断裂时锁定前置移门，确保操作人员的安全。 |
|  | 杯槽 | 采用高密度PP，耐强腐蚀，壁厚可达7mm，平整不变形； |
|  | U字槽： | 采用模具一次成形，用于固定视窗玻璃。 |
|  | 照明 | 采用15W日光灯*1-2支，用全钢灯罩固定，下置灯罩玻璃，透明硅胶固定。 |

(四）通风暖通技术要求

1.参考依据

甲方提供的用户要求及建筑平面图；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》     GB 50736-2013

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》     GB 50736-2013

《洁净厂房设计规范》                       GB 50073-2013

《采暖通风与空气调节设计规范》             GB 50019-2015

《高效空气过滤器》                         GB/T 13554-92

《建筑设计防火规范》                       GB 50016-2014

《环境空气质量标准》                       GB 3095-2012

《公共建筑节能设计标准》                   GB 50189-2015

《通风与空调工程施工质量及验收规范》                GB50243-2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》            GB50242-2002

《洁净室施工及验收规范》                        GB50591-2010

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》        GB50274-2010

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》            GB50275-2010

2.主要气象参数

2.1.大气压力

冬季  Pd=102.5KPa；夏季Px=100.5KPa

2.2.空调室外计算干球温度

冬季  Twk=-4℃；夏季Twg=35.7℃

2.3.夏季空调室外计算湿球温度：Tws=28.5℃

2.4.冬季空调室外计算相对湿度78%

▲3.空调房间或区域的设计参数详见图纸

▲4.排风设计设计参数：

4.1.支管路内风速6～8m/s, 干管路内风速8～10m/s；

4.2.通风设备设计风量：

单台1.5米通风柜设计风量300～1300m3/h

原子吸收罩设计风量300～600m3/h

单台万向排风罩设计风量150～300m3/h

4.3.换气次数：

一般实验室全面排风的换气数：6～12次/小时

4.4.通风系统使用终端噪声≤60db。

4.5.通风管道使用PP材质；

4.6风机选用玻璃钢离心风机。

（五）给排水技术要求

1.参考依据

建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书；

建筑及有关专业提供的作业图、设计资料；

《建筑给水排水设计规范》　GB50015-2003(2009年版) ；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DB32/T474-2001；

《给水排水制图标准》 GB/T50106-2010；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》CJJ/T29-98

其他国家相关工程规划、设计的规范和标准。

2.施工范围

包括三层实验室给水、排水系统。

3.主要技术参数：

3.1．实验室化验水嘴同时给水百分数取50%。

4.系统概况

4.1．实验室给水系统

给水就近接建已有生活主管，位置现场定，供实验室给水。化验水嘴需根据实验需要采用实验室专用水嘴，具体根据实验的性质由专业厂家定制。

4.2．实验室废水系统：

实验室废水收集后通过立管排至室外。所有实验室废水需通过处理达标后方可排至市政排水管网。

4.3．厕所给排水系统：

厕所给水直接接给水主管。厕所排水通过管网收集后排至室外污水系统。。

5.管道敷设

5.1．给水支管宜暗埋于墙内。

5.2．管道坡度：各种管道应按图中所注标高进行施工，当未注明时，按下列坡度安装：

给水管0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。

塑料排水支管采用标准坡度：0.026（标注的除外）

6.管材及接口

6.1．给水管：采用PP-R管,压力等级不小于1.25MPa,热熔连接。

6.2．实验室排水管：实验室废水采用BX-PP-C聚丙烯超静音排水管，柔性连接；

6.3.卫生间废水采用U-PVC管，承插式粘接连接或承插式弹性橡胶圈密封圈柔性连接。

7.阀门及附件

7.1．生活给水管上采用不锈钢截止阀，工作压力为1.0MPa。

7.2．附件：管道穿越沉降缝、伸缩缝时设置不锈钢金属波纹管；清扫口材质与排水管材相匹配；清扫口盖采用铜盖。存水弯及洁具配套水封高度不小于50mm。所有实验室地漏均采用新型磁性防涸地漏。

8.管道试压

管道安装完毕后，应参考各系统工作压力按相关施工及验收规范要求对管道进行强度、严密性试验，以检查管道系统及各连接部位的工程质量。PP-R冷水管的试验压力不应小于1.0MPa。

9.管道冲洗及消毒

9.1．生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

9.2．隐蔽或埋地的排水管在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度；排水主立管及水平干管管道均应做通球试验。

| 塑料管管径与公称直径对照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料管径 | dn20 | dn25 | dn32 | dn40 | dn50 | dn63 | dn75 | dn90 | dn110 |
| 公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |

（六）电气设备技术要求

1.参考依据

设计施工图纸。

<<供配电系统设计规范>>  GB 50052-2009；

<<低压配电设计规范>>  GB 50054-2011；

<<通用用电设备配电设计规范>>  GB 50055-2011；

<<建筑照明设计标准>>  GB50034-2013；

<<民用建筑电气设计规范>>  JGJ16-2008；

<<全国民用建筑工程设计技术措施-电气>>  2009版；

<<建筑设计防火规范>>  GB50016-2014；

<<公共建筑节能设计标准>>  GB50189-2015；

<<洁净厂房设计规范>>GB50073-2013

2.电源

▲1、本工程用电负荷按建筑原设计不变，应急照明为二级，其余负荷均为三级。

3.照明设计

3.1.灯具及光源由装修定，选型见装饰设计。(主要采用节能T5型日光灯)所有气体放电灯均应配电子整流器及功率因素不小于0.9

荧光灯灯具效率应不低于以下标准：

根据装饰专业要求，各场所设计照度值及功率密度值如下：

3.2.照明、插座分别由不同的支路供电，照明为单相三线，均为   BV-750-3X2.5mm²JDG20；插座为单相三线，均为 BV-750-3X4mm²JDG25（注明除外），所有插座回路（2.2m以上空调插座除外）、电热水器回路、照明灯具低于2.5m的回路均设剩余电流断路器保护。所有灯具,需另增加PE线，将灯具的外露可导电部分可靠接地。

（七）气路技术要求

气体管路系统包括：不锈钢自动切换系统，不锈钢管，不锈钢终端减压阀，不锈钢球阀等配件。上述系统分别分布在气瓶间和本楼使用点。

1、采用不锈钢自动切换系统（1*1)，此系统可实现自动切换，保证气体不间断供应。主管路采用1/4’’ BA级316L不锈钢管，末端配置不锈钢球阀和不锈钢二级减压阀。不锈钢二级减压阀可端独控制进入仪器的气体压力，使用方便，美观大方；

2、乙炔采用不锈钢自动切换系统（1*1)，此系统可实现自动切换，保证气体不间断供应。主管路采用1/4’’ BA级316L不锈钢管，末端配置不锈钢球阀和不锈钢二级减压阀。不锈钢二级减压阀可端独控制进入仪器的气体压力，使用方便，美观大方。其中主管路上配置不锈钢回火防止器，用来防止乙炔在使用过程中出现回火，发生危险；

3、氢气采用不锈钢自动切换系统（1*1)，此系统可实现自动切换，保证气体不间断供应，主管路采用1/4’’ BA级316L不锈钢管，末端配置不锈钢球阀和不锈钢二级减压阀。不锈钢二级减压阀可端独控制进入仪器的气体压力，使用方便，美观大方。其中主管路上配置不锈钢回火防止器，用来防止氢气在使用过程中出现回火，发生危险；

4、供气管路采用全自动无缝焊接。

技术方案

1、本系统的设计可以同时满足多台仪器同时使用，便于气体的集中管理。

2、本系统所有压力调节器均选用上海索林高精密压力调节器，该压力调节器是专门用于传输标准气体、高纯气体的专用压力调节器，输出压力稳定、原压变动小、经久耐用。压力调节器与管道的连接采用卡套式连接，可靠安全。压力表精度等级为1.6级。

3、自动切换系统面板和气路出口处粘贴气路编号、气体种类、浓度等标识。

4、所有40L钢瓶均放置在气瓶柜中。

5、所有气体主管路采用,316L ,BA级不锈钢管，管道内表面光洁度为Ra<0.4um。

6、所有与钢瓶连接的高压管部分采用不锈钢软管，便于钢瓶的更换连接。软管的钢瓶接头与所有钢瓶阀一一对应，防止混接，确保安全。

7、本系统所有气源压力控制面板设有安全阀，确保系统压力安全使用，保护仪器。

8、本系统中的所有管道穿过墙体的位置必须采用套管，间隙必须用不可燃的材料进行填充。

9、本系统所有管道连接完毕后，采用氮气进行耐压强度试验，采用氦气进行泄漏检测。

10、气体管路在铺设过程中做到横平竖直，为保证管道走线的直线度和管道间的间距，每间隔一定距离应设置一组管卡。卡具由阻燃PVC制作而成，美观大方。尽量减少管路弯曲以防止被传输的气体压力、流量损失过大。压力管道拐弯应力集中区应有安全加固，设计合适的拐弯半径，弯曲部位不能有皱折及扭曲。弯曲半径和弯曲质量由专用工具保证。系统布线应尽量减少接缝以降低泄漏的可能性。

11、本系统氩气末端采用二次减压系统，所有二次减压器安装在用气仪器附近墙面的上方，便操作维护，美观大方。二次减压器系统的出口连接尺寸与仪器设备气体入口处尺寸一一对应。二次减压阀能保证仪器的使用压力不受其他仪器的影响，输出稳定。同时末端配有不锈钢球阀，可以起到开关作用，在仪器不用时可关闭气体来源，方便后期二级减压阀的维修保养。

12、整个系统安装完毕后还要用高纯氮进行大流量气体吹扫，以确保系统的洁净度即流出的气体无油脂及明显的固体颗粒物流出。

13、同一气种、不同浓度的气体应集中、顺序摆放，以利于查找及操作；

14、气瓶间内存放的气体应按国家规定必须分类分库存放。

15、本系统的所有选材可保证10年以上的正常使用要求。

三、主要技术措施：

1、气体输送管路系统：

a、  管子在安装前应进行处理，并应消除管子内部的杂物。

b、  管卡安装要求1米一个。

C、  管子的切割应采用机械切割方式。

d、  当管道穿过墙体、楼板和地面时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度。

e、  管子安装完毕后，应对其进行强度试验，严密性试验和冲洗。

2、泄露报警系统：

a 、各种气体探头应分别放置于气瓶间，信号线应加套管。

b 、该款报警器与排风扇或电磁阀联动。

3、所有气路以实验室实际使用点铺设。

技术和材料要求

1、气体管路材质为BA级材质316L洁净不锈钢管，支管路均匀的安装在立面墙壁上。所有的管路在控制末端有合适的控制阀门，便于使用操作。管路的连接采用全自动无缝焊接（型号D100）。适合输送纯度99.999%以上气体使用。

2、管路材料技术要求：

所有阀门、调节装置、压力表都由高质量316L的不锈钢制成承受压力≥30MPa。并且都是标准配件。

软管由不锈钢软管制成外包不锈钢防爆网，有足够的韧性和机械强度、耐气压≥30Mpa。

管路每隔3-5米的距离，都要有明确标示，同时指示气体的流向。气体管路所有的支架都是阻燃材料制成。直径1/4管路每隔1米左右，需要有支架。另外根据气体管路弯曲的直径坚固美观性设置合适的支架位置。　所有“U”型弯曲，需要有支撑.

3、 管路安全技术要求：

①有毒、易燃、氧化气体排气管路不能并在一起。

②气体调压阀要有安全标示，标明压力释放级别。

③所有气体管路设有吹扫装置，保证进入管路的气体的纯度不受污染。

④易燃、易爆、有毒气体加装气体泄漏报警装置，需防爆并加装继电保护装置。

⑤有可燃气体应配备不锈钢回火防止器。

⑥连续长距离直管需考虑安装膨胀弯。消除管线应力。

4 、管路外观技术要求：

①管路平行度垂直度误差小于3%

②管路穿墙保护采用聚氨酯发泡保护

③管路弯角应采用弯管器弯曲保正曲度一致性

④气体调压阀安装高度适合工作中使用习惯

5、 管路耐压技术要求：

①使用测试介质高纯氮气

②气瓶至一级减压阀测试压力，达到13.5Mpa

③一级减压阀至二级减压阀测试，压力达到1.2Mpa

④二级减压阀至仪器测试压力为使用压力

6、管路泄漏量技术要求：

① 泄漏量试验应在压力试验合格后进行，对管道的泄漏试验介质采用纯度>99.999% 的氦气；泄漏量试验压力应为设计压力
②泄漏量试验时间，应连续试验 24h；泄漏量试验工作，可根据具体条件宜与系统调试结合进行。泄漏量试验，压力降以平均每小时小于0.5%为合格。

7 、洁净度技术要求：

洁净度试验应在泄漏量试验合格后进行，要求进气出气一致性误差不大于0.005%

8、气体泄漏报警技术要求：现场试用

（八）附属工程技术要求

1.天花

顶面铝板吊顶技术要求及施工方案：

2.1、操作工艺

工艺流程：放线排位——吊杆——龙骨——安装铝板。

6）质量标准

材料品种、颜色应符合设计和选定样品要求。

2、 墙面

墙面白色无机涂料技术要求及施工方案：

1、操作工艺

工艺流程：修补墙面——刮腻子——第一遍涂料——第二遍涂料——第三遍涂料。

2、操作要点

1）修补墙面

用石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。对于墙面微小裂纹，应局部刮原子灰腻缝，上用专用龙牌胶粘贴的确良布，

2）刮腻子

A、刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况为三遍，采用内墙防水腻子。

B、第一遍用刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎,每一刮板最后收砂要干净利索,干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净；第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平并清扫干净，第三遍用胶皮刮找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。

3）刷第一遍无机涂料

A、涂刷顺序，墙面是先上后下，先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。无机涂料用滚筒涂刷，使用新滚筒时，将滚筒上的浮毛和不牢固的毛处理掉。

B、无机涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开，干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光后清扫干净。

4）刷第二遍无机涂料

A、操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜于加水,以防透底。

B、漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和滚筒毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。

5）刷第三遍无机涂料

做法同第二遍无机涂料，由于无机涂料干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐刷向另一头,要上下顺刷,互相连接,后一排紧接前一排，避免出现干燥后接头。

6）质量标准

材料品种、颜色应符合设计和选定样品要求，严禁脱皮、漏刷、透底。

3、门、窗

玻璃隔墙使用12mm钢化玻璃门。

总体要求：不变行、不收缩、不翘曲、不裂变、防潮、抗干燥、透明度高、附着力强。

实木复合门的材质由基材、填充料、平衡层、造型层、饰面组成。

- 、基材：指门的边梃、上梃、下梃等地方所用的材料。要求采用二次烘干松木。

2）、填充料：指门芯部位所用的材料。本项目要求使用的填充料为松木方料，隔

音、隔热性能稳定。

3）、平衡层：平衡层所使用的材料为高密度板；

4）、造型层：是门扇表面用来做造型的部分。本项目要求选用高密度板来制作造型层；

5）、饰面材料：是指覆盖在门扇表面的材料。要求使用实木单板（俗称木皮），木皮材质与套材一致，需经过294Mpa以上高压及180℃以上高温热压而成，木皮厚度0.4mm以上。门内部结构采用实木条相结合做内衬。胶黏剂采用水基性胶黏剂，有害物质限量须符合国家标准。门套与墙体之间采用发泡剂填塞密封。合页和门吸合页和门吸应采用铜质合金或不锈钢。

6）、漆面

漆面要求294Mpa以上的压力下雾化喷涂形成，门表面的油漆宜光滑如水，内外一致，木材纹理清晰可辨，基材和面层还须增加一道封闭底漆。

4、  玻璃隔墙

1.1材料要求

(1)根据设计要求的各种玻璃、玻璃胶、橡胶垫和各种压条。

(2)紧固材料：膨胀螺栓、射钉、自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料，应符合设计要求。

(3)玻璃规格：厚度为12mm，长宽根据工程设计要求确定。

1.2主要机具

(1)机械：电动气泵、小电锯、小台刨、手电钻、冲击钻。

(2)手动工具：扫槽刨、线刨、锯、斧、刨、锤、螺丝刀、直钉枪、摇钻、线坠、靠尺、

钢卷尺、玻璃吸盘、胶枪等。

1.3作业条件

(1)主体结构完成及交接验收，并清理现场。

(2)砌墙时应根据顶棚标高在四周墙上预埋防腐木砖。

(3)木龙骨必须进行防火处理，并应符合有关防火规范的规定。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。

(4)做隔断房间需在地面的湿作业工程前将直接接触结构的龙骨安装完毕，并做好防腐处理。

2关键质量要点

2.1 材料的关键要求

按设计要求可选用材料，材料品种、规格、质量应符合设计要求。

2.2技术关键要求

弹线必须准确，经复验后方可进行下道工序。

2.3质量关键要求

(1)隔断龙骨必须牢固、平整、垂直。

(2)压条应平顺光滑，线条整齐，接缝密合。

3．施工工艺

3.1工艺流程

弹隔墙定位线→划龙骨分档线→安装电管线设施

→安装大龙骨→安装小龙骨→防腐处理→安装玻璃→打玻璃胶→安装压条

4．安全环保措施

(1)隔断工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。

(2)脚手架上搭设跳板应用铁丝绑扎固定，不得有探头板。

(3)工人操作应戴安全帽，注意防火。

(4)施工现场必须工完场清。设专人洒水、打扫，不能扬尘污染环境。

(5)有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工，防止噪声污染、扰民。

(6)机电器具必须安装触电保护装置。发现问题立即修理。

(7)遵守操作规程，非操作人员决不准乱动机具，以防伤人。

(8)现场保护良好通风。

| 主要设备材料招标人推荐（投标人选用）品牌一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 投标选用品牌 |
| 一、排风工程 |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 益衡/可瑞斯/一鼎 |  |
| 2 | 管道离心风机 | 益衡/英飞/应达 |  |
| 3 | 管道轴流风机 | 益衡/英飞/应达 |  |
| 4 | PP风管、软连接、电动阀 | 雷柏麦特/泰德麦特/普罗德 |  |
| 气路 |  |  |  |
| 1 | 一级减压阀 | 上海敦阳、捷瑞、GCE |  |
| 2 | 汇流排 | 上海敦阳、捷瑞、GCE |  |
| 3 | 316L不锈钢管 | POHEM、HCKR 、FI-LOK |  |
| 附属设施 |  |  |  |
| 1 | 铝扣板吊顶 | 浙江金邦/全筑/安乔/金筑 |  |
| 2 | 乳胶漆 | 立邦时时丽/多乐士/嘉宝莉/三棵树 |  |
| 3 | 手工单玻镁岩棉夹芯彩钢板（吊顶） | 东方/言信/大峰 |  |
| 4 | 手工岩棉夹芯彩钢板（墙体） | 东方/言信/大峰 |  |
| 四、电气工程 |  |  |  |
| 1 | 空调 | 美的、格力、日立 |  |
| 2 | 动力箱元器件 | TCL/施耐德/德力西/ |  |
| 3 | 普通灯具 | 欧普/飞利浦/三雄极光 |  |
| 4 | 电线电缆 | 华美/远东/熊猫 |  |
| 5 | 开关、插座 | 西门子/TCL/ABB/ |  |
| 6 | 半球型彩色摄像机 | 海康威视/日本索尼//浙江大华 |  |
| 五、给排水工程 |  |  |  |
| 1 | PP-R给水管、U-PVC排水管 | 公元/中财/联塑 |  |
| 2 | 阀门 | 埃美柯/沪工/TVT |  |
| 六、实验室设备 |  |  |  |
| 1 | 通风柜环氧树脂台面 | 欧诺斯/都抗/易盛 |  |
|  | 实验台台面 | 佰抗、佰耐、千思板、 |  |
| 2 | 水槽、滴水架 | 上海台雄/科恩/挚道 |  |
| 3 | 水龙头、洗眼器 | 上海台雄/科恩/挚道 |  |

- 三、商务要求表

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | - 合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，满壹年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后服务要求 | - 1.安装调试完毕并经用户验收合格之日起,质量保证期不少于12个月； - 2.免费安装调试，并配合通过验收；按照卖方公司提供出厂质量检测标准和试验方法进行调试验收，验收合格后，双方签署最终验收报告。 - 免费培训：免费现场培训、提供有关的全套技术文件，培训时间以培训人员掌握为原则； - 售后服务保障： - 厂家要有专职的维修工程师，并建有备品备件库。 - 在接到用户维修要求后，保证4小时内作出维修响应， 2个工作日内到达用户现场进行修理。 - 终身维修，只收取实际发生的备件费用（差旅费和工时费免收）。 |
| 交货时间 及地点 | - （1）交付期：合同签订后10个日历天内到现场进行施工，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。 - （2）交货地点：台州学院椒江校区。 - （3）交货方式：要求中标供应商将货物送至指定房间。 |

- 四、相关说明

1、投标文件份数：报价文件1份；资格资信证明文件、技术文件各需正本1份，副本5份。报价文件单独密封；资格资信证明文件、技术文件各自密封（正本分别单独密封于一袋，所需副本可统一密封于一袋或多袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

2、现场勘察： 投标报名后，招标方将组织现场勘察，各投标供应商请于2017年7月31日前自行联系采购人： 林老师13586108365，李老师13606689993，逾期恕不接待。请各投标供应商在现场勘察时，向采购人领取本项目招标需求中所涉及的施工图纸等。

第三部分  投标人须知

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、招标人：是指组织本次招标的台州学院招投标中心。

2、采购人：是指委托招标人采购本次项目的台州学院各部门、二级学院等单位。

3、投标人：是指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、产品：是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、项目：是指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“书面形式”包括信函、传真等。

9、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、关于小微企业投标

小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）	投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：资格资信证明文件、技术文件和报价文件

1、资格、资信证明文件（附件1）

（1）声明书 (须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的内容，见附件2)；

（2）法定代表人授权书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书，见附件3)；

（3）营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

（4）上年度企业资产负债表及损益表；

（5）本项目要求的特定资质证书（对应第一部分第五条第（二）款）（见附件5）；

（6）投标人情况介绍（如主要产品、技术力量、生产规模等等所有有必要介绍的情况，见附件4）；

（7）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；（见附件5）；

（8）资信及商务需求响应表（见附件6）；

（9）近两年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；见附件7）；

（10）产品代理资格证明和制造商授权证；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入投标文件。

2、技术文件（附件8）

（1）对本项目的具体响应方案（对应第二部分第一、二条）：

①功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

②提供产品出厂标准、质量检测报告。

（2）设备配置清单（均不含报价）（附件9）；

（3）主要货物用材响应表(类似家具类货物采用) （附件10）；

（4）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条）（附件11）；

（5）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（根据项目实施的内容、标准和实际情况拟配置各人员的具体情况见附件12 ）；

（8）项目负责人资格情况表（附件13）；

（9）技术服务（含服务方式、服务网点等）、技术培训、售后服务的内容和措施（附件14）；

（10安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（11）投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

3、报价文件（附件15）

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（1）开标一览表（附件16）

（2）报价明细表（附件17)；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的；（格式自拟）；

（4）中小企业声明函（非中小企业无需提供，见附件18）；

（5）产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

投标文件制作说明：

1、请投标人严格按照上述内容及项目招标需求制作投标文件，所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

2、与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件统一以A4纸大小双面打印并装订。否则将被扣分，最高扣1.5分。

3、开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查由评审小组负责，若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标供应商须按要求提供投标保证金否则采购机构将不接受投标文件。

2、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还或自动转为履约保证金、质保金。

3、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请、收据等资料无息退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。资格资信证明文件、技术文件和报价文件各自密封（份数及装订要求详见第二部分第四条）；

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格资信证明文件、技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样；

3、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表

人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标、评标及定标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标人签到的先后顺序当场拆封资格资信证明文件、技术文件后，评标委员会先对资格资信证明文件、技术文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人按投标人签到顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价、报价内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对资格资信证明文件进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

9、评标委员会进行资质后审，确定中标候选人，编写评审报告；

10、招标人对评标委员会评审专家进行评价；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由专家库中抽取专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会进行资质后审，按评标原则确定中标候选人，同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中

“开标一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、资格资信证明文件或技术文件里出现数字报价的；

5、对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该投标人投标无效；

6、投标报价高于市场平均价格，评标委员会认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

7、投标报价超过采购预算价格的；

8、需求不响应的；

9、主要性能参数指标负偏离6项（含）以上的；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四节部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程由台州学院纪委监察部门负责监督。

- 七、定标

评标委员会根据采购单位的委托协议，推荐或确定中标供应商。

- 八、合同授予

1、中标结果将在相关网站公布成交结果。

2、中标供应商在《中标通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次招标确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下5项内容及分值进行评审。

第一标段

1、产品价格 35分；

2、技术性能方案40分；

3、实力信誉及业绩 15分；

4、对招标文件响应程度  2分

5、售后服务 8分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如得分相同，投标报价低者为确定预中标供应商；如得分且投标报价相同的，技术指标优者为确定预中标供应商。

六、第一标段评分具体分值细化条款如下表：

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 40分 | 总体 要求 | 专家结合投标产品的各项基本性能、配置的完善性以及技术方案的适用性，投标产品的各项技术参数与招标文件的偏离情况等综合打分，优15-10分，中10-5分，差5-0分 | 15分 |
|  | 产品 质量 | 提供产品授权书和产品要求检测部门出具的检验报告每出具一项得1分，提供证明资料，最多不超过3分，无证明资料不得分。 | 3分 |
|  | 设备专利 | 提供实验台、桌面排风等专利证书，提供一个得1分，满分4分，不提供得0分。 注：须在投标文件中附上证明资料复印件，并提供原件审查，否则不得分。 | 4分 |
|  | 图纸深化设计与施工方案 | 针对本项目的设计进行深化完善，0-6分 | 6分 |
|  | 材料 选用 | 专家结合投标产品选用材料品牌、产地的选用情况综合打分。优8-6分，中6-3分，差3-0分 | 8分 |
|  | 产品生产、交货、现场安装施工方案 | 项目施工方案、施工质量、保证工期和施工进度、项目实施的技术力量和人力资源安排的科学性、严密性、合理性：优得4～2.1分；良得2～1.1分；一般得1～0分。 | 4分 |
| 实力 信誉 及 业绩 15分 | 企业规模 财务状况 | 综合比较投标人企业注册资本、企业规模、相关财会报表、职工社保缴纳情况以及缴纳税收等情况综合打分，优2分，中1分，差1-0分。 | 2分 |
|  | 设备情况 | 投标人拥有实验室SEFA证书得2分，原件备查不提供不得分。 | 2分 |
|  | 技术人员 | 本次项目的项目经理资质等级、配备工程师,人员数量等情况由评委综合比较打分，提供相关人员证书，原件备查。 | 5分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 专家结合投标人及原厂商近两年来同类产品的销售业绩,提供证明资料，专家酌情打分，优6-4分，中4-2分，差2-0分。 | 6分 |
| 售后 服务 8分 | 质保 | 质保期及质保期满后的具体维保方案。 | 3分 |
|  | 服务承诺 | 服务网点、服务方式、维护响应时间。 | 2分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。 | 1分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施。 | 2分 |
| 投标文件制作2分 | 对招标文件响应程度等 | 1、根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分0-1.5分 2、电子文档是否按招标文件要求提供，有得0.5分，无不得分 | 2分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》。） | 35分 |

第五部分　台州学院采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 品牌型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）：元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等或可以详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

合同签订前，乙方应先缴纳合同总金额   %的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期      年。（自最后一批货物验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：乙方实验设备安装调试完成，经台州学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。合同总金额   %的合同履约保证金转为质量保证金，待满  年后无质量问题、无售后服务问题、无息支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内非因人为原因发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如协商不成，甲方有权直接自行选择上述三项处理方式任一项进行处理。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用及责任。

5.上述的货物在免费保修期中，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。如乙方拒不到场，视为其同意甲方之验收结果并不得异议。

- 在合同履行过程中，因乙方人员在合同履行过程中造成甲方或其自身人身或

财产损害，由乙方承担全部责任。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达，并与甲工作人员办理交接手续，否则视为未交付。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，甲方甲方可直接从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方面解除本合同。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 因乙方逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿甲方损失、承担甲方为实现债权所支出的费用（包括律师费、差旅费等）；如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方违反本合同其他条款之约定（包括但不限于侵犯第三方知识产权，擅自转包分包，未完成履行、未完成履行售后服务承诺等），应向甲方支付合同总价5%违约金；如导致甲方对第三方承担责任的，乙方同时应赔偿甲方相应的损失并支付甲方为此支出之维权费用（包括律师费等）。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）台州学院                             乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：0576-88660896                          联系电话：

开户银行：临海中行开发区支行                     开户银行：

帐号：840012318708091001                         帐号：

地址及邮编：台州市椒江区市府大道1139号          地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分：   应提交的有关格式范例

附件1：                                           本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（资格资信证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格资信证明文件目录

1、声明书；

2、法定代表人授权书；

3、营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

4、上年度企业资产负债表及损益表；

5、本项目要求的特定资质证书

6、投标人情况介绍；

7、投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；；

8、资信及商务需求响应表；

9、近两年来类似项目的成功案例；

10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

附件2

声明书

台州学院招投标中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为          ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2017年  月   日

附件3

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写项目编号及项目名称）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名： 职务： 全权代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件5

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件6

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 政策性加分条件 |  |  |  |
|  | 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
|  | 能力或业绩要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8                                               本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术文件目录

1、对本项目的具体响应方案；

2、设备配置清单；

3、主要货物用材响应表

4、技术需求响应表；

5、保证工程质量的技术力量及技术措施；

6、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（附件6）；

7、项目实施人员一览表；

8、项目负责人资格情况表；

9、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

10、安装、调试及验收方案和措施；

11、投标人需要说明的其他内容。

附件9

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件10

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件11

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件14

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：            （标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表；

2、报价明细表；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小微企业声明函；

5、产品适用政府采购政策情况表。

附件16

开标一览表 (第  标)

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2.以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件17

报价明细表 (第  标)

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.本表同附件2的合计人民币数相等。

3.本表要求供应商在投标时提供电子文档（单独封装），以便网上公示使用。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州学院招投标中心组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标地点示意图：