台州学院采购招标文件

TZC-2018-GK027号

采购项目：实验室家具及相关设备项目

采购单位：医药化工学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2018年6月13日

招标文件目录

- 投标邀请

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标方式、评标标准

- 拟签订的合同文本

- 应提交的有关格式范例

第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,现就台州学院医化学院实验室家具及相关设备项目进行公开招标采购，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

一、项目编号：TZC-2018-GK027号

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：本项目分为1个标项，有效投标人可对一个或多个标项进行选择性投标。

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室家具及相关设备 | 1批 | 199.9998 |

五、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标

六、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、公告日期：2018年6月13日至2018年6月21日；

获取截止时间：2018年6月21日下午17：00；

质疑受理截止日期：2018年7月2日。

七、投标报名：

1、项目联系人：李老师   联系电话及传真：0576-88660897

2、报名时间：2018年6月13日至2018年6月21日

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续，请以格式“XXXX公司参加TZC-2018-GK027号标项1的报名资料” 作为电子邮件标题。电子邮箱：1447792893@qq.com。

八、招标答疑会

本项目不需要现场招标答疑会。

九、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于2018年7月4日星期三上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请投标人在规定的投标截止及开标时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、投标保证金：

1、各标项的投标保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室家具及相关设备 | 20000 |

投标人应于开标前以电汇、转帐等形式提交投标保证金，注明用途为“TZC-2018-GK027号投标保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：33050 16635 00000 00852  开户行：中国建设银行台州市分行

2、递交投标文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后，中标供应商的投标保证金在合同签订后，凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内无息退还，咨询电话0576-88660896。

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：叶老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2018年6月13日

第二部分  招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共1个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 顶目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室家具及相关设备 | 详见附件一 | 1 | 批 | 60个日历天 | 台州学院椒江校区指定实验室 | 医药化工学院 |

- 二、具体技术需求

（1）欢迎能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

- （2）本技术规范要求提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

- （3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

## 附件一:

## （一） 相关说明

1.   投标供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2.   本项目为交钥匙工程。投标供应商须完成货物的生产、运输、安装、调试，直至验收合格交付使用前的所有工作，在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标供应商提供。各供应商应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标供应商免费提供。

3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、制作工艺、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

4.   采购人仅提供本项目的采购内容清单、材质说明和平面布置图。投标供应商应根据招标文件提供的资料，对所投的每样产品进行设计，提供完整的设计尺寸图纸和效果图供评委评定。

5.   中标供应商必须承诺在供货前向采购人提供主要板材的进货渠道证明材料。

6.   所有货物（设备）均须符合国家强制认证要求，国家暂无规定的，应符合行业或企业标准。

7.   招标文件技术参数和样品必须满足要求，其样品做为验收和打分的依据，必须提供样品，投标供应商可以提供满足所明确品牌产品技术参数的产品参加投标。

8.  投标供应商须根据评标原则及方法中的技术评定内容，提供相应的证明资料。

9.  若为代理商投标，则需最终供货商出具投标授权函，可以最终供货商的资信为准。

10.  交货时间：合同签订后60个日历天内到货并完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

11． 交货地点：台州学院椒江校区C号楼

12． 付款方式与结算：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，满壹年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

13.人员培训、质量保证：

（1）安装调试完毕并经用户验收合格之日起,质量保证期不少于3年；

（2）免费安装调试，并配合通过验收；按照卖方公司提供出厂质量检测标准和试验方法进行调试验收，验收合格后，双方签署最终验收报告。

（3）免费培训：免费现场培训、提供有关的全套技术文件，培训时间以培训人员掌握为原则；

（4）售后服务保障：厂家要有专职的维修工程师，并建有备品备件库。在接到用户维修要求后，保证4小时内作出维修响应， 2个工作日内到达用户现场进行修理。

终身维修，只收取实际发生的备件费用（差旅费和工时费免收）。

## （二）采购内容及技术要求

（1）设备清单

实验室家具部分

| 序号 | 名称 | 规格/mm | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间编号：实验室3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内补风节能型通风柜 | 1500*920*2360 | 5 | 台 | 全钢结构，模块化设计，1.0mm优质冷轧钢板折弯制作，陶瓷纤维内衬板，20/25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面。自动门控系统，具备内补风功能。配置VAV控制系统一套。含遥控水阀一套，插座4个。可选装气阀。 |
| 2 | 落地式通风柜 | 1500*920*2360 | 1 | 台 | 全钢结构，1.2mm优质冷轧钢板折弯制作，经酸洗磷化后阿克苏静电粉末喷涂处理。 |
| 3 | 中央台 | 3750*1500*850 | 1 | 组 | 台面：采用13mm厚实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm |
|  | 钢玻试剂架 | 3000*400*800 | 1 | 组 | 立柱：钢玻结构立柱由1.2mm优质冷轧钢板折弯而成，经酸洗磷化后环氧树脂喷塑处理 隔板：8mm钢化安全玻璃，可调节隔板高度 |
|  | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 | 材质：高密度PP |
|  | PP水槽 |  | 1 | 套 | 材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 块 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型。 |
|  | 洗眼器 |  | 1 | 台 | 单口，加厚铜质，塑料喷头；PP材质防尘盖。 |
| 4 | PP排风试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | 瓷白色PP板制作，带排风口 |
| 房间编号：实验室4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内补风节能型通风柜 | 1500*920*2360 | 5 | 台 | 全钢结构，模块化设计，1.0mm优质冷轧钢板折弯制作，陶瓷纤维内衬板，20/25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面。自动门控系统，具备内补风功能。配置VAV控制系统一套。含遥控水阀一套，插座4个。可选装气阀。 |
| 2 | 落地式通风柜 | 1500*920*2360 | 1 | 台 | 全钢结构，1.2mm优质冷轧钢板折弯制作，经酸洗磷化后阿克苏静电粉末喷涂处理。 |
| 3 | 中央台 | 3750*1500*850 | 1 | 组 | 台面：采用13mm厚实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm |
|  | 钢玻试剂架 | 3000*400*800 | 1 | 组 | 立柱：钢玻结构立柱由1.2mm优质冷轧钢板折弯而成，经酸洗磷化后环氧树脂喷塑处理 隔板：8mm钢化安全玻璃，可调节隔板高度 |
|  | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 | 材质：高密度PP |
|  | PP水槽 |  | 1 | 套 | 材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 块 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型。 |
|  | 洗眼器 |  | 1 | 台 | 单口，加厚铜质，塑料喷头；PP材质防尘盖。 |
| 4 | PP排风试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | 瓷白色PP板制作，带排风口 |
| 房间编号：分子生物学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4650*750*850 | 1 | 组 | 台面：采用13mm厚实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm |
|  | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 边台 | 3510*750*850 | 1 | 组 |  |
|  | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 中央台 | 3750*1500*850 | 1 | 组 |  |
|  | 钢玻试剂架 | 3000*400*800 | 1 | 组 | 立柱：钢玻结构立柱由1.2mm优质冷轧钢板折弯而成，经酸洗磷化后环氧树脂喷塑处理 隔板：8mm钢化安全玻璃，可调节隔板高度 |
|  | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 | 材质：高密度PP |
|  | PP水槽 |  | 1 | 套 | 材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 块 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型。 |
|  | 洗眼器 |  | 1 | 台 | 单口，加厚铜质，塑料喷头；PP材质防尘盖。 |
| 4 | 双玻导流全捷能通风柜 | 1500*950*2400 | 1 | 台 | 全钢结构，模块化设计，1.2mm优质冷轧钢板折弯制作，陶瓷纤维内衬板，20/25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面。双玻导流设计，自动门控系统，并具备自主内补风功能。配置VAV控制系统一套。含遥控水阀一套，插座4个。可选装气阀。 |
| 5 | PP排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | 瓷白色PP板制作，带排风口 |
| 房间编号：细胞房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3440*750*850 | 1 | 组 | 台面：采用13mm厚实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm |
|  | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 | 材质：高密度PP |
|  | PP水槽 |  | 1 | 套 | 材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 块 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型。 |
| 房间编号：细菌房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双玻导流全捷能通风柜 | 1500*950*2400 | 1 | 台 | 全钢结构，模块化设计，1.2mm优质冷轧钢板折弯制作，陶瓷纤维内衬板，20/25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面。双玻导流设计，自动门控系统，并具备自主内补风功能。配置VAV控制系统一套。含遥控水阀一套，插座4个。可选装气阀。 |
| 2 | PP排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | 瓷白色PP板制作，带排风口 |
| 3 | 边台 | 6050*750*850 | 1 | 组 | 台面：采用13mm厚实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm |
|  | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 转角台 | 1000*1000*850 | 1 | 组 |  |
| 5 | 边台 | 2860*750*850 | 1 | 组 |  |
|  | PP水槽 |  | 1 | 套 | 材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 块 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型。 |
| 房间编号：动物实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双玻导流全捷能通风柜 | 1500*950*2400 | 1 | 台 | 全钢结构，模块化设计，1.2mm优质冷轧钢板折弯制作，陶瓷纤维内衬板，20/25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面。双玻导流设计，自动门控系统，并具备自主内补风功能。配置VAV控制系统一套。含遥控水阀一套，插座4个。可选装气阀。 |
| 2 | 大动物解剖台 | 2200*800*840 | 1 | 台 | 全不锈钢结构（304#），双层台面结构，台面上有三块带圆孔的拦板、可移动装卸，便于清洗。台面带有刻度尺，便于测量。两侧带450抛物喷水，可及时冲洗污物；带冷热水系统，可及时清洗脂肪等污物；大功率排气系统彻底清除异味，采用台面内侧倾斜350两边抽风口向下内负压抽风方式（需跟外抽风机连接）。 |
| 3 | PP排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | 瓷白色PP板制作，带排风口 |
| 4 | 边台 | 6050*750*850 | 1 | 组 | 台面：采用13mm厚实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm |
|  | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 转角台 | 1000*1000*850 | 1 | 组 |  |
| 6 | 边台 | 2860*750*850 | 1 | 组 |  |
|  | PP水槽 |  | 1 | 套 | 材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 块 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型。 |
| 房间编号：实验室5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双玻导流全捷能通风柜 | 1500*950*2400 | 3 | 台 | 全钢结构，模块化设计，1.2mm优质冷轧钢板折弯制作，陶瓷纤维内衬板，20/25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面。双玻导流设计，自动门控系统，并具备自主内补风功能。配置VAV控制系统一套。含遥控水阀一套，插座4个。可选装气阀。 |
| 2 | 边台 | 3750*750*850 | 1 | 组 | 台面：采用13mm厚实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm |
|  | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 中央台 | 3750*1500*850 | 1 | 组 |  |
|  | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 | 材质：高密度PP |
|  | 钢玻试剂架 | 3000*400*800 | 1 | 组 | 立柱：钢玻结构立柱由1.2mm优质冷轧钢板折弯而成，经酸洗磷化后环氧树脂喷塑处理 隔板：8mm钢化安全玻璃，可调节隔板高度 |
|  | PP水槽 |  | 1 | 套 | 材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 块 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型。 |
|  | 洗眼器 |  | 1 | 台 | 单口，加厚铜质，塑料喷头；PP材质防尘盖。 |
| 4 | PP排风试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | 瓷白色PP板制作，带排风口 |
| 房间编号：实验室6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双玻导流全捷能通风柜 | 1500*950*2400 | 3 | 台 | 全钢结构，模块化设计，1.2mm优质冷轧钢板折弯制作，陶瓷纤维内衬板，20/25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面。双玻导流设计，自动门控系统，并具备自主内补风功能。配置VAV控制系统一套。含遥控水阀一套，插座4个。可选装气阀。 |
| 2 | 边台 | 3750*750*850 | 1 | 组 | 台面：采用13mm厚实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm |
|  | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 中央台 | 3750*1500*850 | 1 | 组 |  |
|  | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 | 材质：高密度PP |
|  | 钢玻试剂架 | 3000*400*800 | 1 | 组 | 立柱：钢玻结构立柱由1.2mm优质冷轧钢板折弯而成，经酸洗磷化后环氧树脂喷塑处理 隔板：8mm钢化安全玻璃，可调节隔板高度 |
|  | PP水槽 |  | 1 | 套 | 材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 块 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型。 |
|  | 洗眼器 |  | 1 | 台 | 单口，加厚铜质，塑料喷头；PP材质防尘盖。 |
| 4 | PP排风试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | 瓷白色PP板制作，带排风口 |

集中供气部分

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Piping Materials Part (Main) 主材部分（供气） |  |  |  |
| 1 | Switchover Systems半自动切换装置 （介质：氢气、氮气 ） | 材质:不锈钢，进口最大压力3000psi，出口压力0-250psi，进出气螺纹1/4〞NPT（F），全压程实现自动切换供气功能，外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度-40℃~74℃。2只进气隔膜阀，2只排气隔膜阀，2只减压器，2只进气压力表，1只出口压力表，配有安全泄压阀，设定安全泄压值：20bar | 3 | PCS |
| 2 | Flashback Arrestors 阻火器 | INLET:100PSI 1/2" 专用材质,连接方式：NPT | 1 | PCS |
| 3 | Regulators 终端减压阀 | 材质316SST，全合金膜片全金属硬密封，泄漏等级2X10-8atm cc/sec He。进口最大压力500psi，出口压力调节范围0-150psir可调，带一个出口压力表，进出气螺纹1/4〞NPT（F） | 9 | PCS |
| B | 低压报警装置及可燃性报警装置部分 |  |  |  |
| 1 | Electrical contacts gauges 电接点压力表 | 直径50mm，接口：1/4"NPT，最大工作压力230bar，4-20mA的输出信号 Diameter 50mm, Interface: 1/4 "NPT, the maximum working pressure 230bar, 4-20mA signal output | 4 | PCS |
| 2 | Flammability alarm device 可燃性报警装置 | 带1个控制器和1个探测器，用于监测氢气，探头要求防爆，需要带有声光报警系统，输出信号源 | 1 | PCS |
| 3 | Low pressure alarm box 低压报警盒 | 可接10路，供电电源：230V AC, 50Hz, 5VA; 110V AC, 60Hz， | 1 | PCS |
| 4 | line/circuit 线路/端子 | 屏蔽线缆，穿线盒等 | 1 | PCS |
| 5 | Pressure Test 压力试验 | As per Testing Data | 1 | PCS |
| 6 | Transportation Fee to site 设备材料运输费 | 用于材料的运输费用，焊接设备的运输费用 | 1 | PCS |
| 7 | Construction Labor 人工费用 | 所有材料的安装人工费用 | 1 | PCS |
| 8 | Training 培训 | 系统操作培训手册资料，竣工验收资料规建 | 1 | PCS |

通风系统部分

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风柜及其他设备排风 |  |  |  |  |  |
| PF-01/PF-02/PF-03/PF-04 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心风机 | F4-72-7A | 4 | 台 | PP材质，变频电机5.5KW，风量14800m3/h，全压1120Pa |
| 2 | 双面人造革软连接 | 7A | 4 | 套 | 橡胶材质 |
| 3 | 雨帽 | 7A | 4 | 套 | PP材质 |
| 4 | 防震垫 |  | 16 | 个 | 钢制，国标 |
| 5 | 天地圆方 |  | 4 | 个 | PP材质 |
| 6 | 活性炭过滤箱 | 1500*1500*1500 | 4 | 套 | PP材质，高效活性蜂窝煤 |
| 7 | 70度防火阀 | 600*400 | 4 | 套 | 国标，镀锌钢制 |
| 8 | 止回阀 | 600*400 | 4 | 个 | PP材质 |
| 9 | 进风口变径 |  | 24 | 只 |  |
| 10 | 消音器 |  | 4 | 台 |  |
| 11 | 电线穿线管 |  | 88 | 米 |  |
| 12 | 风管 | 600*400 | 72 | m2 | PP材质，T8mm，四周型材加固 |
| 13 | 风管 | 500*300 | 62 | m2 | PP材质，T5mm，四周型材加固 |
| 14 | 风管 | 400*300 | 31 | m2 | PP材质，T5mm，四周型材加固 |
| 15 | 风管 | ￠250 | 44 | 米 | PP材质 |
| 16 | 风管 | ￠160 | 13 | 米 | PP材质 |
| 17 | 风管 | ￠110 | 14 | 米 | PP材质 |
| 18 | 弯头 | 600*400 | 8 | 个 | PP材质 |
| 19 | S弯头 | 600*400 | 4 | 个 | PP材质 |
| 20 | 弯头 | 500*300 | 4 | 个 | PP材质 |
| 21 | 弯头 | ￠250 | 8 | 只 |  |
| 22 | 三通 | 600*400/500*300/500*300 | 4 | 个 | PP材质 |
| 23 | 变径 | 500*300-400*300 | 8 | 个 | PP材质 |
| 24 | 变径 | 400*300-￠250 | 8 | 个 | PP材质 |
| 25 | 通风柜对接 |  | 24 | 台 |  |
| 26 | 电动风阀 | ￠250 | 24 | 个 | PP材质 |
| 27 | 手动风阀 | ￠250 | 24 | 个 | PP材质 |
| 28 | 软管 | ￠250 | 24 | 米 |  |
| 29 | 管支架 |  | 32 | 付 |  |
| 30 | 防火阀 | 600*400 | 4 | 只 |  |
| PF-05 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心风机 | F4-72-4A | 1 | 台 | PP材质，电机1.1KW，风量2800m3/h，全压2500Pa |
| 2 | 电机防雨罩 |  | 1 | 只 | PP材质 |
| 3 | 雨帽 | 4# | 1 | 只 | PP材质 |
| 4 | 防震垫 |  | 4 | 只 | 钢制，国标 |
| 5 | 活性炭过滤箱 | 1500*1500*1500 | 1 | 套 | PP材质，高效活性蜂窝煤 |
| 6 | 进风口变径 |  | 1 | 只 |  |
| 7 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 8 | 风管 | ￠315 | 20 | 米 |  |
| 9 | 风管 | ￠250 | 5 | 米 | PP材质 |
| 10 | 风管 | ￠160 | 3 | 米 | PP材质 |
| 11 | 风管 | ￠110 | 9 | 米 | PP材质 |
| 12 | 弯头 | ￠315 | 4 | 只 | PP材质 |
| 13 | 变径 | ￠315-￠250 | 1 | 只 | PP材质 |
| 14 | 变径 | ￠250-￠160 | 1 | 只 | PP材质 |
| 15 | 变径 | ￠160-￠110 | 1 | 只 | PP材质 |
| 16 | 管支架 |  | 12 | 付 |  |
| 17 | 防火阀 | ￠315 | 1 | 只 |  |
| PF-06 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心风机 | F4-72-4.5A | 1 | 台 | PP材质，变频电机1.5KW，风量4800m3/h，全压360Pa |
| 2 | 电机防雨罩 |  | 1 | 只 | PP材质 |
| 3 | 雨帽 | 4.5# | 1 | 只 | PP材质 |
| 4 | 防震垫 |  | 4 | 只 | 钢制，国标 |
| 5 | 活性炭过滤箱 | 1500*1500*1500 | 1 | 套 | PP材质，高效活性蜂窝煤 |
| 6 | 进风口变径 |  | 1 | 只 |  |
| 7 | 电动阀 | ￠250 | 2 | 只 | PP材质 |
| 8 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 9 | 风管 | ￠315 | 7 | 米 | PP材质，T4.5mm |
| 10 | 风管 | ￠250 | 13 | 米 | PP材质，T4.5mm |
| 11 | 风管 | ￠110 | 9 | 米 | PP材质 |
| 12 | 弯头 | ￠315 | 2 | 只 | PP材质 |
| 13 | 弯头 | ￠250 | 3 | 只 | PP材质 |
| 14 | 变径 | ￠315-￠250 | 1 | 只 | PP材质 |
| 15 | 变径 | ￠315-￠110 | 1 | 只 | PP材质 |
| 16 | 变径 | ￠250-￠110 | 1 | 只 | PP材质 |
| 17 | 管支架 |  | 8 | 付 |  |
| 18 | 防火阀 | ￠315 | 1 | 只 |  |
| PF-07 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小离心风机 |  | 1 | 台 | PP材质 |
| 2 | 风机支架 |  | 1 | 付 |  |
| 3 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 4 | 风管 | ￠250 | 9 | 米 | 3mmPP材质 |
| 5 | 管支架 |  | 2 | 付 |  |
| 6 | 散流器 | 600*600 | 2 | 只 |  |
| 7 | 防雨百叶 |  | 1 | 只 |  |
| PF-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心风机 | F4-72-5# | 1 | 台 | PP材质，变频电机2.2KW，风量7500m3/h，全压440Pa |
| 2 | 电机防雨罩 |  | 1 | 只 | PP材质 |
| 3 | 雨帽 | 5# | 1 | 只 | PP材质 |
| 4 | 防震垫 |  | 4 | 只 | 钢制，国标 |
| 5 | 天地圆方 |  | 1 | 个 | PP材质 |
| 6 | 活性炭过滤箱 | 1500*1500*1500 | 1 | 套 | PP材质，高效活性蜂窝煤 |
| 7 | 进风口变径 |  | 1 | 只 |  |
| 8 | 消音器 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 电动阀 | ￠250 | 3 | 只 | PP材质 |
| 10 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 11 | 风管 | 500*300 | 12 | m2 | PP材质，T5mm，四周型材加固 |
| 12 | 风管 | 400*300 | 5 | m2 | PP材质，T5mm，四周型材加固 |
| 13 | 风管 | ￠250 | 10 | 米 | PP材质 |
| 14 | 风管 | ￠160 | 3 | 米 | PP材质 |
| 15 | 风管 | ￠110 | 4 | 米 | PP材质 |
| 16 | 弯头 | 500*300 | 2 | 只 | PP材质 |
| 17 | 弯头 | ￠250 | 3 | 只 | PP材质 |
| 18 | 变径 | 500*300-400*300 | 1 | 只 | PP材质 |
| 19 | 变径 | 400*300-￠250 | 1 | 只 | PP材质 |
| 20 | 变径 | ￠250-￠160 | 1 | 只 | PP材质 |
| 21 | 变径 | ￠160-￠110 | 1 | 只 | PP材质 |
| 22 | 管支架 |  | 7 | 付 |  |
| 23 | 防火阀 | 500*300 | 1 | 只 |  |
| PF-09 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心风机 | F4-72-5# | 1 | 台 | PP材质，变频电机2.2KW，风量7500m3/h，全压440Pa |
| 2 | 电机防雨罩 |  | 1 | 只 | PP材质 |
| 3 | 雨帽 | 5# | 1 | 只 | PP材质 |
| 4 | 防震垫 |  | 4 | 只 | 钢制，国标 |
| 5 | 天地圆方 |  | 1 | 个 | PP材质 |
| 6 | 活性炭过滤箱 | 1500*1500*1500 | 1 | 套 | PP材质，高效活性蜂窝煤 |
| 7 | 进风口变径 |  | 1 | 只 |  |
| 8 | 消音器 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 电动阀 | ￠250 | 3 | 只 | PP材质 |
| 10 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 11 | 风管 | 500*300 | 12 | m2 | PP材质，T5mm，四周型材加固 |
| 12 | 风管 | 400*300 | 5 | m2 | PP材质，T5mm，四周型材加固 |
| 13 | 风管 | ￠250 | 10 | 米 | PP材质 |
| 14 | 风管 | ￠160 | 3 | 米 | PP材质 |
| 15 | 风管 | ￠110 | 4 | 米 | PP材质 |
| 16 | 弯头 | 500*300 | 2 | 只 | PP材质 |
| 17 | 弯头 | ￠250 | 3 | 只 | PP材质 |
| 18 | 变径 | 500*300-400*300 | 1 | 只 | PP材质 |
| 19 | 变径 | 400*300-￠250 | 1 | 只 | PP材质 |
| 20 | 变径 | ￠250-￠160 | 1 | 只 | PP材质 |
| 21 | 变径 | ￠160-￠110 | 1 | 只 | PP材质 |
| 22 | 管支架 |  | 7 | 付 |  |
| 23 | 防火阀 | 500*300 | 1 | 只 |  |
| 通风柜补新风 |  |  |  |  |  |
| BF-01 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式静音风机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机支架 |  | 1 | 付 |  |
| 3 | 电动阀 | ￠250 | 5 | 只 | 4mmPP材质 |
| 4 | 手动阀 | ￠250 | 5 | 只 | 4mmPP材质 |
| 5 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 6 | 风管 | ￠315 | 5 | 米 | 4mmPP材质 |
| 7 | 风管 | ￠250 | 20 | 米 | 3mmPP材质 |
| 8 | 弯头 | ￠250 | 2 | 只 | 3mmPP材质 |
| 9 | 管支架 |  | 7 | 付 |  |
| 10 | 防雨百叶 |  | 1 | 只 |  |
| 11 | 变频器 |  | 1 | 套 | 西门子 |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |
| BF-02 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式静音风机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机支架 |  | 1 | 付 |  |
| 3 | 电动阀 | ￠250 | 5 | 只 | 4cmmPP材质 |
| 4 | 手动阀 | ￠250 | 5 | 只 | 4cmmPP材质 |
| 5 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 6 | 风管 | ￠315 | 5 | 米 | 4cmmPP材质 |
| 7 | 风管 | ￠250 | 20 | 米 | 3cmmPP材质 |
| 8 | 弯头 | ￠250 | 2 | 只 | 3cmmPP材质 |
| 9 | 管支架 |  | 7 | 付 |  |
| 10 | 防雨百叶 |  | 1 | 只 |  |
| 11 | 变频器 |  | 1 | 套 | 西门子 |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |
| BF-03 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式静音风机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机支架 |  | 1 | 付 |  |
| 3 | 电动阀 | ￠250 | 5 | 只 | 4cmmPP材质 |
| 4 | 手动阀 | ￠250 | 5 | 只 | 4cmmPP材质 |
| 5 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 6 | 风管 | ￠315 | 5 | 米 | 4cmmPP材质 |
| 7 | 风管 | ￠250 | 20 | 米 | 3cmmPP材质 |
| 8 | 弯头 | ￠250 | 2 | 只 | 3cmmPP材质 |
| 9 | 管支架 |  | 7 | 付 |  |
| 10 | 防雨百叶 |  | 1 | 只 |  |
| 11 | 变频器 |  | 1 | 套 | 西门子 |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |
| BF-04 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式静音风机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机支架 |  | 1 | 付 |  |
| 3 | 电动阀 | ￠250 | 5 | 只 | 4mmPP材质 |
| 4 | 手动阀 | ￠250 | 5 | 只 | 4mmPP材质 |
| 5 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 6 | 风管 | ￠315 | 5 | 米 | 4mmPP材质 |
| 7 | 风管 | ￠250 | 20 | 米 | 3mmPP材质 |
| 8 | 弯头 | ￠250 | 2 | 只 | 3mmPP材质 |
| 9 | 管支架 |  | 7 | 付 |  |
| 10 | 防雨百叶 |  | 1 | 只 |  |
| 11 | 变频器 |  | 1 | 套 | 西门子 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| BF-05 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机支架 |  | 1 | 付 |  |
| 3 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 4 | 风管 | ￠250 | 8 | 米 | 3mmPP材质 |
| 5 | 管支架 |  | 2 | 付 |  |
| 6 | 防雨百叶 |  | 1 | 只 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| BF-06 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机支架 |  | 1 | 付 |  |
| 3 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 4 | 风管 | ￠250 | 20 | 米 | 3mmPP材质 |
| 5 | 弯头 | ￠250 | 2 | 只 | 3mmPP材质 |
| 6 | 管支架 |  | 8 | 付 |  |
| 7 | 防雨百叶 |  | 1 | 只 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| BF-07 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式静音风机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机支架 |  | 1 | 付 |  |
| 3 | 电动阀 | ￠250 | 3 | 只 | 4mmPP材质 |
| 4 | 手动阀 | ￠250 | 3 | 只 | 4mmPP材质 |
| 5 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 6 | 风管 | ￠250 | 15 | 米 | 3mmPP材质 |
| 7 | 管支架 |  | 5 | 付 |  |
| 8 | 防雨百叶 |  | 1 | 只 |  |
| 9 | 变频器 |  | 1 | 套 | 西门子 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| BF-08 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式静音风机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机支架 |  | 1 | 付 |  |
| 3 | 电动阀 | ￠250 | 3 | 只 | 4mmPP材质 |
| 4 | 手动阀 | ￠250 | 3 | 只 | 4mmPP材质 |
| 5 | 电线穿线管 |  | 25 | 米 |  |
| 6 | 风管 | ￠250 | 15 | 米 | 3mmPP材质 |
| 7 | 管支架 |  | 5 | 付 |  |
| 8 | 防雨百叶 |  | 1 | 只 |  |
| 9 | 变频器 |  | 1 | 套 | 西门子 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制箱 | 500X600X250 | 7 | 套 | GB |
| 2 | 变频器 | 5.5KW | 7 | 台 | 西门子 |
| 3 | 变频器控制面板 | BOP | 7 | 个 |  |
| 4 | 可编程控制器 | 24位 | 7 | 台 |  |
| 5 | 空气开关 | DZ47D-3P-32A | 7 | 个 | 德力西 |
| 6 | 继电器 | 220V | 103 | 个 | 欧姆龙 |
| 7 | 其他附件 |  | 7 | 项 | 线材等 |
| 安装辅材 |  |  |  |  | 吊筋、焊条、螺丝、室内支架，外墙角铁等 |
| 安装及调试 |  |  |  |  | 含交通差旅费 |
| 空调部分-中央空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机 | MDV-D22T2 | 6 | 台 |  |
| 2 | 室内机 | MDV-D36Q4 | 2 | 台 |  |
| 3 | 室内机 | MDV-D71Q4 | 4 | 台 |  |
| 4 | 室内机 | MDV-D80Q4 | 2 | 台 |  |
| 5 | 室内机 | MDV-D90Q4 | 1 | 台 |  |
| 6 | 室内机 | MDV-D112Q4 | 1 | 台 |  |
| 7 | 室内机 | MDV-D125Q4 | 1 | 台 |  |
| 8 | 室内机 | MDV-D140Q4 | 4 | 台 |  |
| 9 | 室外机 | MDV-900W | 1 | 台 |  |
| 10 | 室外机 | MDV-450W | 1 | 台 |  |
| 11 | 线控器 | 标配 | 21 | 个 |  |
| 12 | 安装材料费 |  | 1 | 项 |  |

（三）技术要求

（1）实验室家具

总体说明：

1、外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm；

邻边垂直度：台面对角线1000mm≤3mm，2000≤4mm，3000≤5mm；

地角平稳性：≤2mm。

2、工艺要求：

2.1、钢制柜体或钢结构部件表面必须经环氧树脂喷涂处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、蹦角和刃口等。钻孔和倒角后应去毛刺。

2.2、各种配件安装应严密，平整、端正牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

2.3、所有水、电路要求安全、适用，并隐藏式安装。

2.4、实验台、边台整体为全钢结构，承重不小于300kg/m²。

2.5、所用板材的甲醛释放量均达到欧洲E1级标准。

2.6、实验台、样品柜、器皿柜等必须符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件，且具有2016年6月 以后国家家具质量监督检验中心出具的国标标准检测报告，送检单位必须为投标供应商。

材质说明：

- 中央实验台和边台

全钢实验台：产品包括中央台、边台、仪器台、转角台等实验室操作台。高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明者外，为850mm。

台面板：

台面：采用13mm厚EBC电子束固化技术专用膜生产的实芯理化板台面（具体规格详见清单，需提供第三方出具的EBC电子束固化技术证明文件及相关进口报关单文件并加盖供应厂商公章。）；边缘作圆弧处理，圆润光洁，颜色由用户指定。台面应避免接缝；如有接缝，则不允许出现在台面中间，尽可能处理在水池柜宽度边沿位置（即水龙头和试剂架立柱之间的位置安排接缝）或两抽面接缝处。台面与钢架连接不能单纯用玻璃胶连接应配置钢制直角连接件。

台面外侧上缘采用3mm斜边倒角处理，台面外侧下缘需加工止水沟，桌角并应予以圆滑处理避免有锐角。水槽台三边挡水边，45度斜角处理。

挡水板：水槽台与中央台间之安装挡水板，与实验台台面同种材质，宽1500mm(±1.5%)，高300mm(±1.5%)，两边下斜至200mm(±1.5%)，两侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。

板材性能要求：

A.抗酸碱性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，分别针对：盐酸（37%）；硝酸（65%）；甲醛（37%）；硫酸（96%）；高锰酸钾（10%）；汽油；甲醇；正已烷；等53种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级

B.物理性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，参照GB/T 1843-2008检测方法，悬臂梁五口冲击强度检测结果为11.9(C)KJ/㎡。参照GB/T17657-2013检测方法，表面耐磨性检验结果为755r、漆膜硬度检验结果为6H、线膨胀系数检测结果为2.8x10-5、尺寸稳定性横向检测结果为0.23%、表面耐沸水；表面耐湿热；表面耐香烟灼烧等其中外观变化检验结果为5级无变化。

C.环保性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB18580-2001及GB/T17657-2013标准进行测定，检测结果需符合以下技术指标：可溶性重金属（mg/m2）检验：可溶性铅、可溶性镉；均未检出。台面板材符合GB18580-2001中甲醛释放量E1（甲醛等级E1≤0.124mg/m³）级检测标准.

★D. 抗菌性能要求（附检测报告）：具备抗微生物、抗菌性能要求，且长期有效；检测结果及报告需符合中国科学院理化技术研究所抗菌材料检验中心或SGS国际通用标准，按照JIS Z 2801:2010测试方法进行检测；要求符合以下检测参数：

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（超级细菌MRSA）ATCC 33591，接种菌液浓度1.5x106，抗菌活性值5.3(r)；

金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，接种菌液浓度8.6x105，抗菌活性值>4.4(r)；

肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，接种菌液浓度6.5x105，抗菌活性值>4.4(r)；

粪链球菌ATCC 29212，接种菌液浓度8.4x105，抗菌活性值>4.1(r)；

猪霍乱沙门氏菌ATTCC 14028，接种菌液浓度8.8x105，抗菌活性值>5.0(r)；

白色念珠菌ATCC 10231，接种菌液浓度6.6x105，抗菌活性值>4.8(r)；

大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值>5.8（r），抗菌率>99%以上；

铜绿假单细胞（AS 1.2031）抗菌率＞99%

单增李斯特菌（ATCC 32210）接种菌液浓度1.7x105,抗菌活性值>3.9

海氏肠球菌（AS 1.0997）接种菌液浓度7.6x105,抗菌活性值>3.5

表面杀菌/抑菌剂残留检测要求（检测依据GB2763-2014）符合标准（附检测报告）

甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05mg/kg;

克佰威（mg/kg）小于或等于0.02mg/kg；

百菌清（mg/kg） 未检出

等12项试剂检测合格

E．★三聚氰胺的特殊转移检测要求符合标准（附检测报告）

用95%乙醇在60°mg/kg浸泡6小时 ＜2.0	检测合格

F. ★重金属检测，台面经国际标准（IEC 62321-5:2013/ IEC 62321-4:2013）测试，测试项汞、镉含量均无。经国际标准（IEC 62321:2008）测试，测试项六价铬、PBBs（多溴联苯）和PBDEs（多溴二苯醚）含量均无。

G. ★抗反光，光泽度要求（附检测报告）（表面在目视下呈现不反光效果.几何角度60度下测试，经测光仪检测值<5度）；

H.点对点电阻（附检测报告）；依据SJ/T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》检测，在温度20.0℃，相对湿度60%情况下，点对点电阻结果合格，数值为7.4x108。

柜体结构：

柜体：采用1.0mm 及以上宝钢或同档次品牌冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。柜体内设一层活动隔板；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。

门板及抽屉面板：双层结构，采用1.0mm 以上宝钢或同档次品牌冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。颜色由用户指定。

试剂架：试剂架的立柱采用厚度2mm优质冷轧钢板制作。层板采用厚8mm钢化玻璃，边缘光滑处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可自由调节高度；边缘配Φ12mm不锈钢管，防止试剂瓶跌落。

拉手：所有抽屉及柜门采用不锈钢C形拉手。

插线盒及插座：铝型材塔型结构，表面经酸洗、磷化、均匀喷涂防锈处理，外型美观，使用安全方便。采用10～16A且通过国家3C认证万能单相插座，带防水盒，紧靠立柱内壁安装，双插座设置，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。电源线用4mm2国内知名品牌三芯软铜线。

合页：采用标号304以上不锈钢合页。

滑轨：采用优质三节静音承重阻尼轨道，达到国际五金行业标准。

水槽及水龙头：选用实验室专用PP水槽，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。水龙头选用台式三口鹅颈水龙头，水龙头陶瓷阀芯、加厚铜制喷塑头。含高密度PP去水、阻水盖， PP去水提笼或滤片。

上下水系统：水槽配有PP材质防虹吸硬连接，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修。下水用实验室专用沉淀杯硬质连接，上水选用铝塑管及专用接头。

可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。

★投标时需提供2016年6月以后国家家具质量监督检验中心出具的钢制实验台通过GB24820-2009实验室家具通用技术条件的国标标准检测报告，送检单位必须为投标供应商。

- 内补风节能型通风柜

通风柜主体结构

通风柜主体结构要求：1.0mm优质冷轧钢板制作，且通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与外壳间预留有预留空间，用于水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。

通风柜钣金需采用激光切割，切口光滑无毛刺，且通风柜柜体钣金需采用阿克苏防腐环氧树脂粉内外喷涂，保证其在实验室可以长期使用不被腐蚀。

通风柜需采用整体模块化设计，模块化组装和拆卸，便于维护保养和维修。安装现场不允许存在打铆钉或者其他任何可能对柜体漆面造成破坏的安装工序

通风柜风道结构

（1）通风柜内部需采用内补风结构设计，柜体设置三处补风送风口，分别位于玻璃视窗前后和操作台面前端处，补风风量总和与排风风量比例必需控制在70%±5%。

（2）、通风柜需采用隐藏式风道设计，整体风道设计不影响柜体美观，结构稳固，耐用；风道需采用灵活的模块化设计，安装、检修、维护方便。

（3）、室外新鲜空气通过通风柜内置补风风道直接送入通风柜，必需确保通风柜内气流流型平稳，不能出现乱流紊流现象，同时能顺利将通风柜内有毒有害气体彻底排出室内。

通风柜其他部件

（1）工作台面

采用碟形实验室工业陶瓷板台面，采用高温一体烧制成型，总厚25mm、实验操作区域为20mm厚一体成型实验室工业陶瓷台面（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），四周为翘边碟形，有效阻水外溢。

投标时提供满足以下要求的检测报告：

★1、耐高温性能：提供由国家级检测机构出具的耐极限高温达到1500℃以上的检测报告(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

★2、放射性核素限量要求:提供参照GB 6566-2010标准外照射指数≤0.8的检测报告(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

3、耐化学腐蚀性：为确保性能的稳定性,须提供2016年和2017年连续两年SGS机构出具的“耐化学/耐污染”的检测报告,参照SEFA3-2010科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2.1台面检测标准，台面至少抗“47”种以上化学试剂且检测结果为0级（表面无变化）(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

★4、抗菌性能：提供陶瓷台面表面不吸附细菌，肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99.13、大肠杆菌抗菌率≥99.13的检测报告(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

★5、断裂模数：提供由国家建筑材料测试中心出具的参照GB/T 4100-2015,检测结果平均值≥44.6MPa，最小值≥42.5MPa的检测报告。

（2）内村

所有通风柜的内衬板采用≥5mm陶瓷纤维板，具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，具有一定韧性、耐冲击、和耐高温性能，防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。

（3）水槽

通风柜配有一次性成型实验室专用 PP 水槽，耐酸碱、耐腐蚀。

（4）移门

1)	使用厚度≥6mm 的（3mm+3mm）双层夹胶片防飞溅安全玻璃，实验过程中保护人身安全，即使玻璃破损，也会粘附在夹层覆膜上，不会飞溅对实验人员产生伤害。

2)	视窗采用无间断平衡、隐蔽式结构设计。视窗配重平衡，保证视窗的平稳开、关，视窗上下滑动自如，可停留在任意位置。

3)	滑轨为抗腐蚀尼龙材质，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；移门拉手和移门同宽，材质可以是不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属材料制成。

4)	移门采用链条传动，承重能力强，可承重 365Kg。

5)   加装电动门控系统。

（5）底柜柜体

每个柜体均应为完整独立的柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置一只双开门款式底柜单元，一只单开门柜体单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计。

(6)	通风柜里面的配件

1)	龙头：为黄铜材质，外面环氧树脂喷涂。从阀门到出口处管路：水、气体和真空管道为铜管。

2)	紧急按钮：紧急按钮是实验室人员在操作时，如遇紧急情况可以强制性停止通风柜电路系统的按钮，防止误操作的安全保障。

3)通风柜照明：全罩式LED灯设计，满足IP67防护要求，确保通风柜台面工作区域的照度不低于700LUX。其设计为快速启动类型；灯罩底部6mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上，可避免电气设备与柜内气体接触。灯罩采用镜面反射设计，并便于更换和维护。

4)	电气设施安装在通风柜的外侧面板上。国标五孔型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。同时面板上安装有三防防护保护装置。

5）插座：不少于4个多功能插座。三线接地插座，220V，≥10A。

6）电源总开关：通风柜配置带IP65等级防护罩的电源总开关，实验室人员在操作时如遇紧急情况可以强制性停止通风柜电路系统的按钮，是用于防止误操作的安全保障。

7）设备接地：通风柜金属部件具有电气接地设计。

通风柜控制系统

1. 每台通风柜配置一套 VAV 控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速在 2 秒内迅速稳定到设定值。该系统包括两个变风量多叶片蝶阀、一套快速变风量控制器向应机构、一块彩屏监控器、一套门高位移传感器。

2. 彩屏监控器

1) 具有彩屏显示面板，可实时显示当前通风柜风量、温湿度 、门高、面风速值以及所有设置参数。

2) 支持风量控制模式，可依据实测风量值进行精确调节，维持面风速恒定。

3) 具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作，同时补风风阀自动闭合。

4) 支持本地通信以及网络连接

3．采用实测风量调节系统，实测排补风风量值，调节变风量阀以维持面风速稳定在设定范围。

4．限于楼层层高设计要求，排、补风系统所用阀门高度建议不超过15cm，且为多叶式蝶阀。

5．实验室通风柜采用风量流量控制方式，面风速只作为显示不作为控制信号。

6．每台通风柜变风量控制系统需要有温湿度监测，且需要在控制面板上显示数据。

7．每台通风柜的变风量控制系统必须能够独立与上位机或者BA系统运行，防止上位机或者BA系统意外瘫痪造成所有通风柜无法正常使用，每台通风柜的数据（排风量、温湿度、门高、面风速等数值）能够输出给上位机或者BA系统，用于运行监测。并且能够输出给风机启停信号，自动调节以恒定适应不同状态下的安全面风速排风量设定要求。

8．支持一般工作模式、支持意外紧急排放功能键.、支持 Modbus/BACnet 标准协议，能与自控系统直接对接，且支持 COM 端口连接本地网络。

9．必须提供风阀系统控制器CE认证报告。

10．风阀具有在线测量功能。

11．风阀为智能型风阀，具有免调试功能，减少现场调试工作。

12．通风柜自动门系统采用步进减速电机驱动，搭配直线拉绳传感器，实时在线监控移门高度。

13．配备红外人体感应单元，具有无人工况下移门自动落下至最低位置（移门直线下方无障碍物阻断）。

14．配备红外阻断感应单元，具有移门下落过程中，移门正下方有障碍物时，移门阻断下落。

15．风阀具备开启角度百分比显示功能，并实时反馈至液晶屏显示。

16．风阀具有测量管道温湿度功能，并通过Modbus 实时反馈给上位机。

17．流量检测单元应为物理结构，具备良好的电磁干扰特性及管道压力无差别适应性。

通风柜有害气体控制性能

（1）通风柜需提供权威第三方泄漏率检测报告，符合美标ASHRAE 110检测标准，泄漏率必需控制在0.05ppm以内。

（2）、在保障通风柜绝对安全的情况下，在现有技术可行的情况下，建议内补风型通风柜排风量设置为传统通风柜排风量的60%为最佳值。

（3）、内补风型通风柜所采用的补风设计，必需保证玻璃视窗前后各设置一路补风出风口，减小玻璃视窗前后温度差值，此设计方式可保证冬季室外气温过低时，视窗移门上不结霜、结雾。

（4）、内补风型通风柜，底部补风必需能形成稳定气流，在可视化烟雾测试中，能形成良好的导流效果，可以将烟雾通过导流孔板完全排出，不允许产生乱流现象。

3、落地式通风柜

通风柜主体结构要求：1.2mm及以上优质冷轧钢板制作，且通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与外壳间预留有预留空间，用于水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。

通风柜钣金需采用激光切割，切口光滑无毛刺，且通风柜柜体钣金需采用阿克苏防腐环氧树脂粉内外喷涂，保证其在实验室可以长期使用不被腐蚀。

调节门：

1）轨道：采用工程塑料制作而成。

2）调节门左右悬吊钢索安装，钢索PVC包塑并完全隐藏于轨道内。上下拉动时，不与轨道磨擦，以确保钢索之安全，并避免化学腐蚀问题。

3）调节门把手设计时，需符合人体工学要求，以方便使用者上下拉动施力。

4）调节门玻璃：采用厚5mm安全钢化玻璃。

控制面板：液晶控制面板。标示电源、照明、风机，插座控制、风门及LED运转指示灯等。

电 源：万用式电源三孔插座四个。

照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），灯罩内附220V、20W日光灯一支。

4、双玻导流全捷能通风柜

基本要求

1）★通风柜的生产制作应符合SEFA110的相关规定要求。

2）★并具备柜内补风功能，当拉门全关时可100%柜内补风，不影响室内空调耗能。

3）★可有效配合变风量控制系统进行操作和使用。

4）由上柜、台面、下柜3个部分共同组成，结构牢固、耐用，外形美观大方。

5）内部材质符合耐酸碱的需求，方便拆卸检修的设计。

6）★双片拉门玻璃拉动顺滑流畅，可提供柜内补风功能。设计具有压力释放功能，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，可以将舱内压力释放，由泄压通道排出，确保实验人员的安全，台面要求承重并具备防止液体泄漏的功能设计。

7）★下柜带有抽气功能及满足其它相关储存要求。

8） 整体结构具有可靠的安全性，有效的保证实验人员的操作方便和人身安全。

9）★自动拉门控制系统为实验室提供了更安全的工作环境并且进一步降低了能耗。

10）★内补风通风柜带泄爆窗，提供结果图及方案说明

11）提供烟雾可视化测试结果气流流畅且无泄露的视频，并保证供货后现场实验佐证

12）气体追踪实验结果显示面风速安全性达标的视频，并保证供货后现场实验佐证。

通风柜结构要求

（一）上柜结构要求

1、★通风柜双层结构的夹层空间厚度不得低于100mm,以便容纳公用系统管线；

2、公用系统出口与远程控制阀采用隐藏式管道连接,通风柜两侧内衬板应具可拆式维修门以方便管道维修,维修门门片应具气密式密封件；

3、通风柜通过拆除里面维修门板,或者正面左右操作面板等两种方式,可以对双层框架内公用设备进行安装维修；

4、★二扇拉门和二扇拉门中间上方固定补风盒。

5、导流板及排气夹层

5.1所有导流板均应为可重复拆装式,以方便排气夹层内的清洁,且拆装时不需借助特殊工具。

5.2★导流板固定座：阻燃的一体成型，不仅有加固导流板的功能且便于加装合成架，每个固定座均能荷重100公斤以上。

5.3背部导流板上应设计有蒸馏架固定座,以方便蒸馏架的安装与拆缷,避免因安装蒸馏架而于内衬板或台面上钻孔。

5.4 除有特别说明外,通风柜工作区深度(自下通风板内缘起量至导流板前缘)应不小于0.635米；另外,通风柜工作区高度(自台面板至顶板)应不小于0.99米（量测范围为下通风板内缘起量至工作区深度的2/3范围内向上的空间）；

6、内、外调节门

6.1★除有特别说明外,通风柜为双片式垂直调节门，可同时拉动。

6.2 调节门最高开启高度0.65m。

6.3移动调节门时施力不应过重,一般应低于2.5公斤,调节门的操作需能平顺的上下移动及保持水平不斜翘,当施力停止时能稳定的停留在行程中的任一位置。

6.4调节门导轨，调节门框材质采用铝合金经Epoxy喷涂或编号304不锈钢，氯化聚氯乙烯，或其它更加的耐蚀材料，调节门框需为四面包夹式设计，以确保安全。

6.5 调节门把手应采用弧形设计以保证气流顺畅。

6.6调节门应采用单一平衡配重。

6.7★调节门采用钢化玻璃加贴防爆膜，以确保安全

6.8★时规皮带：调节门采用时规皮带形式连接，内嵌有钢丝，确保做够的承重能力，并保证耐腐蚀。

7、照明装置

7.1照明灯具应安装于通风柜上部外侧,对通风柜内提供照明。

7.2照明灯具下方应使用厚5mm及以上的钢化玻璃与通风柜内部隔离,以避免灯具与柜内气体接触。

7.3照明灯具设计应能于工作台面上至少提供足够平均照度。

8、电气设备

8.1 通风柜应设有一适当空间以安装由隔离盖板保护的接线盒。

8.2除有特别说明外,于正面左右操作面板上各装设2组(即共4组)电源插座。

8.3除有特别说明外,所有电源插座均为3线,10 amps, 220 V.A.C.万用型。

8.4所有220V电源插座均应配置IP-44或以上防护等级的阖盖式保护盒。

9.★工况显示面板 集工况状态与数据显示一体，正常运行 故障报警 危险警告 全屏不同颜色提示。实时显示当前 温度 门高 风量 风速数据。

10、★液晶操作面板 全液晶触摸显示，实时显示当前通风柜的风量一键“紧急排风”控制按键

“正常”状态的通风柜指示灯，风量过低时“警示”状态显示及声音报警，具备“消音”按钮

单台通风柜具有待机及夜间模式运行，可手动将通风柜换至最小风量运行降低能耗，所有参数均可就地设置，液晶显示有调整相应指示，且进入界面设置密码保护避免误操作，日光灯启停控制按钮，电源开关按钮，网络服务接口。

11、一体集成控制主机

通风柜中央控制单元主机，配置I/O接口 AD/DA接口，可灵活搭载VAV系统 ，补风系统，门控系统，灭火系统.执行各单元信号采集，数据处理，与监控显示连接.配置网络通讯接口，可连接上位机或其它系统单元.

12、自动门控系统

12.1★系统包含：区域传在传感器、门控电机套件、红外线对射传感器、位移传感器、脚踏开关、位阶开关

12.2通风柜上方红外运动探测器持续不断得监测着通风柜前的工作区域，当通风柜前无操作人员时，通风柜拉门自动关闭，关闭延迟时间可在操作人员离开拉门10秒至30分钟内自由设置。

12.3自动拉门控制系统的独立性可在任何时候手动操作调节门。系统故障时，可手动操作，不影响工作进行。

12.4 操作人员向上或向下推动拉门时，控制系统将分辨出方向并且通过驱动装置打开或关闭拉门。

12.5通风柜拉门把手下方配置有红外线，屏障探测器用于检测障碍物，当拉门自动向下闭合时，途中遇到障碍物，拉门会自动停止运动。

12.6拉门可设定调节高度，到达限位高度自动停止，超过设定高度会发出警示蜂鸣声

12.7一次开门到设定高度，脚踏开关可二次开门到全开高度

13、变风量控制系统

13.1★系统包含：变风量蝶阀、快速执行器、风量传感器、位移传感器

13.2变风量阀 受控于通风柜控制器，变风量蝶阀阀体采用模具高温挤压一体成型制作而成。阀体采用高强度耐腐蚀材料精密制造而成。高速执行器，在1.5秒内的快速响应及调整时间。风量控制范围 1:16，安装无需直管段。

噪音：低噪设计达到或优于ASHRAE噪音标准。具备标准通讯协议接口

13.3风量传感器，低风速的准确测量。响应时间＜1m/s，模拟输出0-10VDC信号24V电源

13.4位移传感器，高精度电阻制造而成，测量精度±0.2%，测量范围0-1m，响应时间＜1m/s，

模拟输出0-5VDC信号

14、★定风量补风系统

14.1系统包含：风量传感器、风机、蝶阀及执行器

14.2内补风风量单元与排风联动控制。补风风阀采用一体成型高强度耐腐蚀材料，补风风量单元根据通风柜补风需要标配定风量补风单元，简单可靠维护方便

15、主管道变频控制系统

15.1系统包含：变频控制系统、压差传感器、变频传感器、PLC

15.2主管道安装一个管道静压力传感器，通过压力传感器检测实时当前主管道压力值，与PID控制主机内设定管道压力值进行比较后，对变频器实行加速或减速控制，实现闭环的自调节，使其在各个支管道风量需求变化后依然能自动保持管道恒定压力。

16、通风柜台面板

17.1★陶瓷板：采用碟形实验室工业陶瓷板台面，采用高温一体烧制成型，总厚25mm、实验操作区域为20mm厚一体成型实验室工业陶瓷台面（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），四周为翘边碟形，有效阻水外溢。所有杯槽开孔均于蝶状内部操作面完成，并予以妥善密封，以保持防水密封性。

投标时提供满足以下要求的检测报告：

★1、耐高温性能：提供由国家级检测机构出具的耐极限高温达到1500℃以上的检测报告(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

★2、放射性核素限量要求:提供参照GB 6566-2010标准外照射指数≤0.8的检测报告(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

3、耐化学腐蚀性：为确保性能的稳定性,须提供2016年和2017年连续两年SGS机构出具的“耐化学/耐污染”的检测报告,参照SEFA3-2010科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2.1台面检测标准，台面至少抗“47”种以上化学试剂且检测结果为0级（表面无变化）(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

★4、抗菌性能：提供陶瓷台面表面不吸附细菌，肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99.13、大肠杆菌抗菌率≥99.13的检测报告(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

★5、断裂模数：提供由国家建筑材料测试中心出具的参照GB/T 4100-2015,检测结果平均值≥44.6MPa，最小值≥42.5MPa的检测报告。

（二）下柜结构

一般储存柜体

1、柜体为全钢落地式结构。

2、所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计,如各端面板(如门板),上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出,以避免勾住实验袍等造成意外,所有钣金的表面接缝均应满焊,焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；

3、柜体两侧需与柜体钢板一体成型,不得以小料拼接烧焊制作,以确保整体承重能力；

4、所有双开门型式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。底柜内的两侧的前部和后部有层板支柱,支柱上有隔板调节孔,层板宽度与底柜内宽度相当,不得于两侧有各超过3mm的间隙；采用双门底柜,柜内可以存放试剂、工具、杂件等；

5、★抽气口：所有底柜背板上方应预留一个直径50mm排风接口，方便排风管衔接。

6、每个底柜单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚,以支撑柜体及调节水平,柜体离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；

7、 门板

7.1门板20mm (±5%)厚,双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂,夹层内具消音材料。

7.2门板合叶以不锈钢螺丝与门板及底柜相固定,可拆卸,非焊接结构。

7.3门板配置门扣组及橡胶缓冲装置。

7.4门板能开关顺畅达180度。

8、可调式层板

8.1层板两侧及前后端应向下折边后再反折,边缘不割手。

8.2层板上下调节间距每格约15mm。

9、踼脚板:踼脚板位于底柜正面下方,为一约高100mm以上深75mm的凹陷空间。

10、服务通道:底柜背面离墙有一个服务通道距离,用来布设电、水、气管路,隐藏设计。

11、五金及配件

11.1合叶:每片门板至少配置两只合叶。

11.2把手:把手需以不锈钢螺丝由后方固定(安装螺丝应隐藏于门板内)。

11.3门扣组:模具一体成型，ABS工程塑料材质，内置ABS材质伸缩滚轮止动门扣组。

12、底柜结构和性能特征满足SEFA 8M的要求，底柜应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用：

12.1底柜承重:2016磅（907公斤）；

12.2门板承重:200磅（90公斤）；

12.3柜内层板承重:200磅（90公斤）。

（三） 通风柜专用水气配件

1、各通风柜配置水、气配件,每种水、气都必须在通风柜外侧功能面板上配置远程控制阀,以及在柜内侧功能面板上设置水、气出口阀或考克,其出口接头应为锯齿多节状以确保软管衔接时的紧密；

2、曝露于柜内的水、气出口金属部件表面均应以耐蚀环氧树酯粉末静电喷涂；

3、所有水、气阀件把手上均应有指示色标牌；

4、所有水、气配件管道,包含阀件及椄头材质均应选用适合该种水、气的材质；

5、提供完整的水气配件以及其必要的安装附件；

通风柜材料

1、柜体材料：除有特别说明外,钢制柜体加工材料为符合国标的优质冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

（1）通风柜上柜

a．1.2mmTH:通风柜正面外壳,侧板

b．2.0mmTH: 通风柜主框架

（2）通风柜下柜（一般柜体）

a．1.2mmTH: 柜体门片，柜体

b．2.0mmTH:底柜上补强梁。

c．3.0mmTH:调整脚支撑板。

2、内衬板:为抗酸碱腐蚀的一体式陶瓷纤维板，阻燃、自动熄火高分子有机材料,而不能是金属或理化板之类不能抗腐蚀和防火的材料。内衬材料表面光滑而且为白色或类白色,厚度不得少于5mm；

3、导流板:导流板应该和内衬材料一致,其引导通风柜气体排除柜外；

4、所有通风柜内部的连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀,禁止有外露的非编号304不锈钢螺钉等金属部件；

5、调节门

5.1 视窗玻璃:厚5mm及以上的钢化玻璃加贴防爆膜。

5.2 调节门时规皮带：聚氨酯（pu） 材质，内嵌钢丝

5.3 调节门同步带轮:ABS树脂齿轮座，拉动顺畅，无噪音。

5.4拉门框：铝合金材质

6、★集气风罩:考虑静压损失和噪音控制,采用钟型集气风罩；

7、照明装置:灯具符合国家标准。

8、台面

★一体成型碟状陶瓷台面板（不接受拼接）。

9、底柜五金及配件

9.1 合叶: 除有特别说明者外,采用厚2.0mm及以上的编号304不锈钢板成型五节式合叶。

9.2 把手: 编号304不锈钢把手。

9.3 门扣组: 模具一体成型，ABS工程塑料材质，内置ABS材质伸缩滚轮止动门扣组。

9.4 层板支撑扣: 厚1.2mm及以上的钢板制作。

9.5高低调整脚：整脚：螺杆采￠10mm（含）镀锌钢制作，并具高17mm，长30mm(含)以上六角型PVC防水垫，其有效扬程为30mm（含）以上，载重达1000kg（含）以上。

（2）通风柜配件

1、杯槽

1.1 耐酸碱一体成型黑色聚丙烯材质杯槽。

1.2 除有特殊说明者外,所有杯槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。

2、考克：

2.1 本体：铜制外部高度环氧树脂喷涂。

3、远程控制阀：

3.1 本体：铜制外部高亮度环氧树脂喷涂。

3.2 阀芯：精密陶瓷阀芯，可连续旋转60万次以。

3.3 旋钮：采用聚丙烯模具一体成型。

4、插座：采用220V 10A单相多用途插座，附防溅盖。

通风柜性能要求

1、★通风柜的性能必须符合国际安全标准EN14175-3或ASHRAE 110-1995的测试，或符合国家机械工业局JB/T6412-1999的测试，并保证安装后测试数据与出厂前整机测试数据相符。

2、通风柜能有效地配合 VAV 系统进行操作；

3、通风柜气密性能：调节门在工作开启高度 0.65m(自下通板上方向上),面风速保持 0.5m/s 情况下,实际排风量应在不得大于计算排风量的 5%。

4、通风柜的性能及测试要求

4.1★面风速均匀度:通风柜的面风速应分布均匀,在调节门全开（开启高度自下通板上方向上 0.65m）,面风速 0.5m/s 情况下,在调节门开启面积内,上下左右平均划分区格(每格长宽各在 0.3m 内),于各区格中心点处测量,所测得的面风速,其最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于 15%；

4.2 ★通风柜阻力:通风柜调节门开启至最高位置,面风速保持 0.5m/s 的条件下,通风柜阻力应小于或等于70Pa。

4.3★通风柜烟雾可视化：采用四氯化钛与空气中的水份反应产生白色烟雾之氯化氢进行观察，气体流畅，无泄漏。

4.4★通风柜气体追踪：将携有监测器的假人（距地面160cm）放置在排气柜前面，打开浓度侦测仪器，在排气柜三个位置每分钟释放SF6人造气体4升，产生追踪气体。平均浓度在1.10ppm以下，即排气柜的面风速安全性达标。

4.5通风柜内部工作区的照明度达到600Lux。

4.6★提供通风柜符合EN14175-3或ASHRAE 110-1995或JB/T6412-1999的检测报告。

a. 面风速均匀度测试；

b.通风柜阻力测试；

c.气体流动测试；

d.SF6气体追踪测试；

e. 照度测试；

5、 钢材表面处理 (所有钢制柜体、框架及支架依本规定办理)：

5.1 预处理：按照标准工序进行脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程；

5.2 喷涂：环氧树酯粉末静电喷涂,在高温烘箱内固定成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质,颜色可根据标准色卡由用户统一选择；

5.3 ★ 烤漆膜厚平均值平面65um及以上，麻面105um及以上，现场检测厚度。

  - ★ 表面处理性能要求应符合百方格附着力试验及样品检测要求。

  - ★ 在任何可能的情况下，自动拉门控制系统把拉门的位置移动到关闭位置。

5、PP排风试剂柜

柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；柜体顶部预留蜂窝孔和法兰接口，便于连接排风管道。

层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型，可见样品，层板可调，可根据需要任意调节高度。

门板：采用8mm厚PP聚丙烯原料板制作，德国焊枪无缝式焊接，5mm厚pvc透明视窗。

绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

底部防漏液槽配备一次成型盛漏托盘，方便取出清洗。

6、万向抽气罩

关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗
关节密封圈：高密度PP
关节连接杆：304不锈钢
关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合

气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，与伸缩导管的契合度非常好，能很好地控制进入之气流量。

拱型集气罩：高密度PP材质
伸缩导管：∮75mmPP
360度旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1200mm
固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底

7、滴水架

采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型，不但耐酸碱，而且工艺考究，外观优美。滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住。可实现滴水棒自由组合拆卸，底部托盘中间设有排水孔，方便使用。

8、台式洗眼器：

铜质主体，表面环氧树脂粉末喷涂处理，耐酸碱腐蚀、耐高温，防紫外线辐射；PP材质防尘盖，使用时由水压自动冲开；水流锁定开关带控制水阀和止逆阀，使水流开启和水流锁定一次完成；喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。

9、大动物解剖台

尺寸（cm）：长2200 × 宽800 × 高 840

重量：160 kg.

电源：220V  ±1090   50HZ.

最大功率：1600W

【主要性能】

1. ★全不锈钢外壳（US304材质，2mm厚度），台面内圆弧形连接、不结垢，便于清洗；

2. ★双层台面结构，台面上有三块带圆孔的拦板、可移动装卸，便于清洗；

3. ★台面带有刻度尺，便于测量；

4. ★大功率排气系统彻底清除异味，采用台面内侧倾斜350两边抽风口向下内负压抽风方式（需跟外抽风机连接）；

5. ★两侧带450抛物喷水，可及时冲洗污物；

6. ★有移动喷淋头，水压可调节,可整体冲洗解剖台污物；

7. ★水池有高位手动不锈钢水龙头；

8. ★带冷热水系统，可及时清洗脂肪等污物；

9. ★水池内设有尸体毛发隔离器,防止毛发进入排水管道；

10. ★解剖台边有防水电源插座；

11. ★带洗手池。

大动物解剖图成品图

（二）通风系统

一、总体说明：

项目概况：

根据建设规划，该项目通风系统由21台通风柜、11个排风试剂柜及17套万向抽气罩等局部排风设备组成。

（2）设计依据：

1）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

2）《简明通风设计手册》

3）《暖卫、通风、空调技术手册》

4）《城市区域环境噪声排放标准》

5）《机械工业环境保护设计规范》（JBJ 16-2000）

6）《中华人民共和国机械行业通风柜标准》

7）相关资料及提供资料

系统说明：

按实验室设备分布布局，可分成9套排风管路系统和8套补风管路系统，主要设计为变风量通风柜排补风控制和万向抽气罩定风量排风控制。风机及消声设备放置在楼顶，经活性炭吸附箱过滤处理后高空排放，主风管由各楼层经风井送至屋面。

管路设计：

1）所有排风管路选择PP风管，具有较好耐腐蚀性。系统压力小于1500Pa，属于中低压管路。管道厚度根据标准选择。

2）排风风量设计：

通风柜（1500*920*2365mm）：设计排风量为：1200M3/h

补风量为：850M3/h

单个万向抽气罩：设计排风量为：250M3/h

噪声设计：

1．根据国家有关标准，对噪声进行控制，为此在风机进口加装消声措施。

2．本设计选用阻抗式消声器，能约减少12 db(A) 分贝。

3．消声器进口尺寸与风机出口一致。消声层厚度不小于50mm。

4．本通风系统所用阻抗式消声器，内置玻璃丝布和超细玻璃吸音棉，用玻璃钢纤维丝网加固以使消声材料不易损坏和被气流吹走，延长消声器使用寿命。消声器内管截面的突变和内外管之间的膨胀室所构成外壳呈矩形，对中低频及高频都有较大的消声作用，可用于降低空气调节，通风系统中的中低压风机噪声及有腐蚀性作用的气体的场合。

减振设计：

1、根据国家有关规定，城市地区对环境建筑物影响的铅直振动容许值为：

昼间标准		75 dB          夜间标准		72 dB

2、大型离心风机运行时振动较大，必须对风机采取减振措施，具体措施如下：

1）风机与基础之间加装橡胶减振器，厚度为3cm，降低噪声15～20 dB。

2）风机进风口安装减振软接头，使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室。

3）风机底座为水泥基础，水泥基础的高度根据现场情况可做适当调整，在条件允许的情况下风机基础高度不小于20cm。

设备安装要求

1.风管水平安装时，直径或长边尺寸小于400 mm，间距不应大于4 m，大于400 mm时应不大于3 m。风管垂直安装时，间距应不大于4 m，但每根立管至少应有两个固定点，防火阀支、吊架应单独设置。

2.所有设备必须在设备到货后核对其基础尺寸，经确认无误后方可安装，否则须请土建工种依设备修改基础。并达到设计强度后再进行安装，基础表面必须按设计标高找平抹光。

3.防火烟设备参照国标图集99K103《防、排烟设备安装图》的要求施工。

变风量控制系统：

主要设备：

变频器及控制电箱、电动风阀、传感器、执行器、通风柜控制面板等。

排风柜的操作面开启区域，平均面风速达到标准安全面风速范围：0.5-0.8 m/s。

排补风控制系统功能特性要求：

- 排补风控制系统要求静音设计，风阀最大噪声不能超过56分贝

- 限于楼层层高设计要求，排风系统所用阀门高度建议不超过15cm且为多叶式蝶阀

- 每台通风柜变风量控制系统需要有温湿度监测，且需要在控制面板上显示数据

- 风阀的流量测量装置和风阀流量控制应为一体化集成产品，必须是标准化量产产品，以保证产品质量，不接受临时设计定制产品

- 变风量系统采用高速执行机构，从移门移动到系统稳定时间（即移门停止、风量稳定时间）小于2秒。

- 每台通风柜的变风量控制系统必须能够独立与上位机或者BA系统运行，防止上位机或者BA系统意外瘫痪造成所有通风柜无法正常使用，每台通风柜的数据（排风量、温湿度、门高、面风速等数值）能够输出给上位机或者BA系统，用于运行监测。并且能够输出给风机启停信号

- 自动调节以恒定不同状态下的安全面风速排风量设定要求。

- 支持一般工作模式、低风速工作模式。

- 支持意外紧急排放功能键.

- 支持 Modbus/BACnet 标准协议，能与自控系统直接对接。

- 支持 COM 端口连接本地网络

通风柜排风控制系统设备配置

1. 每台通风柜配置一套 VAV 控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速在 2 秒内迅速稳定到设定值。该系统包括一个变风量多叶片蝶阀、一套快速反变风量控制器向应机构、一块彩屏监控器、一套门高位移传感器。

2. 彩屏监控器

1) 具有彩屏显示面板，可实时显示当前通风柜风量、温湿度、门高、面风速值以及所有设置参数

2) 支持风量控制模式，可依据实测风量值进行精确调节，维持面风速恒定

3) 所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护，避免误操作

4) 具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作，同时补风风阀自动闭合。

5) 支持本地通信以及网络连接

风阀材质及特征

1. PP 材质：阀体及阀页采用PP+玻纤材质，具备高度防腐、阻燃等众多特性。

2. 噪音：低于 56dB

产品检测及认证报告

1. 风阀产品测量精度检测报告

2. 风阀产品酸碱浸泡耐腐蚀检测报告

3. 风阀产品酸碱盐雾耐腐蚀报告

4. 风阀产品电气部分CE认证报告每个排风柜的顶部配置电动蝶阀。万向抽气罩整体配置一个电动阀。

暖通空调

★各投标供应商根据实验室大小合理的布置中央空调系统，并提供施工图纸。

（三）集中供气系统

设计依据:

  - GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

  - SH3501-2011《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

  - GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

  - GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

  - GB 50093-2002《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

  - GB50177-2005  《氢气站设计规范》

  - SH3103-2009   《石油化工中心化验室设计规范》

  - GB50493-2009   《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

  - GB50058-2014   《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

  - SH 3097-2000   《石油化工静电接地设计规范》

  - GB/T8163-1999  《输送流体用无缝钢管》

  - GB50016-2014《建筑设计防火规范》

  - GBJ131-90      《自动化仪表安装工程施工及验收规范》

  - 研究所试验室现有条件要求及其它相应标准规范。

一．总体设计概述

1）本项目中，为了满足实验功能需求，并考虑到后续的可拓展性，总共设计到3种标准气体（钢瓶气/气体介质）：普通氮气（N2）、氢气(H2)，预留1路气体。实验室用气由位于主体建筑内的气瓶间的气源区域通过管道引入实验楼。根据实验室的用气情况安装泄漏报警装置，并将信号传送至人员易观察的地方，精确定位气体报警的位置和等级，以便工作人员迅速处理。仪器台气体管路使用直管经功能柱或墙面铺设到实验台上，在功能柱上或墙面上安装控制减压阀。所有的气体管路在工作台上配备控制阀门，便于实验人员的控制。针对易燃易爆特殊气体配置泄漏报警器、阻火器，同时惰性气体与其它易燃气体的排空分开排放。

2）气路控制系统

a)低压报警：当压力传感器达到设定的压力值，会将信号传输至报警盒，同时报警盒会给出报警信号，从而提醒工作人员及时地更换钢瓶。

b)泄露报警：

①. 氢气属于易燃易爆的气体，在气源端设置探测器，一旦检测到气体泄露，探测器将4-20mA的模拟量信号传至泄露报警主机，同时控制器会给出报警信号，提醒工作人员采取必要的措施。

- 实验室气体管路供气系统工程包括气体管路的设计、施工、调试、验收和维护保养等方面的内容；

- 气体输送系统整体深化设计（包括输送管道系统、输送设备管道布置设计、阀门选型等）；

- 气体输送系统的材料采购,工程安装,内容包含支架,管道,配件,阀门等；

- 气体设备供应及安装调试（汇流排，减压阀等）；

- 气体输送管道检测和测试，测试项目包括：强度性测试，气密性测试，洁净度测试等；

- 项目竣工资料、文件管理和系统培训；

- 本项目中，预留1个气瓶间：

  - 氢气：钢瓶组计2瓶气体供气，纯度大于99.999%。（1×1半自动切换装置供气）

  - 氮气：钢瓶组计2瓶气体供气，纯度大于99.999%。（1×1半自动切换装置供气）

##### 气源区气瓶连接的配套装置

针对实验室，2种气体气源设置在气瓶间。此外，所有气体设排空装置，且在排空管上安装单向阀（排空能有效的在更换钢瓶时将钢瓶余压或混入的空气排放掉）；易燃易爆性气体（H2）需在钢瓶间的排气主管上设置阻火器。

气体管路技术要求

- 所有气体管路必须由高质量、完全退火型的进口优质的无缝不锈钢管SS-316L(BA)组级，污染后的管道配件禁止使用.

- 一级减压后管道出口处设置总球阀，以便于快速切断气源.

- 本方案楼层穿层主管道的直径为1/2，管路末端逐渐过渡到直径为1/4"。

- 每组设备终端都有单独的控制阀和调压装置以便于观察使用压力，控制阀和调压装置安装于实验室内便于使用者观察和操作的地方。

- 连接到工作台的气体管路要求安装单独的控制阀来进行控制。

- 对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。

- 管道穿墙及出地面（或楼板）处应设套管保护，套管穿墙处应与墙平齐，穿地面（或楼板）处套管应高出地面（或楼板）100mm。穿墙或楼板的套管根据所用管道规格进行匹配。

- 用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。禁止使用容易生锈的支架辅材。

- 气体管路支架间隔不大于1.5米，根据内径最小的气体管路确定支撑距离。

- 所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。

- 管道的连接除与设备、阀门等一些必要的卡套连接外，所有气体均采用全自动数码无缝焊接连接。外径大于3/4"的管道转弯采用成品的焊接弯头，小于3/4"的则采用弯管器机械来执行。

- 所有管路沿天花板上方布设，若无天花板，则沿楼板下方铺设，进入实验室通过功能柱连接到中央仪器台，控制阀和减压器安装在功能柱内或墙壁上，便于维修人员的检查和维修。

- 钢瓶设置防倾倒措施，安装钢瓶固定支架，此次设计考虑针对每个钢瓶设置有两个独立的钢瓶固定支架。

二、材质说明

- 半自动切换装置

- 双侧式半自动型减压供气系统；自动切换双侧供气，24H不间断连续供气

- 双侧配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级

- 双侧配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修

- 阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

- 减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

- 产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

- 配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

- 最大进口承压压力30Mpa/300Bar

- 最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

11．最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

12．采用进口品牌产品

13★产品须通过ISO9001质量体系认证;欧盟CE认证;环保RoHS认证

14★产品须通过PICC中国人民保险质量承保

15★产品须通过第三方检测；有完整的检测报告

16提供授权原件

2．二级减压阀

1，阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

2，减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

3，减压器上盖配置防爆泄压孔

4，产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

5，配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

6，最大进口承压压力10Mpa/100Bar

7，最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

8，最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

9，采用进口品牌产品

10★产品须通过ISO9001质量体系认证;欧盟CE认证;环保RoHS认证

11★ 产品须通过PICC中国人民保险质量承保

12★产品须通过第三方检测；有完整的检测报告

13提供授权原件

3．管路：统一采用进口BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.89mm ,管壁的厚度不得减小。

4．球阀：本次投标的阀门应满足实验室内的纯度要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性，在许多应用领域具有超凡的性能，工作压力达到2500PSI

5．阻火器

a) 当管道中的介质压力降低时，可能会因为介质的倒流而导致明火介质源头而引起着火或爆炸。

b) 材质：专用材质。

c) 最大允许工作压力为：150psi（37℃）

d) 进出口尺寸：1/4”NPT

6．焊接接头

a) 材质：316L BA级

b) 进出口连接方式：焊接

c) 用途：用于管路连接

d) 工作压力：3000psi

7．钢瓶接头

a) 材质：316L BA级

b) 采用不锈钢316L BA级材质，耐压3000psi，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成。

c) 用途：用于连接钢瓶接口

d) 工作压力：3000psi

8．低压报警系统

a）产品参数：输入电压220VAC,50HZ,5VA

b）信号发送：模拟信号输入；

c）安装方式：功能箱壁挂式；

d）工作方式：信号源来自压力传感器，欠压状态发出蜂鸣声，伴有数字显示，4-20mA输出信号，工作直流24V，实现声光一体报警，提醒工作人员及时地更换钢瓶；

e）内存模块：128M flash存储，报警记录断电保存，超过1000条；最大支持64DI/64DO，16AI/16AO，模拟量分辨率14位；

f）工作内容：要求容纳20组输入信号，要求预留扩充模块接口,显示屏7",800*480分辨率要求，可设置多个工作账号，以免不相干人员进行误操作。同时要求带有一键服务功能。

9．泄露报警探测器

a) 检测气体:可燃气体/有毒气体

b) 供电电源：24VDC (正常工作电压范围：10~30VDC)

c) 输出信号：显示+两线制4~20mA或显示+三线制4~20mA+继电器输出

或显示+三线制4~20mA+继电器+声光报警

d) 继电器容量：一组开关量输出声音强度： 85dB@1米处

e)主体材料：ADC12铝合金/316不锈钢

连接螺纹：G3/4内螺纹

重量：1.2kg (铝合金壳体)

低报：当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的低报值且低于高报值，控制器处于低报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作。

高报：当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的高报值且低于超高报值，控制器处于高报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作。

10．排空系统

钢瓶间气体汇流排排空系统上的管道阀件采用316L不锈钢材质，易燃和助燃气体要独立排空，管道采用内外光亮退火管(BA)，系统尽量减少弯头和死角以便减小排空气体的阻力和摩擦,排空系统与吹扫和进气系统不能互串气体，每个系统相通的地方使用单向阀来控制。排空管道要高于该层建筑高度2米以上，加一个防雨防尘装置。易燃易爆气体的排空系统要有良好的接地防止雷电和静电产生。

11、投标单位资格要求

投标单位需提供产品厂家或代理授权原件，包括（气体减压器、球阀、管道）

★投标单位选用的协议配套单位：必须具备特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC3）特种设备设计许可证（压力管道2级）GC2

二．气路安装验收

1. 施工焊接要求

1.1 焊接前自动焊接机的状况由制作焊接试样进行检查确认，每日开始工作和结束工作均需制作焊接试样，开始试样和结束试样需保存作为项目质量检验记录。自动焊接要符合以下条件:

  - 焊接认证：自动轨道焊接的技工拥有一定的焊接知识基础，持有焊机公司认证证书和国内相应证书。

  - 项目正式焊接施工前，业主和施工方一起进行自动轨道焊接技工认证（以项目采购材料规格、在现场洁净小屋内），焊接作业流程和焊接试样合格后方颁发项目焊接证书，才能许可在项目中操作焊接设备进行焊接。

1.2 自动焊接的管理：每天正式实施焊接工作前，焊工须对每台焊机的焊机所焊尺寸配管进行配管样本制作，交现场工程师进行评估和检查(评估检查的标准参见《焊接评定》)，样本通过后才能进行焊接操作。如果遇到如下的情况必须再重新制作焊样：

  - 焊机主机关机后，再重新使用时应重做样品并检查。

  - 更换另外的焊头后，再重新使用时应重做样品并检查。

  - 更换新的钨极，再重新使用时应重做样品并检查。

  - 焊接另外尺寸的管道，再重新使用时应重做样品并检查。

  - 改变焊接参数后，再重新使用时应重做样品并检查。

  - 更换吹扫保护气体后。

1.3 用于评估的焊接工作的样本须按照样本制作条件与判定结果单制作及评估焊接样本必须对其 进行永久性的标记，标记内容需要至少包含以下内容：试样编号、焊接日期、焊工编号、管道材质、焊机序列号、焊头序列号、记录人等。

1.4 管道在施工结束前，管内需始终充有高纯氩，以防治空气中的水份和氧的进入。

1.5焊接检验员确定该焊缝为合格焊缝后，焊工应当在焊接检验记录表记录所有成品焊缝的焊接参数。此记录表至少应包括：焊缝号、早晨开始焊接时的焊接样品号、焊机型号、焊机序列号、焊接机头型号、焊接机头序列号、焊接母材类型、焊材尺寸、焊机操作工标识号、检验人员的签名。

1.6焊接外表面按要求使用镜子和光照进行100%的全方位目视检查，以确保表面无缺陷，每一个焊接的检验结果将记录在焊接记录中。焊道的外表面宽度均匀，焊缝边缘整齐，有清晰的鱼鳞纹路，且外表面的突起与凹陷，小于壁厚的10% 。外表面呈黑色时该焊道为不合格焊缝。焊缝外表面宽度要大于管道壁厚3倍以上。焊道的内表面宽度均匀，焊缝边缘整齐，要求无内凹和氧化变色。内表面宽度要小于管道壁厚2倍。

合格焊缝断面                不合格焊缝断面（内凸）

合格焊缝外表面           不合格焊缝断面（未焊透）

2. 焊接吹扫气体要求

2.1 焊接时使用气体为高纯氩气，对焊接及保护用氩气其出口处应达以下指标：

| 氩气纯度不低于 | 99.999% |
| --- | --- |
| 氧含量不大于 | 10.0ppm |
| 水分含量不大于 | 10.0ppm |
| 总的碳氢化合物不大于 | 10.0ppm |

2.2 吹净气体分流筒使用高洁净度阀件，调压阀及0.5um过滤器，过滤器置于最末端气体出口位置。

3. 验收测试要求

按照实际工作压力，依据国家工业管道安装及验收标准GB5023的有关规定，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下：

- 3.1强度实验：试验时应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，                             如未发现异常或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3mins，直至试验压力，稳压15mins，再将试验压力降至设计值，停压时间应根据查漏需要而定，以发泡剂检验不泄漏为合格。

3.2气密性实验：用氮气对管道系统进行整体保压24小时，标压下压降≤0.02MPa为合格。

3.3洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口五分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。

4. 安装培训：

- 安装调试期间，乙方安排维修工程师在甲方现场进行技术指导和培训，培训内容包括：工作原理、操作使用，日常的维护保养等方面的内容。

- 乙方根据甲方要求，对维修人员进行专业仪器维修培训，并对常见故障的诊断及处理提出建议。

（四）其他技术要求

1.各投标供应商应实地勘察并给出完善且合理可行的施工方案（包括施工图纸一套）。

2.主要设备推荐品牌：

| 名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台面 | 佰抗 | TRESPA | 榕德 |
| 水槽龙头 | 台雄 | 科恩 | 博朗 |
| 万向抽气罩 | 台雄 | 科恩 | 博朗 |
| 半自动切换 | 美国Tescom | 德国GCE | 德资Vigour |
| 二级减压器 | 美国Tescom | 德国GCE | 德资Vigour |
| 球阀接头 | 美国Swagelok | 韩国Uni-lok | 中国Han-lok |
| 管道 | 美国Swagelok | 韩国Uni-lok | 常州Mclean |
| 报警器 | 美国梅思安 | 深圳特安 | 深圳科雷特 |

3.以上技术要求中所有打★的的条款为重要性能指标。

（五）投标样品要求

1.双玻导流内补风通风柜一台（含VAV风阀等）要求参见技术说明。

2.钢制实验台（不小于1.5米）一台。要求参见技术说明。

3.半自动切换一套（要求未拆封）；

4.减压阀一只（要求未拆封）；

5.球阀一只（要求未拆封）；

6.焊接小样一根（要求做坡面处理）；

中标样品封样存档，作为供货及验收依据；未中标的样品由供应商在评标结束当天取回。送样品一切费用，由投标方自行承担。

投标样品须在开标前提供，摆放地址为浙江省台州市椒江区市府大道1139号大会堂一楼东面走廊。

所有提供的样品不能出现公司名称或与公司有关的商标和标记，如发现有，样品分按零分处理，未中标的样品自行处理。

（六）二楼的通风管要走通风井，在施工过程中要对三楼的精密设备做保护。

- 四、相关说明

1、投标文件份数：报价文件1份；资格资信证明文件、技术文件各需正本1份，副5份。报价文件单独密封；资格资信证明文件、技术文件各自密封（正本分别单独密封于一袋，所需副本可统一密封于一袋或多袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标项，请按标项号分别装订。

2、现场勘察：投标人在投标前必须到医化大楼进行现场实地勘察，勘察联系人：林老师 13586108365。

3、其它：投标人在投标前必须到医化大楼进行现场实地勘察，勘察联系人：林老师 13586108365。

第三部分  投标人须知

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、招标人：是指组织本次招标的台州学院招投标中心。

2、采购人：是指委托招标人采购本次项目的台州学院各部门、二级学院等单位。

3、投标人：是指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、产品：是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、项目：是指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“书面形式”包括信函、传真等。

9、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （四）关于提供多家投标人提供同品牌同型号产品（服务）的资格认定

多家供应商提供相同品牌的产品参加同一项目竞争的，按一家供应商认定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供招标文件中载明的核心产品品牌相同的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的评审得分最高一家为有效供应商；评审得分相同时，取报价最低一家为有效供应商；均相同时，由评审小组集体决定。

（五）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、关于小微企业投标

小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》及其由政府相关部门出具的证明材料；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）	投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：资格资信证明文件、技术文件和报价文件

1、资格、资信证明文件（附件1）

（1）声明书 (须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的内容，见附件2)；

（2）法定代表人授权书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书，见附件3)；

（3）营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

（4）上年度企业资产负债表及损益表；

（5）本项目要求的特定资质证书（对应第一部分第五条第（二）款）（见附件5）；

（6）投标人情况介绍（如主要产品、技术力量、生产规模等等所有有必要介绍的情况，见附件4）；

（7）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；（见附件5）；

（8）资信及商务需求响应表（见附件6）；

（9）近两年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；见附件7）；

（10）产品代理资格证明和制造商授权证；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入投标文件。

2、技术文件（附件8）

（1）对本项目的具体响应方案（对应第二部分第一、二条）：

①功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

②提供产品出厂标准、质量检测报告。

（2）设备配置清单（均不含报价）（附件9）；

（3）主要货物用材响应表(类似家具类货物采用) （附件10）；

（4）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条）（附件11）；

（5）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（根据项目实施的内容、标准和实际情况拟配置各人员的具体情况见附件12 ）；

（8）项目负责人资格情况表（附件13）；

（9）技术服务（含服务方式、服务网点等）、技术培训、售后服务的内容和措施（附件14）；

（10安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（11）投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

3、报价文件（附件15）

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（1）开标一览表（附件16）

（2）报价明细表（附件17)；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的；（格式自拟）；

（4）中小企业声明函（非中小企业无需提供，见附件18）及其由政府相关部门出具的证明材料；

（5）产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

投标文件制作说明：

1、请投标人严格按照上述内容及项目招标需求制作投标文件，所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

2、与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件统一以A4纸大小双面打印并装订。否则将被扣分，最高扣1.5分。

3、开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查由评审小组负责，若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标供应商须按要求提供投标保证金否则采购机构将不接受投标文件。

2、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还或自动转为履约保证金、质保金。

3、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请、收据等资料无息退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。资格资信证明文件、技术文件和报价文件各自密封（份数及装订要求详见第二部分第四条）；

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格资信证明文件、技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样；

3、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表

人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标、评标及定标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标人签到的先后顺序当场拆封资格资信证明文件、技术文件后，评标委员会先对资格资信证明文件、技术文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人按投标人签到顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价、报价内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对资格资信证明文件进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

9、评标委员会进行资质后审，确定中标候选人，编写评审报告；

10、招标人对评标委员会评审专家进行评价；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由专家库中抽取专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会进行资质后审，按评标原则确定中标候选人，同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中

“开标一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、资格资信证明文件或技术文件里出现数字报价的；

5、对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该投标人投标无效；

6、投标报价高于市场平均价格，评标委员会认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

7、投标报价超过采购预算价格的；

8、需求不响应的；

9、主要性能参数指标负偏离6项（含）以上的；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四节部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程由台州学院纪委监察部门负责监督。

- 七、定标

评标委员会根据采购单位的委托协议，推荐或确定中标供应商。

- 八、合同授予

1、中标结果将在相关网站公布成交结果。

2、中标供应商在《中标通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次招标确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下5项内容及分值进行评审。

1、产品价格 30分

2、技术部分 55分

3、资信部分 15分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如得分相同，投标报价低者为确定预中标供应商；如得分且投标报价相同的，技术指标优者为确定预中标供应商。

六、评分具体分值细化条款如下表：

|  | 评审内容 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》。） | 30分 |
| 资信部分（15分） | 权威认证 | 具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS 18001：2007职业健康管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，满分3分。（复印件加盖公章，原件备查） | 3分 |
|  | 企业信用等级 | AAA级信用企业得2分，AA级得1分； 重合同守信用AAA级企业得2分，AA级得1分。（复印件加盖公章，原件备查） | 4分 |
|  | 类似业绩 | 投标人提供自2015年6月1日以来签订的实验室专用设备系统采购及安装项目。 每提供1个200万元（含）以上的项目，得1.5分，100万元（含）以上的项目，得1分，最多得3分（提供合同和验收单复印件加盖公章，原件备查 ） | 3分 |
|  | 售后服务 | 投标人有合理的售后响应方案，包含售后服务点设置、人员配备、响应时间、保障措施、质保期到期后维保费用、服务承诺条款：较好3分，一般2分，较差1分。 质保期为叁年，每增加一年加1分，最多加2分。 | 5分 |
| 技术部分 （55分） | 设备性能检测报告 | 投标人提供设备的检测报告符合性完整评分 1.主材检测报告（实验台面、通风柜台面、通风柜内衬）且参数符合招标技术要求3分 2.通过国家家具质量监督检验中心GB24820-2009实验室家具通用技术条件的实验台成品检测报告（送检单位为投标供应商）1分 3.实验台通过欧盟标准CE认证证书1分 4.内补风节能型通风柜的SGS泄漏率检测报告1分 | 6分 |
|  | 深化技术方案 | 提供完整的实验室设计图纸及安装方案（10分）：较好7－10分，一般4－7分，较差1－4分。 | 10分 |
|  | 投标产品技术先指标 | 指标与招标文件要求基本一致得6分，重要性能指标（带★项）优于招标需求（正偏离）的每项加0-2分，其它性能指标优于招标需求（正偏离）的每项加0-1分；主要指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1-2分，扣完为止。本项最高得分为12分。 | 12分 |
|  | 样品符合度 | 展示样品综合打分：每一件样品按与招标文件符合度（品牌、参数等）、外观美誉度、工艺质量综合评分：较好12—20分，一般6－12分。较差1－6分。 | 20分 |
|  | 施工组织 | 组织实施方案：施工工期安排、施工人员安排、安装调试培训、组织措施的合理性：较好3分，一般2分，较差1分。 | 3分 |
|  | 备品备件 | 投标人所提供的备品备件完整、合理性：较好2分，一般1分，较差0分。 | 2分 |
|  | 文件编制 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项、优惠价值由评委综合打分。较好2分，一般1.5分，较差1分。 | 2分 |

第五部分　台州学院采购合同

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 品牌型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）：元整 |  |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等或可以详见附件清单。

2.以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

合同签订前，乙方应先缴纳合同总金额  %的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满   年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期      年。（自最后一批货物验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：乙方实验设备安装调试完成，经台州学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内非因人为原因发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如协商不成，甲方有权直接自行选择上述三项处理方式任一项进行处理。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用及责任。

5.上述的货物在免费保修期中，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如乙方拒不到场，视为其同意甲方之验收结果并不得异议。

6.在合同履行过程中，因乙方人员在合同履行过程中造成甲方或其自身人身或   财产损害，由乙方承担全部责任。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达，并与甲工作人员办理交接手续，否则视为未交付。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，甲方甲方可直接从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方面解除本合同。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 因乙方逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿甲方损失、承担甲方为实现债权所支出的费用（包括律师费、差旅费等）；如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方违反本合同其他条款之约定（包括但不限于侵犯第三方知识产权，擅自转包分包，未完成履行、未完成履行售后服务承诺等），应向甲方支付合同总价5%违约金；如导致甲方对第三方承担责任的，乙方同时应赔偿甲方相应的损失并支付甲方为此支出之维权费用（包括律师费等）。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）台州学院                     乙方（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

联系电话：0576-88660896                  联系电话：

开户银行：建行台州市分行                 开户银行：

帐号：33050166350000000852               帐号：

地址及邮编：台州市椒江区市府大道1139号  地址及邮编：

签约时间：    年   月   日。

签约地点：台州学院椒江校区。

第六部分：   应提交的有关格式范例

附件1：                                           本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（资格资信证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格资信证明文件目录

1、声明书；

2、法定代表人授权书；

3、营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

4、上年度企业资产负债表及损益表；

5、本项目要求的特定资质证书

6、投标人情况介绍；

7、投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；；

8、资信及商务需求响应表；

9、近两年来类似项目的成功案例；

10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

附件2

声明书

台州学院招投标中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为          ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2018年  月   日

附件3

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写项目编号及项目名称）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名： 职务： 全权代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件5

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件6

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 政策性加分条件 |  |  |  |
|  | 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
|  | 能力或业绩要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8                                               本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术文件目录

1、对本项目的具体响应方案；

2、设备配置清单；

3、主要货物用材响应表

4、技术需求响应表；

5、保证工程质量的技术力量及技术措施；

6、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（附件6）；

7、项目实施人员一览表；

8、项目负责人资格情况表；

9、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

10、安装、调试及验收方案和措施；

11、投标人需要说明的其他内容。

附件9

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件10

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件11

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件14

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：            （标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表；

2、报价明细表；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小微企业声明函及其由政府相关部门出具的证明材料；

5、产品适用政府采购政策情况表。

附件16

开标一览表 (第  标)

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价 （元或美元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2.以上报价应与“项目明细清单”中的“合计”数相一致；

3.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件17

报价明细表 (第  标)

项目编号：

[货币单位：人民币元或美元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.本表同《开标一览表》的合计金额相等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州学院招投标中心组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标地点示意图：