台州学院采购竞争性磋商文件

TZC-2018-CS020号

采购项目：医化学院实验台面及通风柜等相关设备

采购单位：医药化工与材料工程学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2018年12月6日

招

磋

磋

磋磋商文件目录

- 磋商邀请

- 磋商需求

- 供应商须知

四、评标方法、评标标准

五、合同条款及格式

六、响应文件格式范例

第一部分  磋商邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定,现就我校医化学院实验台面及通风柜等相关设备项目进行竞争性磋商采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、项目编号：TZC-2018-CS020号

二、磋商内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医化学院实验台面及通风柜等相关设备 | 1批 | 92 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件；

（二）本项目磋商供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、公告日期：2018年12月6日至2018年12月17日；

获取截止时间：2018年12月17日下午16：30。

五、磋商报名：

1、项目联系人：郑老师   联系电话及传真：0576-88660896

2、报名时间：2018年12月6日至2018年12月17日。

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证（已办理三证合一的仅需提供三证合一的营业执照扫描件即可）、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续，请以格式“XXXX公司参加TZC-2018-CS020号的报名资料” 作为电子邮件标题。电子邮箱：499142451@qq.com。

六、答疑会

本项目不需要现场答疑会。

七、响应文件提交的截止及开启时间、地点：

本次招标将于2018年12月18日星期二上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开启，请响应人在规定的截止及开启时间前将响应文件送达开标地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

八、磋商保证金：

1、本标项的投标保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医化学院实验台面及通风柜等相关设备 | 9200 |

响应人应于开标前以电汇、转帐等形式提交磋商保证金，注明用途为“TZC-2018-CS020号磋商保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 0576-88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：33050 16635 00000 00852  开户行：中国建设银行台州市分行

2、递交磋商响应文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与响应人代表身份证一起出示备审。

3、未成交供应商的磋商保证金将在中标通知书发出后，成交供应商的磋商保证金在合同签订后，凭供应商提交的退磋商保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内退还，咨询电话0576-88660896。

九、质疑及投诉：

响应人如认为磋商文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取磋商文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；响应人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；响应人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：蔡老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2018年12月6日

第二部分  磋商需求

一、磋商项目一览表

1、本次磋商共1个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 顶目名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医化学院实验台面及通风柜等设备 | 见附件一 | 1批 | 30个日历天 | 台州学院椒江校区 |

- 二、具体技术需求

（1）欢迎能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

- （2）本技术规范要求提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

- （3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

- 附件一:

- （一） 相关说明

1.   投标供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2.   本项目为交钥匙工程。投标供应商须完成货物的生产、运输、安装、调试，直至验收合格交付使用前的所有工作，在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标供应商提供。各供应商应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标供应商免费提供。

3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、制作工艺、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

4.   采购人仅提供本项目的采购内容清单、材质说明和平面布置图。投标供应商应根据招标文件提供的资料，对所投的每样产品进行设计，提供完整的设计尺寸图纸和效果图供评委评定。

5.   中标供应商必须承诺在供货前向采购人提供主要板材的进货渠道证明材料。

6.   所有货物（设备）均须符合国家强制认证要求，国家暂无规定的，应符合行业或企业标准。

7.   招标文件技术参数和样品必须满足要求，其样品做为验收和打分的依据，必须提供样品，投标供应商可以提供满足所明确品牌产品技术参数的产品参加投标。

8.  投标供应商须根据评标原则及方法中的技术评定内容，提供相应的证明资料。

9.  若为代理商投标，则需最终供货商出具投标授权函，可以最终供货商的资信为准。

10.  交货时间：合同签订后30个日历天内到货并完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

11． 交货地点：台州学院椒江校区C号楼

12． 付款方式与结算：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，满壹年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

13.人员培训、质量保证：

（1）安装调试完毕并经用户验收合格之日起,质量保证期不少于3年；

（2）免费安装调试，并配合通过验收；按照卖方公司提供出厂质量检测标准和试验方法进行调试验收，验收合格后，双方签署最终验收报告。

（3）免费培训：免费现场培训、提供有关的全套技术文件，培训时间以培训人员掌握为原则；

（4）售后服务保障：厂家要有专职的维修工程师，并建有备品备件库。在接到用户维修要求后，保证4小时内作出维修响应， 2个工作日内到达用户现场进行修理。

终身维修，只收取实际发生的备件费用（差旅费和工时费免收）。

- （二）采购内容及技术要求

1、设备清单

（1）实验室家具部分

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间编号：实验室1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢通风柜 | 1200*850*2350 | 12 | 台 | 全钢结构，一体成型蝶形陶瓷台面，下部左侧为防火安全柜。每台通风柜带遥控水阀一套，气阀两套。 |
|  | 妙流智能风阀套装 | 伯努利 | 12 | 套 | 含LCD控制面板，多叶片智能蝶阀及控制器盒一套。 |
| 2 | 中央台 | 1750*1500*850 | 1 | 组 | 全钢结构，采用13mm厚EBC固化技术实芯理化板台面 |
|  | 钢玻试剂架 | 800*400*800 | 1 | 组 | 立柱：钢玻结构立柱由1.2mm优质冷轧钢板折弯而成，经酸洗磷化后环氧树脂喷塑处理 隔板：8mm钢化安全玻璃，可调节隔板高度 |
|  | 钢制功能柱 | 400*100*2200 | 1 | 组 | 宝钢1.2mm 钢板折弯制作，带检修门 |
|  | 钢制线槽 |  | 2 | 米 | 宝钢1.2mm 钢板折弯制作 |
|  | 插座 |  | 6 | 个 | 国标86型 |
|  | PP水槽 | 550*450*310 | 1 | 个 | 材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水；槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 个 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 个 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 |
|  | 洗眼器 |  | 1 | 个 | 单口，加厚铜质，塑料喷头；PP材质防尘盖 |
| 3 | 边台 | 4500*800*850 | 1 | 组 | 全钢结构，采用13mm厚白色佰抗板台面 |
|  | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 | 材质：高密度PP，3节 |
|  | 插座 |  | 6 | 个 | 国标86型 |
|  | 钢制线盒 | 双口 | 3 | 个 | 宝钢1.2mm 钢板折弯制作 |
| 4 | PP排风试剂柜 | 900*450*1800 | 5 | 个 | 瓷白色PP板制作，带排风口 |
| 房间编号：实验室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢通风柜 | 1200*850*2350 | 12 | 台 | 全钢结构，一体成型蝶形陶瓷台面，下部左侧为防火安全柜。每台通风柜带遥控水阀一套，气阀两套。 |
|  | 妙流智能风阀套装 | 伯努利 | 12 | 套 | 含LCD控制面板，多叶片智能蝶阀及控制器盒一套。 |
| 2 | 中央台 | 1750*1500*850 | 1 | 组 | 全钢结构，采用13mm厚EBC固化技术实芯理化板台面 |
|  | 钢玻试剂架 | 800*400*800 | 1 | 组 | 立柱：钢玻结构立柱由1.2mm优质冷轧钢板折弯而成，经酸洗磷化后环氧树脂喷塑处理 隔板：8mm钢化安全玻璃，可调节隔板高度 |
|  | 钢制功能柱 | 400*100*2200 | 1 | 组 | 宝钢1.2mm 钢板折弯制作，带检修门 |
|  | 钢制线槽 |  | 2 | 米 | 宝钢1.2mm 钢板折弯制作 |
|  | 插座 |  | 6 | 个 | 国标86型 |
|  | PP水槽 | 550*450*310 | 1 | 个 | 材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水；槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 个 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 个 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 |
|  | 洗眼器 |  | 1 | 个 | 单口，加厚铜质，塑料喷头；PP材质防尘盖 |
| 3 | 边台 | 4500*800*850 | 1 | 组 | 全钢结构，采用13mm厚白色佰抗板台面 |
|  | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 | 材质：高密度PP，3节 |
|  | 插座 |  | 6 | 个 | 国标86型 |
|  | 钢制线盒 | 双口 | 3 | 个 | 宝钢1.2mm 钢板折弯制作 |
| 4 | PP排风试剂柜 | 900*450*1800 | 5 | 个 | 瓷白色PP板制作，带排风口 |
| 房间编号：实训场地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*750*850 | 2 | 组 | 台面：采用13mm厚EBC固化技术实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm。 |
|  | PP水槽 |  | 2 | 套 | 采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 |
|  | 三口龙头 |  | 2 | 套 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转。 |
|  | 滴水架 |  | 2 | 块 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型。 |
| 2 | 边台 | 3000*850*850 | 1 | 组 | 台面：采用13mm厚EBC固化技术实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm。 |
|  | PP水槽 |  | 1 | 套 | 采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 |
|  | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 材质：加厚铜质 陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，可拆卸水嘴，特制鹅颈管可360°旋转。 |
|  | 滴水架 |  | 1 | 块 | 采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型。 |
| 3 | 中央台 | 3000*1500*850 | 1 | 组 | 台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面； 地脚：耐腐蚀注塑调整脚，调整范围为0-50mm。柜体、门板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂； 层板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，位置任意可调； 导轨：采用优质三节静音导轨； 背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护； 调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为0-50mm。 |
| 4 | 桌上型贯通式通风柜 | 3000*1500*1500 | 1 | 套 | 全钢结构，对穿式。 |
| 5 | 台式通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 套 | 全钢结构，一体成型环氧树脂台面，下部左侧为防火安全柜。 |
| 6 | 落地通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 套 | 全钢结构，1.2mm优质冷轧钢板折弯制作，经酸洗磷化后阿克苏静电粉末喷涂处理。 |
| 7 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | 全钢结构 |
| 8 | 排风试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | 全钢结构，带排风口。 |

（2）通风系统

| 序号 | 名称 |  | 规格/mm | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼实训室 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PF-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | 离心风机 | 4-72-5#-2.2KW | 台 | 1 | 风量.7500m³/h.风压.440 |
| 2 |  | 电机防雨罩 |  | 只 | 1 | 5mmPP材质 |
| 3 |  | 风帽 | 5# | 只 | 1 | 4mmPP材质 |
| 4 |  | 防震垫 |  | 只 | 4 |  |
| 5 |  | 进风口变径 |  | 只 | 1 |  |
| 6 |  | 手动阀 | ￠250 | 只 | 4 | 4mmPP材质 |
| 7 |  | 电动阀 | ￠250 | 只 | 4 | 4mmPP材质 |
| 8 |  | 电线穿线管 |  | 米 | 30 |  |
| 9 |  | 风管 | ￠315 | 米 | 14 | 4mmPP材质 |
| 10 |  | 风管 | ￠250 | 米 | 12 | 4mmPP材质 |
| 11 |  | 弯头 | ￠315 | 只 | 2 | 4mmPP材质 |
| 12 |  | 弯头 | ￠250 | 只 | 3 | 4mmPP材质 |
| 13 |  | 变径 | ￠315-￠250 | 只 | 1 | PP材质 |
| 14 |  | 管支架 |  | 付 | 4 |  |
| 15 |  | 防火阀 | ￠315 | 只 | 1 |  |
| 16 |  | 活性碳 | 1200*1000*1000 | 台 | 1 | PP材质 |
| 17 |  | 变频器 |  | 套 | 1 | 西门子 |
|  |  | PF-2 |  |  |  |  |
| 1 |  | 离心风机 | 4-72-7#-4KW | 台 | 1 | 风量14800m³/h，风压1120 |
| 2 |  | 电机防雨罩 |  | 只 | 1 | 5mmPP材质 |
| 3 |  | 风帽 | 7# | 只 | 1 | 4mmPP材质 |
| 4 |  | 防震垫 |  | 只 | 4 |  |
| 5 |  | 进风口变径 |  | 只 | 1 |  |
| 6 |  | 手动阀 | ￠250 | 只 | 6 | 4mmPP材质 |
| 7 |  | 电动阀 | ￠250 | 只 | 6 | 4mmPP材质 |
| 8 |  | 电线穿线管 |  | 米 | 30 |  |
| 9 |  | 风管 | 600*400 | 米 | 11 | 5mmPP材质 |
| 10 |  | 风管 | 500*300 | 米 | 5 | 5mmPP材质 |
| 11 |  | 风管 | ￠350 | 米 | 5 | 4mmPP材质 |
| 12 |  | 风管 | ￠250 | 米 | 6 | 3mmPP材质 |
| 13 |  | 风管 | ￠160 | 米 | 2 | 3mmPP材质 |
| 14 |  | 风管 | ￠110 | 米 | 4 | 3mmPP材质 |
| 15 |  | 弯头 | 600*400 |  | 3 | 5mmPP材质 |
| 16 |  | 弯头 | ￠250 | 只 | 3 | 3mmPP材质 |
| 17 |  | 变径 | ￠350-￠160 | 只 | 1 | 3mmPP材质 |
| 18 |  | 变径三通 | 600*400-500*300-￠350 | 只 | 1 | 3mmPP材质 |
| 19 |  | 管支架 |  | 付 | 4 |  |
| 20 |  | 防火阀 | 500*300 | 只 | 1 |  |
| 21 |  | 活性碳 | 2000*1500*1500 | 台 | 1 | PP材质 |
| 22 |  | 变频器 |  | 套 | 1 | 西门子，含控制电箱等 |
| 二楼实验室1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PF-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | 离心风机 | 4-72-8#-7.5KW | 台 | 1 | 风量18000m³/h,风压1360 |
| 2 |  | 电机防雨罩 |  | 只 | 1 | 5mmPP材质 |
| 3 |  | 风帽 | 8# | 只 | 1 | 4mmPP材质 |
| 4 |  | 防震垫 |  | 只 | 4 | 橡胶 |
| 5 |  | 进风口变径 |  | 只 | 1 |  |
| 6 |  | 消声器 |  | 台 | 1 | 6mmPP材质 |
| 7 |  | 电动阀 | ￠250 | 只 | 11 | 4mmPP材质 |
| 8 |  | 手动阀 | ￠250 | 只 | 11 | 4mmPP材质 |
| 9 |  | 电线穿线管 |  | 米 | 30 | 国标 |
| 10 |  | 风管 | 800*500 | 米 | 21 | 5mmPP材质 |
| 11 |  | 风管 | 600*400 | 米 | 4 | 5mmPP材质 |
| 12 |  | 风管 | 400*300 | 米 | 8 | 5mmPP材质 |
| 13 |  | 风管 | ￠250 | 米 | 7 | 3mmPP材质 |
| 14 |  | 弯头 | 800*500 | 只 | 4 | 5mmPP材质 |
| 15 |  | 弯头 | ￠250 | 只 | 3 | 3mmPP材质 |
| 16 |  | 变径三通 | 800*500-600*400-500*300 | 只 | 1 | 5mmPP材质 |
| 17 |  | 变径 | 800*500-600*400 | 只 | 1 | 5mmPP材质 |
| 18 |  | 变径 | 500*300-400*300 | 只 | 2 | 5mmPP材质 |
| 19 |  | 变径 | 400*300-￠250 | 只 | 1 | 5mmPP材质 |
| 20 |  | 管支架 |  | 付 | 16 |  |
| 21 |  | 防火阀 | 800*500 | 只 | 1 |  |
| 22 |  | 变频器 |  | 套 | 1 | 西门子，含控制电箱等 |
| 23 |  | 活性碳 | 2000*1200*1200 | 台 | 1 | PP材质 |
|  |  | PF-2 |  |  |  |  |
| 1 |  | 电动阀 | ￠250 | 只 | 8 | 4mmPP材质 |
| 2 |  | 手动阀 | ￠250 | 只 | 8 | 4mmPP材质 |
| 3 |  | 电线穿线管 |  | 米 | 30 | 国标 |
| 4 |  | 风管 | ￠250 | 米 | 13 | 3mmPP材质 |
| 5 |  | 风管 | ￠110 | 米 | 9 | 3mmPP材质 |
| 6 |  | 弯头 | ￠250 | 只 | 2 | 3mmPP材质 |
| 7 |  | 三通 | ￠250 | 只 | 3 | 5mmPP材质 |
| 8 |  | 管支架 |  | 付 | 9 |  |
| 9 |  | 原有风管利用改造 |  | 项 | 1 | 原有管道的切割，拆除，与新管道的再连接等。 |
| 10 |  | 原有风机变频系统调试 |  | 项 | 1 | 新系统对接原有主管道及风机，对原有变频器及风机重新进行参数设定与调试，以满足现有设备的运行需求。 |
|  |  | PF-3 |  |  |  |  |
| 1 |  | 电动阀 | ￠250 | 只 | 9 | 4mmPP材质 |
| 2 |  | 手动阀 | ￠250 | 只 | 9 | 4mmPP材质 |
| 3 |  | 风管 | 500*300 | 米 | 3 | 5mmPP材质 |
| 4 |  | 风管 | ￠250 | 米 | 12 | 3mmPP材质 |
| 5 |  | 风管 | ￠110 | 米 | 9 | 3mmPP材质 |
| 6 |  | 弯头 | ￠250 | 只 | 2 | 3mmPP材质 |
| 7 |  | 三通 | ￠250 | 只 | 3 | 5mmPP材质 |
| 8 |  | 管支架 |  | 付 | 9 |  |
| 9 |  | 散流器 |  | 只 | 9 |  |
| 10 |  | 原有风管利用改造 |  | 项 | 1 | 原有管道的切割，拆除，与新管道的再连接等。 |
| 11 |  | 原有风机变频系统调试 |  | 项 | 1 | 新系统对接原有主管道及风机，对原有变频器及风机重新进行参数设定与调试，以满足现有设备的运行需求。 |
|  |  | 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 |  | 打洞补洞费 |  | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 运输吊装费 |  | 项 | 1 |  |
| 3 |  | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |

（3）气路系统

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Piping Materials Part (Main) 主材部分（供气） |  |  |  |
| A1 |  |  |  |  |
| A1.1 | Single-stage panel 单级面板（介质：氮气（1）、氧气（1、氢气（1）、氩气（1））） | 材质：不锈钢，进口最大压力3000psi，出口压力0-250psi，进出气螺纹1/4〞NPT（F），外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度-40℃~74℃。1只进气隔膜阀，1只排气隔膜阀，1只减压器，1只进气压力表，1只出口压力表，配有安全泄压阀，设定安全泄压值：20bar | 4 | PCS |
| A1.2 | Flashback Arrestors 阻火器 | INLET:100PSI 1/4" 专用材质,连接方式：NPT | 1 | PCS |
| A1.3 | Tube 1/4" 不锈钢管道 | 1/4" (6.35*0.89) 材质316L BA级 耐压：3000PSI | 176 | M |
| A1.4 | Tube 1/2" 不锈钢管道 | 1/2"(12.7*1.24) 材质316L BA级 耐压：3000PSI | 32 | M |
| A1.5 | Ball valve 球阀 1/4" | 1/4" OD 材质：316L 进出气卡套 耐压：2500PSI | 18 | PCS |
| A1.6 | Ball valve 球阀 1/2" | 1/2" OD 材质：316L 进出气卡套 耐压：2500PSI | 3 | PCS |
| A1.7 | E-Tee 三通 1/4" | 1/4"*1/4" 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：焊接 | 9 | PCS |
| A1.8 | E-Tee 三通 1/2" | 1/2"*1/2" 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：焊接 | 3 | PCS |
| A1.9 | R-Tee 三通 1/2"*1/4" | 1/2"*1/4" 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：焊接 | 1 | PCS |
| A1.10 | Reducer大小头 1/2"*1/4" | 1/2"*1/4" 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：焊接 | 2 | PCS |
| A1.11 | Fitting 转换接头 1/4"*1/4" | 1/4MNPT*1/4OD 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 3 | PCS |
| A1.12 | Fitting 转换接头 1/2"*1/4" | 1/4MNPT*1/2OD 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 1 | PCS |
| A1.13 | Regulators 终端减压阀 1/4"（介质：氢气（5）、氮气（3）、氧气（5）） | 材质316SST，全合金膜片全金属硬密封，泄漏等级2X10-8atm cc/sec He。进口最大压力500psi，出口压力调节范围0-150psir可调，带一个出口压力表，进出气螺纹1/4〞NPT（F） | 15 | PCS |
| A1.14 | fitting减压器接头 1/4" | 材质316L 连接方式：NPT | 30 | PCS |
| A1.15 | Regulators 终端减压阀 1/2"（介质：氮气（2）） | 材质316SST，全合金膜片全金属硬密封，泄漏等级2X10-8atm cc/sec He。进口最大压力500psi，出口压力调节范围0-150psir可调，带一个出口压力表，进出气螺纹1/2〞NPT（F） | 2 | PCS |
| A1.16 | fitting减压器接头 1/2" | 材质316L 连接方式：NPT | 4 | PCS |
| A1.17 | fitting终端接头 | 1/4短管*1/8OD 材质316L | 11 | PCS |
| A1.18 | Cylinder Bracket 钢瓶支架 | 订制 材质 304,固定40L钢瓶 | 4 | PCS |
| A1.19 | Cylinder Connections 钢瓶接头 | G5/8"/W21.8L/接头 | 4 | PCS |
| A1.20 | High-pressure hose 高压软管 | 工作压力200bar,进口气螺纹1/4NPT(F), | 4 | PCS |
| A1.21 | Remote control valve connector 遥控阀接头 | 1/4"MNPT*1/4卡套 材质：316L | 12 | PCS |
| A1.22 | Hancock joint 考克接头 | 1/2FNPT*1/4卡套 材质：316L | 6 | PCS |
| A1.23 | Nylon tube 尼龙管 | 尼龙加硬 | 12 | M |
| A1.24 | Regulator panel 减压阀面板 | SS304镜面板，工字型 | 17 | PCS |
| A1.25 | 小计 |  |  |  |
| B | Piping Materials Part (Main) 主材部分（排气） |  |  |  |
| B.1 | Check valve 单向阀 | 连接方式：1/4"卡套 耐压：200bar,开启压力：10psi | 4 | PCS |
| B.2 | Flashback Arrestors 阻火器 | INLET:100PSI 1/4" 专用材质,连接方式：NPT | 1 | PCS |
| B.3 | Tube 1/4" 不锈钢管道 | 材质316L 级别：BA 耐压：3000PSI 焊接 | 30 | M |
| B.4 | Fitting 1/4"卡套转外螺纹 | 材质316L 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 12 | PCS |
| B.5 | Tee1/4"卡套三通 | 材质316L 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 3 | PCS |
| B.6 | Tee1/4"卡套转螺纹三通 | 1/4"OD*1/4"MNPT*1/4"OD 材质316L 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 4 | PCS |
| B.7 | 小计 |  |  |  |
| C | 低压报警装置及可燃性报警装置部分 |  |  |  |
| C.1 | 可燃性报警装置（介质：H2） | 带1个控制器和1个探测器，用于监测氢气，探头要求防爆，需要带有声光报警系统，输出信号源 | 1 | 套 |
| C.2 | line/circuit 线路/端子 | 屏蔽线缆，穿线盒等 | 1 | PCS |
| C.3 | 小计 |  |  |  |
| D | Preliminaries & Consumable 辅材部分 |  |  |  |
| D.1 | Pipe clip 管夹 | 防爆，要求配置不锈钢盖板 | 238 | PCS |
| D.2 | Support for Pipe Line 管道支架\桥架 | C型钢，吊杆，支架，螺丝，螺栓等辅料 | 1 | EA |
| D.3 | Pure Agron for welding + purifier 焊接用高纯氩气及纯化器 | >=99.999%，用于M200焊机使用，吹扫用气，测试用气，保压用气等 | 3 | EA |
| D.4 | Labeling 管线标签 | 跟进国家标准进行不同气体的颜色标注 | 1 | EA |
| D.5 | Pressure Test 压力试验 | As per Testing Data | 1 | EA |
| D.6 | Transportation Fee to site 设备材料运输费 | 用于材料的运输费用，焊接设备的运输费用 | 1 | Project |
| D.7 | Training 培训 | 系统操作培训手册资料，竣工验收资料规建 | 1 | EA |
| D.8 | 小计 |  |  |  |

（三）技术要求

实验室家具

总体说明：

1、外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm；

邻边垂直度：台面对角线1000mm≤3mm，2000≤4mm，3000≤5mm；

地角平稳性：≤2mm。

2、工艺要求：

2.1、钢制柜体或钢结构部件表面必须经环氧树脂喷涂处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、蹦角和刃口等。钻孔和倒角后应去毛刺。

2.2、各种配件安装应严密，平整、端正牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

2.3、所有水、电路要求安全、适用，并隐藏式安装。

2.4、实验台、边台整体为全钢结构，承重不小于300kg/m²。

2.5、所用板材的甲醛释放量均达到欧洲E1级标准。

2.6、实验台、样品柜、器皿柜等必须符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件，且具有2016年6月 以后国家家具质量监督检验中心出具的国标标准检测报告，送检单位必须为投标供应商。

材质说明：

- 中央实验台和边台

全钢实验台：产品包括中央台、边台、仪器台、转角台等实验室操作台。高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明者外，为850mm。

台面板：

台面：采用13mm厚EBC电子束固化技术专用膜生产的实芯理化板台面（具体规格详见清单，需提供第三方出具的EBC电子束固化技术证明文件及相关进口报关单文件并加盖供应厂商公章。）；边缘作圆弧处理，圆润光洁，颜色由用户指定。台面应避免接缝；如有接缝，则不允许出现在台面中间，尽可能处理在水池柜宽度边沿位置（即水龙头和试剂架立柱之间的位置安排接缝）或两抽面接缝处。台面与钢架连接不能单纯用玻璃胶连接应配置钢制直角连接件。

台面外侧上缘采用3mm斜边倒角处理，台面外侧下缘需加工止水沟，桌角并应予以圆滑处理避免有锐角。水槽台三边挡水边，45度斜角处理。

挡水板：水槽台与中央台间之安装挡水板，与实验台台面同种材质，宽1500mm(±1.5%)，高300mm(±1.5%)，两边下斜至200mm(±1.5%)，两侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。

板材性能要求：

A.抗酸碱性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，分别针对：盐酸（37%）；硝酸（65%）；甲醛（37%）；硫酸（96%）；高锰酸钾（10%）；汽油；甲醇；正已烷；等53种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级

B.物理性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，参照GB/T 1843-2008检测方法，悬臂梁五口冲击强度检测结果为11.9(C)KJ/㎡。参照GB/T17657-2013检测方法，表面耐磨性检验结果为755r、漆膜硬度检验结果为6H、线膨胀系数检测结果为2.8x10-5、尺寸稳定性横向检测结果为0.23%、表面耐沸水；表面耐湿热；表面耐香烟灼烧等其中外观变化检验结果为5级无变化。

C.环保性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB18580-2001及GB/T17657-2013标准进行测定，检测结果需符合以下技术指标：可溶性重金属（mg/m2）检验：可溶性铅、可溶性镉；均未检出。台面板材符合GB18580-2001中甲醛释放量E1（甲醛等级E1≤0.124mg/m³）级检测标准.

★D. 抗菌性能要求（附检测报告）：具备抗微生物、抗菌性能要求，且长期有效；检测结果及报告需符合中国科学院理化技术研究所抗菌材料检验中心或SGS国际通用标准，按照JIS Z 2801:2010测试方法进行检测；要求符合以下检测参数：

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（超级细菌MRSA）ATCC 33591，接种菌液浓度1.5x106，抗菌活性值5.3(r)；

金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，接种菌液浓度8.6x105，抗菌活性值>4.4(r)；

肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，接种菌液浓度6.5x105，抗菌活性值>4.4(r)；

粪链球菌ATCC 29212，接种菌液浓度8.4x105，抗菌活性值>4.1(r)；

猪霍乱沙门氏菌ATTCC 14028，接种菌液浓度8.8x105，抗菌活性值>5.0(r)；

白色念珠菌ATCC 10231，接种菌液浓度6.6x105，抗菌活性值>4.8(r)；

大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值>5.8（r），抗菌率>99%以上；

铜绿假单细胞（AS 1.2031）抗菌率＞99%

单增李斯特菌（ATCC 32210）接种菌液浓度1.7x105,抗菌活性值>3.9

海氏肠球菌（AS 1.0997）接种菌液浓度7.6x105,抗菌活性值>3.5

表面杀菌/抑菌剂残留检测要求（检测依据GB2763-2014）符合标准（附检测报告）

甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05mg/kg;

克佰威（mg/kg）小于或等于0.02mg/kg；

百菌清（mg/kg） 未检出

等12项试剂检测合格

E．★三聚氰胺的特殊转移检测要求符合标准（附检测报告）

用95%乙醇在60°mg/kg浸泡6小时 ＜2.0	检测合格

F. ★重金属检测，台面经国际标准（IEC 62321-5:2013/ IEC 62321-4:2013）测试，测试项汞、镉含量均无。经国际标准（IEC 62321:2008）测试，测试项六价铬、PBBs（多溴联苯）和PBDEs（多溴二苯醚）含量均无。

G. ★抗反光，光泽度要求（附检测报告）（表面在目视下呈现不反光效果.几何角度60度下测试，经测光仪检测值<5度）；

H.点对点电阻（附检测报告）；依据SJ/T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》检测，在温度20.0℃，相对湿度60%情况下，点对点电阻结果合格，数值为7.4x108。

柜体结构：

柜体：采用1.0mm 及以上宝钢或同档次品牌冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。柜体内设一层活动隔板；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。

门板及抽屉面板：双层结构，采用1.0mm 以上宝钢或同档次品牌冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。颜色由用户指定。

试剂架：试剂架的立柱采用厚度2mm优质冷轧钢板制作。层板采用厚8mm钢化玻璃，边缘光滑处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可自由调节高度；边缘配Φ12mm不锈钢管，防止试剂瓶跌落。

拉手：所有抽屉及柜门采用不锈钢C形拉手。

插线盒及插座：铝型材塔型结构，表面经酸洗、磷化、均匀喷涂防锈处理，外型美观，使用安全方便。采用10～16A且通过国家3C认证万能单相插座，带防水盒，紧靠立柱内壁安装，双插座设置，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。电源线用4mm2国内知名品牌三芯软铜线。

合页：采用标号304以上不锈钢合页。

滑轨：采用优质三节静音承重阻尼轨道，达到国际五金行业标准。

水槽及水龙头：选用实验室专用PP水槽，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。水龙头选用台式三口鹅颈水龙头，水龙头陶瓷阀芯、加厚铜制喷塑头。含高密度PP去水、阻水盖， PP去水提笼或滤片。

上下水系统：水槽配有PP材质防虹吸硬连接，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修。下水用实验室专用沉淀杯硬质连接，上水选用铝塑管及专用接头。

可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-50mm。

★投标时需提供2016年6月以后国家家具质量监督检验中心出具的钢制实验台通过GB24820-2009实验室家具通用技术条件的国标标准检测报告，送检单位必须为投标供应商。

2、落地式通风柜

通风柜主体结构要求：1.2mm及以上优质冷轧钢板制作，且通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与外壳间预留有预留空间，用于水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。

通风柜钣金需采用激光切割，切口光滑无毛刺，且通风柜柜体钣金需采用阿克苏防腐环氧树脂粉内外喷涂，保证其在实验室可以长期使用不被腐蚀。

调节门：

1）轨道：采用工程塑料制作而成。

2）调节门左右悬吊钢索安装，钢索PVC包塑并完全隐藏于轨道内。上下拉动时，不与轨道磨擦，以确保钢索之安全，并避免化学腐蚀问题。

3）调节门把手设计时，需符合人体工学要求，以方便使用者上下拉动施力。

4）调节门玻璃：采用厚5mm安全钢化玻璃。

控制面板：液晶控制面板。标示电源、照明、风机，插座控制、风门及LED运转指示灯等。

电 源：万用式电源三孔插座四个。

照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），灯罩内附220V、20W日光灯一支。

3、台式通风柜

通风柜主体结构要求：1.2mm及以上优质冷轧钢板制作，且通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与外壳间预留有预留空间，用于水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。

通风柜钣金需采用激光切割，切口光滑无毛刺，且通风柜柜体钣金需采用阿克苏防腐环氧树脂粉内外喷涂，保证其在实验室可以长期使用不被腐蚀。

通风柜台面采用采用碟形实验室工业陶瓷板台面，采用高温一体烧制成型，总厚25mm、实验操作区域为20mm厚一体成型实验室工业陶瓷台面（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），四周为翘边碟形，有效阻水外溢。

投标时提供满足以下要求的检测报告：

★1、耐高温性能：提供由国家级检测机构出具的耐极限高温达到1500℃以上的检测报告(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

★2、放射性核素限量要求:提供参照GB 6566-2010标准外照射指数≤0.8的检测报告(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

3、耐化学腐蚀性：为确保性能的稳定性,须提供2016年和2017年连续两年SGS机构出具的“耐化学/耐污染”的检测报告,参照SEFA3-2010科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2.1台面检测标准，台面至少抗“47”种以上化学试剂且检测结果为0级（表面无变化）(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

★4、抗菌性能：提供陶瓷台面表面不吸附细菌，肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99.13、大肠杆菌抗菌率≥99.13的检测报告(提供复印件并加盖所用台面厂家公章)。

★5、断裂模数：提供由国家建筑材料测试中心出具的参照GB/T 4100-2015,检测结果平均值≥44.6MPa，最小值≥42.5MPa的检测报告。

内衬板、导流板采用5mm厚耐酸碱抗贝特板。导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，以确保不同比重的气体均能有效排放。

底柜采用上海宝钢优质冷轧钢板折弯成型，壁厚1.2mm。底柜门板采用优质冷轧钢板折弯成型，内外双层构造、内填隔音材料。其中左侧底柜为防火安全柜。

调节门：

1）轨道：采用工程塑料制作而成。

2）调节门左右悬吊钢索安装，钢索PVC包塑并完全隐藏于轨道内。上下拉动时，不与轨道磨擦，以确保钢索之安全，并避免化学腐蚀问题。

3）调节门把手设计时，需符合人体工学要求，以方便使用者上下拉动施力。

4）调节门玻璃：采用厚5mm安全钢化玻璃。

控制面板：液晶控制面板。标示电源、照明、风机，插座控制、风门及LED运转指示灯等。

电 源：万用式电源三孔插座四个。

照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），灯罩内附220V、20W日光灯一支。

配备实验室专用遥控水阀和PP水杯。

★投标时需提供2016年6月以后国家家具质量监督检验中心出具的钢制通风柜通过GB24820-2009实验室家具通用技术条件的国标标准检测报告，送检单位必须为投标供应商。

4.妙流智能风阀套装

1. 每台通风柜配置一套智能风阀套装。

该系统包括一个变风量多叶片蝶阀、一套快速反应风量控制器响应机构、一个控制器盒、一块彩屏监控器。

★风阀控制精度95%，响应速度小于2秒，可调比1:15。

2. 彩屏监控器

具有彩屏显示面板，可实时显示当前通风柜风量、温湿度、门高、面风速值以及所有设置参数

支持风量控制模式，可依据实测风量值进行精确调节，维持面风速恒定

所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护，避免误操作

具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作，同时补风风阀自动闭合。

支持本地通信以及网络连接，支持第三方标准通讯协议，如：Modbus,BACnet

3. 风阀材质及特征

PP 材质：阀体及阀页采用PP+玻纤材质，具备高度防腐、阻燃等众多特性。

★多叶蝶阀设计： 一体集成三个叶轮式风速仪，且风速仪分别位于阀体的内圈、中圈和外圈三处，通过加权平均算法，可精确计算出实际风量值

★阀体高度：13.5cm，无安装空间限制

阀门阻力：小于40pa

噪音：低于 56dB

4.产品检测及认证报告

★投标时需提供 风阀产品测量精度检测报告

★投标时需提供 风阀产品酸碱浸泡耐腐蚀检测报告

★投标时需提供 风阀产品酸碱盐雾耐腐蚀报告

★投标时需提供风阀产品电气部分CE认证报告

5、PP排风试剂柜

柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；柜体顶部预留蜂窝孔和法兰接口，便于连接排风管道。

层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型，可见样品，层板可调，可根据需要任意调节高度。

门板：采用8mm厚PP聚丙烯原料板制作，德国焊枪无缝式焊接，5mm厚pvc透明视窗。

绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

底部防漏液槽配备一次成型盛漏托盘，方便取出清洗。

6、万向抽气罩

关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗
关节密封圈：高密度PP
关节连接杆：304不锈钢
关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合

气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，与伸缩导管的契合度非常好，能很好地控制进入之气流量。

拱型集气罩：高密度PP材质
伸缩导管：∮75mmPP
360度旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1200mm
固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底

7、滴水架

采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型，不但耐酸碱，而且工艺考究，外观优美。滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住。可实现滴水棒自由组合拆卸，底部托盘中间设有排水孔，方便使用。

8、台式洗眼器：

铜质主体，表面环氧树脂粉末喷涂处理，耐酸碱腐蚀、耐高温，防紫外线辐射；PP材质防尘盖，使用时由水压自动冲开；水流锁定开关带控制水阀和止逆阀，使水流开启和水流锁定一次完成；喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。

通风系统

1、总体说明：

项目概况：

根据建设规划，该项目1楼通风系统由2台台式通风柜、2台落地式通风柜及1组桌上型贯通式通风柜组成。2楼实验室1,2需根据现有设备设计排风系统，并在原有管道基础上进行改造。

设计依据：

1）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

2）《简明通风设计手册》

3）《暖卫、通风、空调技术手册》

4）《城市区域环境噪声排放标准》

5）《机械工业环境保护设计规范》（JBJ 16-2000）

6）《中华人民共和国机械行业通风柜标准》

7）相关资料及提供资料

系统说明：

按实验室设备分布布局，一楼实验室可分成2套排风管路系统，主要设计为定风量通风柜排风控制。风机及消声设备放置在一楼室外，经活性炭吸附箱过滤处理后排放。二楼实验室1,2风管需经风井排至屋顶设备层，经活性炭吸附过滤处理后排放。

管路设计：

1）所有排风管路选择PP风管，具有较好耐腐蚀性。系统压力小于1500Pa，属于中低压管路。管道厚度根据标准选择。

2）排风风量设计：

通风柜（1500*920*2365mm）：设计排风量为：1200M3/h

补风量为：850M3/h

单个万向抽气罩：设计排风量为：250M3/h

噪声设计：

1．根据国家有关标准，对噪声进行控制，为此在风机进口加装消声措施。

2．本设计选用阻抗式消声器，能约减少12 db(A) 分贝。

3．消声器进口尺寸与风机出口一致。消声层厚度不小于50mm。

4．本通风系统所用阻抗式消声器，内置玻璃丝布和超细玻璃吸音棉，用玻璃钢纤维丝网加固以使消声材料不易损坏和被气流吹走，延长消声器使用寿命。消声器内管截面的突变和内外管之间的膨胀室所构成外壳呈矩形，对中低频及高频都有较大的消声作用，可用于降低空气调节，通风系统中的中低压风机噪声及有腐蚀性作用的气体的场合。

减振设计：

1、根据国家有关规定，城市地区对环境建筑物影响的铅直振动容许值为：

昼间标准		75 dB          夜间标准		72 dB

2、大型离心风机运行时振动较大，必须对风机采取减振措施，具体措施如下：

1）风机与基础之间加装橡胶减振器，厚度为3cm，降低噪声15～20 dB。

2）风机进风口安装减振软接头，使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室。

3）风机底座为水泥基础，水泥基础的高度根据现场情况可做适当调整，在条件允许的情况下风机基础高度不小于20cm。

设备安装要求

1.风管水平安装时，直径或长边尺寸小于400 mm，间距不应大于4 m，大于400 mm时应不大于3 m。风管垂直安装时，间距应不大于4 m，但每根立管至少应有两个固定点，防火阀支、吊架应单独设置。

2.所有设备必须在设备到货后核对其基础尺寸，经确认无误后方可安装，否则须请土建工种依设备修改基础。并达到设计强度后再进行安装，基础表面必须按设计标高找平抹光。

3.防火烟设备参照国标图集99K103《防、排烟设备安装图》的要求施工。

定风量控制系统：

主要设备：

变频器及控制电箱、电动风阀、传感器、执行器、通风柜控制面板等。

排风柜的操作面开启区域，平均面风速达到标准安全面风速范围：0.5-0.8 m/s。

风阀材质及特征

PP 材质：阀体及阀页采用PP+玻纤材质，具备高度防腐、阻燃等众多特性。

多叶蝶阀设计： 一体集成三个叶轮式风速仪，且风速仪分别位于阀体的内圈、中圈和外圈三处，通过加权平均算法，可精确计算出实际风量值

噪音：低于 56dB

集中供气系统

设计依据:

  - GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

  - SH3501-2011《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

  - GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

  - GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

  - GB 50093-2002《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

  - GB50177-2005  《氢气站设计规范》

  - SH3103-2009   《石油化工中心化验室设计规范》

  - GB50493-2009   《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

  - GB50058-2014   《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

  - SH 3097-2000   《石油化工静电接地设计规范》

  - GB/T8163-1999  《输送流体用无缝钢管》

  - GB50016-2014《建筑设计防火规范》

  - GBJ131-90      《自动化仪表安装工程施工及验收规范》

  - 研究所试验室现有条件要求及其它相应标准规范。

一．总体设计概述

1）本项目中，为了满足实验功能需求，总共设计到4种标准气体（钢瓶气/气体介质）：普通氮气（N2）、氧气（O2）氢气(H2)，氩气（Ar）。实验室用气由位于主体建筑内的气瓶间的气源区域通过管道引入实验楼。根据实验室的用气情况安装泄漏报警装置，并将信号传送至人员易观察的地方，精确定位气体报警的位置和等级，以便工作人员迅速处理。仪器台气体管路使用直管经功能柱或墙面铺设到实验台上，在功能柱上或墙面上安装控制减压阀。所有的气体管路在工作台上配备控制阀门，便于实验人员的控制。针对易燃易爆特殊气体配置泄漏报警器、阻火器，同时惰性气体与其它易燃气体的排空分开排放。

2）气路控制系统

a)低压报警：当压力传感器达到设定的压力值，会将信号传输至报警盒，同时报警盒会给出报警信号，从而提醒工作人员及时地更换钢瓶。

b)泄露报警：

①. 氢气属于易燃易爆的气体，在气源端设置探测器，一旦检测到气体泄露，探测器将4-20mA的模拟量信号传至泄露报警主机，同时控制器会给出报警信号，提醒工作人员采取必要的措施。

- 实验室气体管路供气系统工程包括气体管路的设计、施工、调试、验收和维护保养等方面的内容；

- 气体输送系统整体深化设计（包括输送管道系统、输送设备管道布置设计、阀门选型等）；

- 气体输送系统的材料采购,工程安装,内容包含支架,管道,配件,阀门等；

- 气体设备供应及安装调试（汇流排，减压阀等）；

- 气体输送管道检测和测试，测试项目包括：强度性测试，气密性测试，洁净度测试等；

- 项目竣工资料、文件管理和系统培训；

- 本项目中，预留1个气瓶间：

  - 氢气：钢瓶组计1瓶气体供气，纯度大于99.999%。（单极面板供气）

  - 氮气：钢瓶组计1瓶气体供气，纯度大于99.999%。（单极面板供气）

  - 氧气：钢瓶组计1瓶气体供气，纯度大于99.999%。（单极面板供气）

  - 氩气：钢瓶组计1瓶气体供气，纯度大于99.999%。（单极面板供气）

- 气源区气瓶连接的配套装置

针对实验室，气体气源设置在气瓶间。此外，所有气体设排空装置，且在排空管上安装单向阀（排空能有效的在更换钢瓶时将钢瓶余压或混入的空气排放掉）；易燃易爆性气体（H2）需在钢瓶间的排气主管上设置阻火器。

气体管路技术要求

- 所有气体管路必须由高质量、完全退火型的进口优质的无缝不锈钢管SS-316L(BA)组级，污染后的管道配件禁止使用.

- 一级减压后管道出口处设置总球阀，以便于快速切断气源.

- 本方案楼层穿层主管道的直径为1/2，管路末端逐渐过渡到直径为1/4"。

- 每组设备终端都有单独的控制阀和调压装置以便于观察使用压力，控制阀和调压装置安装于实验室内便于使用者观察和操作的地方。

- 连接到工作台的气体管路要求安装单独的控制阀来进行控制。

- 对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。

- 管道穿墙及出地面（或楼板）处应设套管保护，套管穿墙处应与墙平齐，穿地面（或楼板）处套管应高出地面（或楼板）100mm。穿墙或楼板的套管根据所用管道规格进行匹配。

- 用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。禁止使用容易生锈的支架辅材。

- 气体管路支架间隔不大于1.5米，根据内径最小的气体管路确定支撑距离。

- 所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。

- 管道的连接除与设备、阀门等一些必要的卡套连接外，所有气体均采用全自动数码无缝焊接连接。外径大于3/4"的管道转弯采用成品的焊接弯头，小于3/4"的则采用弯管器机械来执行。

- 所有管路沿天花板上方布设，若无天花板，则沿楼板下方铺设，进入实验室通过功能柱连接到中央仪器台，控制阀和减压器安装在功能柱内或墙壁上，便于维修人员的检查和维修。

- 钢瓶设置防倾倒措施，安装钢瓶固定支架，此次设计考虑针对每个钢瓶设置有两个独立的钢瓶固定支架。

二、材质说明

1.单侧式减压供气系统；

单侧供气，保证使用气体纯度保证6.0级

单侧配置主进气控制膜片阀组；阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

最大进口承压压力30Mpa/300Bar

最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

采用进口品牌产品

★产品须通过ISO9001质量体系认证;欧盟CE认证;环保RoHS认证

★产品须通过PICC中国人民保险质量承保

★产品须通过第三方检测；有完整的检测报告

提供授权原件

2．二级减压阀

阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

减压器上盖配置防爆泄压孔

产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

最大进口承压压力10Mpa/100Bar

最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

采用进口品牌产品

★产品须通过ISO9001质量体系认证;欧盟CE认证;环保RoHS认证

★ 产品须通过PICC中国人民保险质量承保

★产品须通过第三方检测；有完整的检测报告

提供授权原件

3．管路：统一采用进口BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.89mm ,管壁的厚度不得减小。

4．球阀：本次投标的阀门应满足实验室内的纯度要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性，在许多应用领域具有超凡的性能，工作压力达到2500PSI

5．阻火器

a) 当管道中的介质压力降低时，可能会因为介质的倒流而导致明火介质源头而引起着火或爆炸。

b) 材质：专用材质。

c) 最大允许工作压力为：150psi（37℃）

d) 进出口尺寸：1/4”NPT

6．焊接接头

a) 材质：316L BA级

b) 进出口连接方式：焊接

c) 用途：用于管路连接

d) 工作压力：3000psi

7．钢瓶接头

a) 材质：316L BA级

b) 采用不锈钢316L BA级材质，耐压3000psi，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成。

c) 用途：用于连接钢瓶接口

d) 工作压力：3000psi

9．泄露报警探测器

a) 检测气体:可燃气体/有毒气体

b) 供电电源：24VDC (正常工作电压范围：10~30VDC)

c) 输出信号：显示+两线制4~20mA或显示+三线制4~20mA+继电器输出

或显示+三线制4~20mA+继电器+声光报警

d) 继电器容量：一组开关量输出声音强度： 85dB@1米处

e)主体材料：ADC12铝合金/316不锈钢

连接螺纹：G3/4内螺纹

重量：1.2kg (铝合金壳体)

低报：当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的低报值且低于高报值，控制器处于低报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作。

高报：当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的高报值且低于超高报值，控制器处于高报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作。

10．排空系统

钢瓶间气体汇流排排空系统上的管道阀件采用316L不锈钢材质，易燃和助燃气体要独立排空，管道采用内外光亮退火管(BA)，系统尽量减少弯头和死角以便减小排空气体的阻力和摩擦,排空系统与吹扫和进气系统不能互串气体，每个系统相通的地方使用单向阀来控制。排空管道要高于该层建筑高度2米以上，加一个防雨防尘装置。易燃易爆气体的排空系统要有良好的接地防止雷电和静电产生。

11、投标单位资格要求

投标单位需提供产品厂家或代理授权原件，包括（气体减压器、球阀、管道）

★投标单位选用的协议配套单位：必须具备特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC3）特种设备设计许可证（压力管道2级）GC2

三．气路安装验收

1. 施工焊接要求

1.1 焊接前自动焊接机的状况由制作焊接试样进行检查确认，每日开始工作和结束工作均需制作焊接试样，开始试样和结束试样需保存作为项目质量检验记录。自动焊接要符合以下条件:

  - 焊接认证：自动轨道焊接的技工拥有一定的焊接知识基础，持有焊机公司认证证书和国内相应证书。

  - 项目正式焊接施工前，业主和施工方一起进行自动轨道焊接技工认证（以项目采购材料规格、在现场洁净小屋内），焊接作业流程和焊接试样合格后方颁发项目焊接证书，才能许可在项目中操作焊接设备进行焊接。

1.2 自动焊接的管理：每天正式实施焊接工作前，焊工须对每台焊机的焊机所焊尺寸配管进行配管样本制作，交现场工程师进行评估和检查(评估检查的标准参见《焊接评定》)，样本通过后才能进行焊接操作。如果遇到如下的情况必须再重新制作焊样：

  - 焊机主机关机后，再重新使用时应重做样品并检查。

  - 更换另外的焊头后，再重新使用时应重做样品并检查。

  - 更换新的钨极，再重新使用时应重做样品并检查。

  - 焊接另外尺寸的管道，再重新使用时应重做样品并检查。

  - 改变焊接参数后，再重新使用时应重做样品并检查。

  - 更换吹扫保护气体后。

1.3 用于评估的焊接工作的样本须按照样本制作条件与判定结果单制作及评估焊接样本必须对其 进行永久性的标记，标记内容需要至少包含以下内容：试样编号、焊接日期、焊工编号、管道材质、焊机序列号、焊头序列号、记录人等。

1.4 管道在施工结束前，管内需始终充有高纯氩，以防治空气中的水份和氧的进入。

1.5焊接检验员确定该焊缝为合格焊缝后，焊工应当在焊接检验记录表记录所有成品焊缝的焊接参数。此记录表至少应包括：焊缝号、早晨开始焊接时的焊接样品号、焊机型号、焊机序列号、焊接机头型号、焊接机头序列号、焊接母材类型、焊材尺寸、焊机操作工标识号、检验人员的签名。

1.6焊接外表面按要求使用镜子和光照进行100%的全方位目视检查，以确保表面无缺陷，每一个焊接的检验结果将记录在焊接记录中。焊道的外表面宽度均匀，焊缝边缘整齐，有清晰的鱼鳞纹路，且外表面的突起与凹陷，小于壁厚的10% 。外表面呈黑色时该焊道为不合格焊缝。焊缝外表面宽度要大于管道壁厚3倍以上。焊道的内表面宽度均匀，焊缝边缘整齐，要求无内凹和氧化变色。内表面宽度要小于管道壁厚2倍。

合格焊缝断面                不合格焊缝断面（内凸）

合格焊缝外表面           不合格焊缝断面（未焊透）

2. 焊接吹扫气体要求

2.1 焊接时使用气体为高纯氩气，对焊接及保护用氩气其出口处应达以下指标：

| 氩气纯度不低于 | 99.999% |
| --- | --- |
| 氧含量不大于 | 10.0ppm |
| 水分含量不大于 | 10.0ppm |
| 总的碳氢化合物不大于 | 10.0ppm |

2.2 吹净气体分流筒使用高洁净度阀件，调压阀及0.5um过滤器，过滤器置于最末端气体出口位置。

3. 验收测试要求

按照实际工作压力，依据国家工业管道安装及验收标准GB5023的有关规定，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下：

- 3.1强度实验：试验时应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，                             如未发现异常或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3mins，直至试验压力，稳压15mins，再将试验压力降至设计值，停压时间应根据查漏需要而定，以发泡剂检验不泄漏为合格。

3.2气密性实验：用氮气对管道系统进行整体保压24小时，标压下压降≤0.02MPa为合格。

3.3洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口五分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。

4. 安装培训：

- 安装调试期间，乙方安排维修工程师在甲方现场进行技术指导和培训，培训内容包括：工作原理、操作使用，日常的维护保养等方面的内容。

- 乙方根据甲方要求，对维修人员进行专业仪器维修培训，并对常见故障的诊断及处理提出建议。

（四）其他技术要求

1.各投标供应商应实地勘察并给出完善且合理可行的施工方案（包括施工图纸一套）。

2.主要设备推荐品牌：

| 名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台面 | 佰抗 | TRESPA | 榕德 |
| 水槽龙头 | 台雄 | 科恩 | 博朗 |
| 万向抽气罩 | 台雄 | 科恩 | 博朗 |
| 半自动切换 | 美国Tescom | 德国GCE | 德资Vigour |
| 二级减压器 | 美国Tescom | 德国GCE | 德资Vigour |
| 球阀接头 | 美国Swagelok | 韩国Uni-lok | 中国Han-lok |
| 管道 | 美国Swagelok | 韩国Uni-lok | 常州Mclean |
| 报警器 | 美国梅思安 | 深圳特安 | 深圳科雷特 |

3.以上技术要求中所有打★的的条款为重要性能指标。

- 三、相关说明

1、投标文件份数：报价文件1份；资格资信证明文件、技术文件各需正本1份，副3份。报价文件单独密封；资格资信证明文件、技术文件各自密封（正本分别单独密封于一袋，所需副本可统一密封于一袋或多袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标项，请按标项号分别装订。

2、现场勘察：投标人在投标前必须到台州学院椒江校区医化大楼进行现场实地勘察，勘察联系人：林老师 13586108365。

第三部分  供应商须知

一、 总  则

- （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商）。

采购人：是指台州学院。

采购机构：是指负责组织本次竞争性磋商的台州学院招投标中心（以下简称招投标中心）。

合格的供应商：

（1）符合竞争性磋商邀请中供应商的资格条件的规定；

（2）符合文件实质性条款的规定。

（三） 适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

（四） 磋商费用

（１） 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（2）竞争性磋商招投标中心和采购人不收取文件工本费与成交服务费。

（五） 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、响应文件

（一） 响应文件的要求

1、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言及度量衡单位

（1） 供应商提交的响应文件以及供应商与招投标中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件将被拒绝。

（二）响应文件的构成

响应文件由报价单、商务文件、技术文件三部份构成。

磋商供应商应当按照以下内容及顺序要求制作磋商响应文件：

- 报价单

（1）首次报价一览表（附件2）；

（2）磋商项目明细清单（附件3）。

2、商务文件（附件1）

（１）资格、资信证明文件

①法定代表人(负责人)授权书（附件5）；

②营业执照、税务登记、组织机构代码证；

③本项目要求的特定资质证书（附件6）；

④磋商供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（附件6）；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件4）；

⑥近三年来同类项目的成功案例（附件7，需提供合同复印件）；

⑦磋商供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入磋商响应文件。

（2）商务需求响应文件

①商务条款响应及偏离表（附件8）；

②商务需求响应方案；

③供应商认为需要的其他技术文件或说明。

要求：

1. 供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2、供应商所提供的所有资信、资格证明材料应均为有效期内的最新的资料，并需全部加盖单位公章。

3、技术文件

（1）对本项目的具体技术需求响应方案（对应第二部分第二条）；

（2）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条，见附件9）；

（3）保证服务质量的技术力量及技术措施；

（4）保证工期的施工组织方案人力资源安排，另附项目实施人员一览表（附件10）；

（5）工程量/原材料、人工费清单（技术服务类项目提供，均不含报价）；

（6）设备配置清单（货物类项目提供，均不含报价，见附件11）；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）磋商供应商建议的安装、调试、验收的方案和措施；

（9）磋商供应商需要说明的其他内容（格式自拟）。

（三）响应文件编制要求

1、磋商供应商应当按照磋商文件构成内容及顺序要求制作磋商响应文件，需要正本与副本。

2、竞争性磋商文件中的技术与商务条款要求逐项做出响应或偏离，并说明原因；

3、详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

4、与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小双面打印并装订。

5、不按磋商文件要求制作磋商响应文件的将视情扣分。

（四）响应文件份数和签署

1. 供应商应严格按照竞争性磋商文件要求的份数准备响应文件，正本、副本装订份数请详见第二部分第四条。每份响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2. 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

3. 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

（五）响应文件的装订、密封和标记

1、响应文件正、副本均须按磋商文件要求的内容及顺序用线装（或钉书钉）加胶装分别装订成册，文件胶装装订后页面不可抽取、不得有活动页、无破坏、不可拆分，并加盖骑缝章(或每份材料盖公章)。所有须盖章的均为供应商公章。

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有磋商供应商公章或磋商供应商全权代表签字。封皮上写明磋商编号、磋商项目名称、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件”、“磋商时启封”字样。

3、如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，招标方对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

（六）响应文件提交截止时间

1、响应文件必须在规定的磋商截止时间前派人送达指定的磋商地点。

2、如有特殊情况，采购机构可推迟或取消采购，但应在相关的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，告之所有磋商供应商。

（七）响应文件的修改和撤回

1、磋商供应商如必须修改或撤回磋商文件，必须在磋商截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购机构。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明磋商文件编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“磋商修改响应文件”、“磋商时启封”字样。

（八）磋商文件的有效期

- 1.自磋商截止日起60天内磋商响应文件应保持有效，有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

三、磋商保证金

（一）保证金缴退

1、磋商供应商须按要求提供磋商保证金，在签到时出示交纳凭证，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2、成交方的保证金在合同签订后五个工作日内凭合同退还。

3、未成交的保证金凭磋商供应商单位有效收据，在当日或次日开始无息退还。

（二）磋商供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。

四、响应无效及磋商终止条款

（一）响应无效条款：

1、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2、未按要求交纳磋商保证金的；；

3、磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、对于投标报价明显低于成本价，且响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该响应人投标无效

5、投标报价高于市场平均价格，磋商小组认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

6、商务需求不响应的；

7、主要性能参数指标负偏离 6 项（含）以上的；

8、磋商响应文件提供虚假材料的；

9、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

10、本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形；

11、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的（磋商文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（二）磋商终止条款：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、响应人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

五、磋商与评审

（一）磋商仪式

（1）磋商仪式由招投标中心采购项目负责人主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加；

（2）主持人宣布会议开始，并介绍参加采购会的人员名单；

（3）主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）磋商响应供应商或其当场推荐的代表，检查磋商响应文件密封的完整性；

（5）主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评标室。

（二）磋商小组

（1）磋商仪式结束后，招投标中心将立即组织磋商小组进行磋商。

（2）磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

（三）磋商工作纪律及保密

（1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

（四）磋商原则和方法

（1）磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）本次磋商采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（五）磋商程序、最后报价、综合评分

（1）响应文件审查：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）供应商的澄清

供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（3）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（6）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（7）评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（8）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

（9）采购机构对磋商小组成员进行评价；

（10）宣布磋商结果，采购会议结束。

六、合同授于

1、成交结果将在相关网站公布。

2、成交供应商在《成交通知书》中要求的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，同时将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织磋商小组，对磋商供应商提供的磋商文件进行综合评审。

二、磋商小组按签到序号听取投标单位的情况介绍，并就有关问题进行磋商。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法。

四、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分高低来进行排名，评出成交候选供应商或者成交供应商。

五、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定。

六、如果成交供应商自动放弃中标资格或因质疑或是投诉被取消中标资格的，可视情报经财政部门同意后根据评审结果按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

|  | 评审内容 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》，需政府有关部门盖章有效。） | 30分 |
| 资信部分（12分） | 权威认证 | 具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS 18001：2007职业健康管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，满分3分。 | 3分 |
|  | 类似业绩 | 投标人提供自2015年6月1日以来签订的高校实验室专用设备系统采购及安装项目。 每提供1个150万元（含）以上的项目得1.5分，100万元（含）以上的项目得1分，最多得4分（提供合同和验收单复印件加盖公章，原件备查 ） | 4分 |
|  | 售后服务 | 投标人有合理的售后响应方案，包含售后服务点设置、人员配备、响应时间、保障措施、质保期到期后维保费用、服务承诺条款：较好3分，一般2分，较差1分。 质保期为叁年，每增加一年加1分，最多加2分。 | 5分 |
|  | 设备性能检测报告 | 投标人提供设备的检测报告符合性完整评分 1.主材检测报告（实验台面、通风柜台面、气体减压阀、多叶片蝶阀、）且参数符合招标技术要求4分 2.通过国家家具质量监督检验中心GB24820-2009实验室家具通用技术条件的通风柜、实验台成品检测报告（送检单位为投标供应商）2分 3.通风柜、实验台通过欧盟标准CE认证证书2分 4.风阀测量精度检测报告、风阀产品电气部分CE认证报告 2分 | 10分 |
| 技术部分（58分） | 深化技术方案 | 提供完整的实验室设计图纸及安装方案（10分）：较好10－15分，一般6－10分，较差1－5分。 | 15分 |
|  | 投标产品技术先指标 | 指标与招标文件要求基本一致得9分，重要性能指标（带★项）优于招标需求（正偏离）的每项加0-2分，其它性能指标优于招标需求（正偏离）的每项加0-1分；主要指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1-2分，扣完为止。本项最高得分为15分。 | 15分 |
|  | 施工组织 | 组织实施方案：施工工期安排、施工人员安排、安装调试培训、组织措施的合理性：较好5分，一般3分，较差1分。 | 5分 |
|  | 备品备件 | 投标人所提供的备品备件完整、合理性：较好2分，一般1分，较差0分。 | 2分 |
|  | 投标支持 | 实验台面、通风柜台面及内衬、气体减压阀等主材厂商对本项目的投标支持书和质保证明原件 | 3分 |
|  | 市场知名度 | 根据所投产品的品牌知名度、市场占有率、信誉度等酌情打分。 | 3分 |
|  | 政策性加分 | 投标产品属于环保产品的得1分，凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分 此项需提供证明材料 | 3分 |
|  | 文件编制 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项、优惠价值由评委综合打分。较好2分，一般1.5分，较差1分。 | 2分 |

注：所有复印件均需要加盖投标单位公章。

第五部分　拟签订的合同文本

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 履约保证金

如需合同履约保证金请合同双方在签定合同时商定。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，台州学院招投标中心及台州市政府采购监管处各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

4、合同必须经台州学院招投标中心监证。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分：   响应文件格式范例

附件1                              　　　　正本或副本

项目名称

项目编号：TZC-2018-CSXXX（标项）

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

目　　录

1.报价单…………………………………………………………………………

1.1.首次报价一览表…………………………………………………………

1.2.　磋商项目明细清单…………………………………………………

2.商务文件………………………………………………………………………

2.1.资格、资信证明文件……………………………………………………

2.1.1.投标声明书………………………………………………………

2.1.2.法定代表人(负责人)授权书

2.1.3.营业执照…………………………………………………………

2.1.4.税务登记…………………………………………………………

2.1.5.组织机构代码证…………………………………………………

…….

2.2.商务需求响应文件………………………………………………………

2.2.1.商务条款响应及偏离表…………………………………………

2.2.2.商务需求响应方案……………………………………………………

……

3.技术文件

3.1.对本项目的具体技术需求响应方案

3.2.技术需求响应表…………………………………………………………

……

注：目录表按以上格式编写

附件2

首次报价一览表 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 总价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商地址：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件3

磋商项目明细清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计费 | 1 |  |
| 2 | 建筑工程施工图设计费 | 1 |  |
| 3 | 安装工程施工图设计费（含音响系统） | 1 |  |
|  | … |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：1、本表要求同附件2的合计人民币数相等。

2.配件名称、数量及价格等内容参照此表填写，可另附表。

附件4

声 明 书

致：（台州学院招投标中心）：

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（磋商供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为TZC-2018-CSXXX）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应人的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：                        日 期：

供应商全称（公章）：

附件5

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （磋商供应商全称）法定代表人，现授权委托                        （磋商供应商代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写招标编号及项目）磋商活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的磋商全程各事项、磋商文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部磋商文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担磋商文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切磋商资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

磋商供应商全称（公章）：                              日期：

附：

磋商供应商代表姓名： 职务： 磋商供应商代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件6

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写响应人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件7

响应人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖响应人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8

商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 磋商需求 | 是否响应 | 磋商供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照磋商文件第二部分“磋商需求”内第三条“商务需求”填制，磋商供应商应在此表上对每项作出承诺或说明。

附件9

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本磋商文件第二部分“磋商需求”内第二条“技术需求”填制，磋商供应商应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件10

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：在填写时，如本表格不适合磋商供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附件11

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

服务承诺和优惠

供应商全称（公章）：                          标项：

| 项 目 | 服务内容及标准 | 服务优惠承诺 |
| --- | --- | --- |

注：本表为通用格式，投标单位应根据每个标项实际情况自行调整细项内容和增行填写。

投标地点示意图：