台州学院采购招标文件

TZC-2017-GK030号

采购项目：机械工程实验教学中心建设(重新招标)项目

采购单位：机械工程学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2017年11月7日

招

招招标文件目录

- 投标邀请

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标方式、评标标准

- 台州学院采购合同主要条款指引

- 应提交的有关格式范例

第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,现就台州学院机械工程实验教学中心建设项目进行公开招标采购，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

一、项目编号：TZC-2017-GK030号

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：本项目分为4个标项，有效投标人可对一个或多个标项进行选择性投标。

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电实验室设备 | 1批 | 25.50 |
| 2 | 流体机械实验室设备 | 1批 | 13.863 |
| 3 | 材控实验室设备 | 1批 | 13.15 |
| 4 | 无人机实验室设备 | 1批 | 14.836 |

五、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标

六、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、公告日期：2017年11月7日至2017年11月13日；

获取截止时间：2017年11月13日下午16：30；

质疑受理截止日期：2017年11月12日。

七、投标报名：

1、项目联系人：李老师   联系电话及传真：0576-88660897

2、报名时间：2017年11月7日至2017年11月13日

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续，请以格式“XXXX公司参加TZC-2017-GKXXX号标项X的报名资料” 作为电子邮件标题。电子邮箱：1447792893@qq.com。

八、招标答疑会

本项目不需要现场招标答疑会。

九、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于2017年11月 29日星期三上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请投标人在规定的投标截止及开标时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、投标保证金：

1、各标项的投标保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机电实验室设备 | 2500 |
| 2 | 流体机械实验室设备 | 1300 |
| 3 | 材控实验室设备 | 1300 |
| 4 | 无人机实验室设备 | 1400 |

投标人应于开标前以电汇、转帐等形式提交投标保证金，注明用途为“投标保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：3805 5833 4763  开户行：中国银行浙江省分行临海开发区支行

2、递交投标文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后，中标供应商的投标保证金在合同签订后，凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内无息退还，咨询电话0576-88660896。

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：许老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2017年11月7日

第二部分  招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共4个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 顶目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电实验室设备 | 详见附件二 | 1 | 批 | 30天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |
| 2 | 流体机械实验室设备 | 详见附件三 | 1 | 批 | 30天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |
| 3 | 材控实验室设备 | 详见附件四 | 1 | 批 | 30天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |
| 4 | 无人机实验室设备 | 详见附件五 | 1 | 批 | 30天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |

- 二、具体技术需求

（1）欢迎能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

- （2）本技术规范要求提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

- （3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

- 附件一：

- 一)设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 小型工业机器人 | - 1台 | - 此款为本标项的核心产品 |
| - 2 | - 运动控制仿真软件 | - 1套 |  |
| - 3 | - 回旋式机械手 | - 2台 |  |
| - 4 | - 直线电机倒立摆 | - 1台 |  |
| - 5 | - 电动平衡车系列 | - 5套 |  |
| - 6 | - 光机电一体化控制实训系统 | - 1套 |  |

- 二)技术需求表

| - 序号 | - 名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 小型工业机器人 | - 功能用途：可用于装配、搬运的串联式6自由度机械手 - 基本参数及配置： - 工作范围：≥580mm - 有效荷重：≥3KG - 手臂荷重：≥0.3KG - 重复定位精度：≤0.01mm - 机器人安装：任意角度 - 集成信号源：手腕设8路以上信号 - 集成气源：手腕设4路以上空气（5bar） - 轴1旋转：工作范围≥±160°，最大速度：200°/s - 轴2旋转：工作范围≥±100°，最大速度：200°/s - 轴3旋转：工作范围-70°～ +90°，最大速度：≥200°/s - 轴4旋转：工作范围≥±150°，最大速度：200°/s - 轴5旋转：工作范围≥±100°，最大速度：200°/s - 轴6旋转：工作范围≥±360°，最大速度：400°/s - 机器人高度：≥700mm - 电源电压：220V，50/60Hz - 机器人本体颜色：橙色 - 机器人本体到控制器之间的电缆一条（长度大于5米） - 示教盘附带10米电缆,具备中文操作界面 - 数字式直流24V 16进/16出输入、输出信号板 - 机器人基本控制软件（配置最新版操作系统） - 安装与调试（包含机器人编程与调试、现场操作培训） |
| - 2 | - 运动控制仿真软件 | - 与序号1所列工业机器人兼容的离线仿真软件。 |
| 3 | 回旋式机械手 | 功能和用途：用于注塑机等上下料操作。 - 基本参数及配置： 上下行程:650 mm 前后行程:120 mm 最小取出时间:2.7秒 空循环时间：6.5秒 空气消耗量：14.3 NL/cycle 电源消耗量：0.2 KVA 净重：45 KG 配套的控制器 |
| 4 | 直线电机倒立摆 | 一、功能和用途： 倒立摆系统是一个非线性不稳定系统, 是进行控制工程教学及开展各种控制实验的理想实验平台。许多抽象的控制概念如控制系统的稳定性、可控性、系统收敛速度和系统抗干扰能力等，都可以通过倒立摆系统直观的表现出来。 二、产品基本配置： 直线运动组件、二级摆组件、摆控制系统、Simulink通用软件实验平台（含源代码）、MATLAB软件工具包、实验箱。 三、技术参数： 倒立摆级数：二级 控制器：cSPACE（快速控制原型和硬件在回路开发系统） 机构组件：直线运动组件和二级倒立摆电控模块 软件系统：直线二级摆Simulink开发平台以及各控制程序（含源代码） 主体系统：直线电机功率200W；磁栅尺分辨率5um；电源要求AC220V /3A； 摆杆：编码器分辨率1000P/R；摆杆长度，一级摆杆155mm，二级摆杆500mm； 摆控制系统（CSPACE快速控制器）：硬件采用TI DSP2000系列芯片；支持6路A/D转换，4路D/A转换，20路I/O；分辨率为16bit;补偿误差≤±1mV；增益误差≤±0.27%；噪声比≥65dB；软件要与MATLAB软件无缝连接，可实现一键代码生成功能，且所有源代码均开源； 其他：所有源代码开源，可实现运动控制平台二次开发； 五、可开设实验： 根轨迹控制实验 频率响应控制实验 PID控制实验 状态空间极点配置控制实验 线性二次最优控制LQR控制实验 |
| 5 | 电动平衡车 | 功能和用途： 电动平衡车的智能化的机电产品，可供相关课程实验使用。 技术参数：，液晶显示剩余电量，350W高速无刷电机，具有自平衡功能，可连接手机APP。 最高时速: 10km/h-15km/h 机身重量: 10kg-15kg 款式: 思维车 爬坡能力: 15°-20° 续航里程: 15km-25km 载重量: 50kg-100kg |
| 6 | 光机电一体化控制实训系统 | 功能和用途：光机电一体化实训考核装置囊括了机械、传动、气动、传感器、编程控制、电气控制、通讯等多种应用技术，该产品适合于机械制造及其自动化、机电一体化、机械电子工程、电气工程及自动化、自动化工程、控制工程、测控技术、计算机控制技术等教学和培训。 1、实训台 整体采用铝合金制作，尺寸约为1200x800x800，所有工业铝型材均采用表面亮丽氧化处理。电气控制屏面板采用2mm厚全铝制，表面经氧化着色处理，永不掉色，线路及标识清晰。 2、PLC系统 采用三菱新款FX3U系列PLC 48点I/O继电器输出,所有PLC对应端口引出于面板。 3、变频器 采用380V交流变频器，三菱FR-E740系列、0.75KW，变频器所有接线端口引出到电气面板上。 4、触摸屏 昆仑通态，彩色7英寸、6500色、与PLC同步通讯。 5、电气面板模块 集成10路按钮且所有按钮触点教引接到面板上、带24V电源接口、指示灯、电源开关、急停按钮、两组直流继电器、所有电气元件触点与线圈端子均引出到面板上。 6、送料机构 放料转盘：转盘中共放三种物料，一种金属物料、一种黑色塑料物料、一种白色塑料物料。 物料滑槽：放料转盘旋转，物料互相推挤趋向入料口，物料则从入料口顺着滑槽可以落到落料台上。 驱动电机：电机采用24V直流减速电机，转速10r/min转矩30kg/cm；用于驱动放料转盘旋转。 物料检测：物料检测为光电漫反射型传感器。主要为PLC提供一个输入信号，如果有物料在落料台上，则机械手开始动作。如果运行中，光电传感器没有检测到物料并保持6秒钟，则让系统停机然后报警，红色报警灯开始闪烁。 7、机械手搬运机构 整个搬运机构能完成四个自由度动作：手臂伸缩、手臂旋转、手爪上下、手爪紧松。 手爪提升气缸：提升气缸采用双向电控气阀控制，气缸伸出缩回可任意定位。 磁性传感器：用于检测气缸处于伸出或缩回位置。（注意：红色线接“﹢”，黑色线接“-”）。 手 爪：抓紧或松开物料。 手爪传感器：抓取物料由双向电控气阀控制，当双向电控气阀得电，手爪夹紧，手爪传感器有信号输出，指示灯亮。双向电控气阀另一端通电，手爪松开。 旋转气缸： 控制机械手臂的左右转，由双向电控气阀控制。 接近传感器：机械手臂左转和右转到位的检测。当左转或右转到位后，接近传感器输出信号。（注意：棕色线接“﹢”，蓝线色接“-”、黑色线接输出）。 双杆气缸： 机械手臂伸出、缩回，由双向电控气阀控制。气缸上装有两个磁性传感器，检测气缸伸出或缩回位置（注意：红色线接“﹢”，黑色线接“-”）。 缓 冲 器： 旋转气缸高速左转和右转到位时，起缓冲减速作用，以保持气缸平稳到位。 8、物料传送及分拣机构进仓 落料光电传感器：检测是否有物料到传送带上，并给PLC一个输入信号。当有物料时，变频器启动，控制电动机驱动传送带开始工作。无物料时，延时12秒，停止动作。（注意：棕色线接“﹢”，蓝色线接“-”、黑色线接输出）。 9、电气控制模块接线 所有模块可单独与其它工作模块组合使用达到不同的组合方式，满足不同的功能组合需求。所有的工作模块的电器组件连接线方式为:<工作模块>→→<组件接口>→→<集装接线端>→→<桌面开放端口板>→→。当中每个工作模块的组件接线端与对应的每一个接线端口都进行明确的标号，在接入<桌面开放端口板>上时采用外开放式接线端子、这样从集装接线端引接过来的各个连接线可以轻松的接入到<桌面开放面板>上可自行任意的连接和更换，丛而使得整套系统相对复杂的线路变得简单、清晰而且具有很好灵活性和开放性。系统控制线由通过连接线与<桌面开放端口板>进行连接，这就使得PLC与工作模块上的组件进行连接时是可以自由选择端口。 具备的实训项目 - 1. 传感器培训 - 2. 气动技术培训 - 3. PLC 技术培训 - 4. 电气控制系统培训 - 5. 机械系统安装调试培训 - 6. 电机驱动技术培训 - 7. 系统维护和故障检测技术培训 - 8. 计算机组态技术培训 9、气动系统的安装与调试项目： 10、电气控制电路的安装和PLC程序编写项目： 11、机电设备安装与调试项目： 12、自动控制系统安装与调试项目： |

- 附件二：

- 一)设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 离心泵性能综合测定实验装置 | - 1套 | - 此款为本标项的核心产品 |
| - 2 | 锅炉给水泵 | - 1台 |  |
| - 3 | 化工离心泵 | - 1台 |  |
| - 4 | 多级凝结水泵 | - 1台 |  |
| - 5 | 双吸离心泵 | - 1台 |  |
| - 6 | 离心油泵 | - 1台 |  |
| - 7 | 热水循环泵 | - 1台 |  |
| - 8 | 单级单吸离心泵 | 3台 |  |
| - 9 | 离心泵叶轮 | 3个 |  |

- 二)技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 离心泵性能综合测定实验装置 | - 主要功能及用途： - 1、人工/自动控制试验过程，如泵的起、停；电压升、降；电流互感器换档；阀门开、关；工况的自动调节等； - 2、自动采集和处理试验数据，包括： - a.试验过程中各参数(包括：流量、入口压力、出口压力、转矩、转速、电压、电流、输入功率、温度等)可实时显示并自动采集，屏幕上同时显示采集到的各种数据和试验曲线； - b.试验过程中采集的试验数据，存储在独立文件中，整台试验完成后(或是每项试验完成后)测试数据可存储在数据库文件中； - c.在试验过程中，如取到了坏点，可以重新采集覆盖已采的数据，也可删除、插入一组数据； - d.各种被试泵和电机的额定参数、试验条件(包括：传感器系数、管路选择、判定依据等)，可根据产品类型预先输入到数据库文件中，试验时读取文件即可； - e.根据试验要求，进行试验曲线的拟合、平滑、外推、内插，绘制各种试验曲线，可以任意更改曲线坐标值以满足各种水泵试验的需求，打印试验报告，试验曲线和报告可以生成电子文档； - f.试验数据可以人工编辑、修改，然后重新生成报告，存储于数据库文件中的试验原始数据可随时调出； - g.按有关技术标准，对产品合格进行分析判定； - 3、水泵实时监测，要求显示出流量、出口压力、进口压力、电流、电压、功率、功率因素、频率等； - 4、测量不确定度：达到或优于 GB/T 3216 和 GB/T 12785 规定的 1 级精度 - 用途：水泵的输入电压、电流、功率、频率、功率因数；通过离心泵测试系统可做出离心泵在固定转速下的特性曲线，根据该曲线可求出泵的最佳操作范围，作为选泵的依据。 - 设备清单： - 序号; - 设备名称; - 单位; - 数量; - 备注. 1; 测试离心泵; 台; 3; 功率：750W，1100W，1500W. 2; 控制柜; 套; 1; 含方管架及管路支架、水池、气蚀管、测量控制柜. 3; 流量转速测量仪; 个; 1; 带通讯. 4; 压力扬程测量仪; 个; 1; 带通讯. 5; 电参数测量仪; 台; 1; 电压、电流、功率、带通讯. 6; 测试系统软件; 套; 1; 水泵性能测试专用软件. 7; 工控机; 台; 1; 工控PC510 17〞联想液晶，含无线鼠标键盘. 8; 压力传动器; 个; 2; 4-20mA. 9; DN25流量计; 个; 1; 4-20mA. 10; DN25电动调节阀; 个; 1. 11; DN25管路; 套; 1; 含连接件等. 12; 水箱; 套; 1; 不锈钢. - 技术参数： 1）适合测试3台不同离心泵，额定功率分别为750、1100、1500W，转速：3000rpm。 2）流量： 0-5m3/h 3）扬程：进口-0.1Mpa-0.1Mpa，出口0.6Mpa 4）电压：三相15kW，单相3KW，最高电压500V交流电，最大电流0-50A；3kW直流电源，最高电压400V，最大电流40A； - 5）常温 - 6）测试介质：清水 |
| - 2 | 锅炉给水泵 | 功能和用途：分析节段式多级离心锅炉给水泵的结构特点和工作原理；了解多级离心泵的轴向力平衡装置，高温高压使用工况条件下的密封装置和冷却系统。 技术参数： 流量: 12.5m3/h 扬程：125m（单级扬程25m） 转速：2900r/min 效率：54% 汽蚀余量NPSHr:2.0m 配用功率：11Kw 泵的振动、噪音及密封泄漏量符合国标要求 材质：铸铁HT200以上 供货范围：泵整机及底座（不含电机） |
| - 3 | 化工离心泵 | 功能和用途：分析单级单吸化工离心泵的结构特点和工作原理；了解化工离心泵的轴向力平衡装置，耐腐蚀使用工况下的密封装置和结构特点以及泵材质的选择。 技术参数： 流量: 25m3/h 扬程：50m 转速：2900r/min 效率：52% 汽蚀余量NPSHr:2.0m 配用功率：11Kw 密封形式：采用机械密封 泵的振动、噪音及密封泄漏量符合国标要求 材质：过流部件1Cr18Ni9Ti 供货范围：泵整机及底座（不含电机） |
| - 4 | 多级凝结水泵 | 功能和用途：分析节段式多级凝结水泵的结构特点和工作原理；了解多级凝结水泵的轴向力平衡装置，真空状态使用工况条件下的密封装置和轴封的水密封系统，高汽蚀性能首级叶轮的结构特点。 技术参数： 流量: 15m3/h 扬程：140m（单级扬程35m） 转速：2900r/min 效率：47% 汽蚀余量NPSHr:0.7m 配用功率：18.5Kw 泵的振动、噪音及密封泄漏量符合国标要求 材质：铸铁HT200以上 供货范围：泵整机及底座（不含电机） |
| - 5 | 双吸离心泵 | 功能和用途：分析双吸离心泵的结构特点和工作原理；了解双吸离心泵的轴向力平衡装置。 技术参数： 流量: 160m3/h 扬程：50m 转速：2950r/min效率：79% 汽蚀余量NPSHr:4.5m 配用功率：37Kw 泵的振动、噪音及密封泄漏量符合国标要求 材质：铸铁HT200以上 供货范围：泵整机（不含电机及底座） |
| - 6 | 离心油泵 | 功能和用途：分析离心油泵的结构特点和工作原理；了解离心油泵的轴向力平衡装置，在炼化工艺中，高温使用工况条件下的密封装置和冷却系统以及泵的结构特点。 技术参数： 流量: 25m3/h 扬程：60m 转速：2950r/min 效率：56% 汽蚀余量NPSHr:3.1m 配用功率：11Kw 密封形式：采用机械密封（满足使用温度400℃要求） 泵的振动、噪音及密封泄漏量符合国标要求 材质：过流部件采用ZG230-450以上 供货范围：泵整机及底座（不含电机） |
| - 7 | 热水循环泵 | 功能和用途：分析热水循环泵的结构特点和工作原理；了解热水循环泵的轴向力平衡装置，在工艺流程中，高温高压热水使用工况条件下的密封装置和冷却系统，以及泵的结构特点。 技术参数： 流量: 7.2m3/h 扬程：26m 转速：2950r/min 效率：44% 汽蚀余量NPSHr:4.0m 配用功率：2.2Kw 密封形式：采用机械密封（满足口压力6.4MPa,使用温度280℃要求） 泵的振动、噪音及密封泄漏量应符合国标要求 材质：过流部件采用ZG230-450以上 供货范围：泵整机及底座（不含电机） |
| - 8 | 单级单吸离心泵 | 功能和用途：分析离心泵结构，了解离心泵工作原理。 技术参数： 转速：2900r/min 材质：铸铁 流量: 20-25m3/H 扬程：20-32m 功率：5.5KW |
| - 9 | 离心泵叶轮 | 功能和用途：分析叶轮结构。 技术参数： 材质：铸铁 叶轮直径：160mm |

- 附件三：

- 一)设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 数控自动上料机构 | - 1套 |  |
| - 2 | - 级进模具 | - 1套 |  |
| - 3 | - 流体流动速率测定仪 | - 2套 | - 此款为本标项的核心产品 |
| - 4 | - 金相标准试样 | - 2套 |  |

- 二)技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数控自动上料机构 | 功能和用途：本机构是自动送料机，能代替人力，并避免人体暴露于冲床之危险性，全天候运行操作不疲劳、免休息，能发挥冲床之效率，提高生产率。采用精密AC伺服马达驱动，操作简单、快速，有效缩短工作准备时间，提高生产力。机身结构一体成型，结构精密。本机是依本公司长期经验积累开发而成，强调长期使用负载、寿命长、精度高和维修简便。 技术参数： 送料最大宽度 (mm)：200 送料厚度与宽度 (mm)：0.2~1.0×200 2.0×180 3.2×80 送料长度 (mm)：9999.99 传动方式：AC伺服马达 放松方式：空压式 空压源 (kgf/cm2 )：5 送料高度 (mm)：70-170 送料滚轮：2支 |
| 2 | 级进模具 | 模具为4工位级进模，2个产品在一付模具上完成（2合1），可人工也可送料机自动送料。模具整体尺寸为：长×宽×高：200 mm×150 mm×170 mm。排样图如下图所示。 |
| 3 | 流体流动速率测定仪 | 主要技术参数： 1. 温度范围：100 -400℃ 2. 准 确 度：不劣于±0.2℃（125℃～300℃内） (国际标准ISO1133,GB3682规定的试验温度:125、150、190、200、220、230、250、265、275、280、300℃) 3. 波 动 : 不劣于±0.1℃（国家检定规程JJG878规定，不得超过±0.5℃） 4. 8h 漂 移 ≤0.1℃ （国家检定规程JJG878规定，4h内不得超过±0.5℃） 分 布 ≤0.5℃ （国家检定规程JJG878规定，不得大于1℃） 分 辨 率 : 0.1℃ 5. 自动切割。 |
| 4 | 金相标准试样 | 技术要求： （1）铁碳平衡组织9种 △1 工业纯铁 F △2 20钢 F+P △3 45钢 F+P △4 65钢 F+P △5 T8钢 P △6 T12钢 P+Fe3C11（白色） △8 亚共晶生铁 P+Fe3C11+Ld′ △9 共晶生铁 Ld′ △10 过共晶生铁 Fe3C1+Ld′ （2）“C”曲线原理组织6种 △11 T8钢 S △12 T8钢 T+M △13 T8钢 B上+M+Ar △14 T8钢 B下+M+Ar △15 20钢 M板 △16 T8钢 M针+Ar 上海弘测/HONC 2017/8/22 10:51:14 （3）45钢热处理组织6种 △17 45钢 正火：S+F △19 45钢 水淬：M（混合） △21 45钢 回火T △22 45钢 回火S △23 45钢 亚温淬火：M+F △24 45钢 过热淬火：粗大M板 （4）T12钢热处理组织2种 △25 T12钢 球状珠光体 △26 T12钢 常规淬回火组织 （5）合金钢热处理组织6种 △30 GCrl5 常规淬回火组织 △31 W18Cr4V 铸态组织 △32 W18Cr4V 退火组织 △33 W18Cr4V 淬火组织 △34 W18Cr4V 回火组织 △35 1Gr18Ni9Ti 固溶处理组织：A （6）化学热处理组织3种 △39 20钢 渗碳后缓冷组织 △40 40Cr钢 调质软氮化 △41 45钢 固体渗硼空冷组织 （7）铸铁组织8种 △42 灰口铸铁 片状石墨（未浸蚀） △43 可锻铸铁 团絮状石墨（未浸蚀） △44 球墨铸铁 球状石墨（未浸蚀） △45 蠕墨铸铁 蠕虫状石墨（未浸蚀） △51 QT400-15 F基+球状石墨 △52 QT500-5 （F+P）基+球状石墨 △53 QT700-2 P基+球状石墨 △54 高磷铸铁 P基+片状石墨+磷共品 （8）有色金属组织7种 △55 ZL102 未变质铝硅合金 △56 ZL102 变质处理铝硅合金 △59 H70 单相黄铜组织 △60 H62 双相黄铜组织 △61 QSnl0 铸态组织 △62 QSn10 冷拉组织a △63 锡基轴承合金 铸态组织 （9）钢的缺陷组织及其他组织3种 △67 45钢 带状组织F+P △68 ZG30钢 低碳W △69 T13钢 高碳W |

- 附件四：

- 一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 多旋翼航拍无人机入门版 | - 2台 |  |
| - 2 | - 飞机航模飞行模拟器 | - 31台 |  |
| - 3 | - 固定翼遥控航拍无人机 | - 1台 |  |
| - 4 | - 行业无人机六轴飞行平台 | - 1台 | - 此款为本标项的核心产品 |
| - 5 | - 无人机云台 | - 1台 |  |
| - 6 | - 无人机云台配套相机 | - 1台 | - 此款为本标项的核心产品 |
| - 7 | - 多旋翼航拍无人机高级版 | - 1台 |  |
| - 8 | - 维修工具套装 | - 5套 |  |
| - 9 | - 数字万用表 | - 10台 |  |
| - 10 | - 示波器 | - 1台 |  |
| - 11 | - 货架 | - 4架 |  |
| - 12 | - 旋翼飞行器室外训练防护栏场地 | - 4套 |  |

- 二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多旋翼航拍无人机入门版 | 功能和用途：飞行练习，航拍应用 技术参数： 最大下降速度：3 m/s 最大水平飞行速度：57.6 km/h 最大可倾斜角度：35° 最大旋转角速度：150°/s 最大飞行海拔高度：6000 m 最大飞行时间： 约25分钟 卫星定位模块： GPS 悬停精度： 垂直：±0.5 m， 水平：±1.5 m 影像传感器 ：1/2.3英寸CMOS，有效像素1200万 镜头FOV 94° 20 mm（35 mm格式等效），f/2.8 ISO范围 ：视频：100 – 3200，照片：100 - 1600 电子快门速度： 8 - 1/8000 s，照片尺寸 4000×3000 录像分辨率：2.7K: 2704 x1520p 24/25/30 (29.97) 视频最大码流： 40 Mbps 支持文件系统： FAT32（≤32 GB）；exFAT（>32 GB） 支持存储卡类型 Micro SD卡，8 GB 云台可转动范围：俯仰：-90°至+30°，最大控制转速 俯仰：90°/s，角度控制精度： ±0.02° |
| 2 | 飞机航模飞行模拟器 | 功能和用途：连接到计算机上进行飞行模拟训练。 技术参数： 支持Win7（32位/64位），Win8（32位/64位）操作系统， 支持RealFlight G7.5 G6.0 G5.5，及凤凰PhoenixRC5.0以上的版本等优秀飞行模拟软件。 |
| 3 | 固定翼遥控航拍无人机 | 功能和用途：飞行练习 技术参数： 翼展：2122mm 机长：790mm 有效载荷：1000-3500g 起飞方式：手投或弹射 遥控器：4通道 备注：ARF，不含航拍系统 |
| 4 | 行业无人机六轴飞行平台 | 功能和用途：飞行练习，航拍应用平台 技术参数： 轴数：6 轴距：大于1000mm 最大起飞重量:大于15kg 飞行时间:无负载:大于30 min,负载5.5 kg:大于15 min 悬停精度:垂直:±0.5 m,水平: ±1.5 m 最大上升速度:大于4m/s 最大下降速度:大于2m/s 最大水平飞行速度:大于15m/s(无风环境) 最大旋转角速度: 俯仰轴:大于200°/s,航向轴:大于100°/s 最大飞行海拔高度:大于2000m最大可承受风速:大于7m/s 图传系统:高清数字图传系统 电池容量：大于4000mAh 电池类型：LiPo 6S |
| 5 | 无人机云台 | 功能和用途：是安装在无人机上，固定摄像机的支撑设备。 技术要求： 微调范围：±0.01° 最大负荷：0.622kg 三种工作模式：方向锁定控制，非方向锁定控制，FPV模式(复位) 内置独立IMU模块，HDMI-HD/AV模块， 静态电流：200mA (@25V) 动态电流：400mA (@25V) 堵转电流：4A (@25V) GCU支持输入电源：4S-12S LiPo电池 (使用S1000+时为6S) 控制要求：至少四个空闲的接收机通道 调参软件安装要求：Windows XP； Windows 7；Windows 8（32 or 64 bit） 旋转方向(PAN) ：±130°/s 俯仰方向(TILT) ：±130°/s 横滚方向(ROLL)：±30°/s 旋转方向(PAN) ：±360°连续转动 俯仰方向(TILT) ：+50°/-140° 横滚方向(ROLL)：±40° 备注：与行业无人机六轴飞行平台配套，有相应的转接板 |
| 6 | 无人机云台配套相机 | 功能和用途：无人机配套拍摄设备 技术要求： 传感器类型：Exmor CMOS 传感器尺寸：全画幅（35.6*23.8mm） 有效像素：1220万 数码变焦：8倍 最高分辨率：4240×2832 图像分辨率： 3:2（全画幅） L（12M）：4240×2832 16:9（全画幅）L（10M）：4240×2384 高清摄像4K超高清视频（2160） 机身重量小于450g 镜头画幅：135mm全画幅镜头 镜头类型：定焦 镜头卡口：E mount卡口 最大光圈：F2.8 最小光圈：F22 焦距范围：35mm 镜头直径：61.5mm 镜头长度：36.5mm 镜头重量小于125g 备注：与无人机云台配套 |
| 7 | 多旋翼航拍无人机高级版 | 功能和用途：飞行练习，航拍应用 技术参数： 悬停精度垂直：±0.1m（视觉定位正常工作时）；±0.5m（GPS定位正常工作时） 水平：±0.3m（视觉定位正常工作时）；±1.5m（GPS定位正常工作时）m 旋转角速度最大旋转角速度：250°/s（运动模式）；150°/s（姿态模式） 升降速度最大上升速度：6m/s（运动模式）；5m/s（定位模式） 最大下降速度：4m/s（运动模式）；3m/s（定位模式） 飞行速度最大水平飞行速度：72km/h（运动模式）；58km/h（姿态模式）；50km/h（定位模式） 飞行高度最大飞行海拔高度：6000m 飞行间约30分钟 轴距350mm 云台：角度控制精度俯仰：-90°至+30°，可控转动范围±0.03°，控制转速俯仰：90°/s 相机镜头FOV84°；8.8mm/24mm（35mm格式等效）；光圈f/2.8-f/11 带自动对焦（对焦距离1m-无穷远） 相机传感器1英寸CMOS；有效像素2000万（总像素2048万） ISO范围视频：100-3200（自动）；100-6400（手动） |
| 8 | 维修工具套装 | 功能和用途：维修无人机工具 技术参数： 套装应内含以下器件： 尖嘴钳 135mm ，电工剪刀 110mm ，平口钳 135mm ，斜口钳 130mm ，焊钖笔， 活动扳手， 平锉刀(170mm) ，圆锉刀(170mm) 迷你口袋型电表附蜂鸣器 ，精密十字起子 #0x20mm， 精密十字起子 #00x20mm ，精密十字起子 #1x20mm ，精密一字起子 2.0x20mm 精密一字起子 2.4x20mm，一字起子 3.0x20mm，圆型剖沟调棒+弯型箭尾撬 ，迷你强力型手动吸锡器 ，菱型扩孔针+圆尖针， 除钖网烙铁座 ，折叠型内六角板手7支组，绝缘胶布绿色， 蓝黑双色套筒起子 3/16"(inch) or 5mm(metric)， 蓝黑双色套筒起子 1/4"(inch) or 6mm(metric) ，自动刀匣式美工刀(附3片刀片)， 3米耐摔型卷尺 毛刷吹气球 ?62mm ，8格零件盒， 双色一字起子 3.0x75mm ，双色十字起子 #0x75mm， 双色一字起子 5.0x75mm ，双色十字起子 #1x75mm ，双色一字起子 6.0x100mm ，十字起子 #2x100mm ，双色一字起子 6.0x40mm， 双色十字起子 #2x40mm ，平面刮刀+钢刷 30W三用电烙铁(110V/220V) ，不锈钢防磁反弹镊子 165mm， 工具板， 上工具板 |
| 9 | 数字万用表 | 功能和用途：维修无人机工具 技术参数： 直流电压量程： 400mV/4V/40V/400V/1000V 基本准确度±(0.5%+4) 交流电压量程： 400mV/4V/40V/400V/750V 基本准确度±(0.8%+10) 直流电流量程： 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A 基本准确度±(1.0%+10) 交流电流量程： 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A 基本准确度±(1.5%+10) 电阻量程： 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ 基本准确度±(0.8%+4) 电容量程： 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF 基本准确度±(2.5%+20) 频率 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz |
| 10 | 示波器 | 功能和用途：测量电压，电流等，维修无人机工具 技术参数： 带宽 100 MHz 通道 4 每条通道的取样速率 1.0 GS/s 垂直分辨率:8位 垂直灵敏度：2mV-5V/div DC垂直精度：正负3% 最大输入电压： 300 VRMS CAT II；超过 100 kHz 时以 20 dB/倍频程下降至 3 MHz 时的 13Vp-p AC |
| 11 | 货架 | 功能和用途：放置无人机，配件，维修工具 技术参数： 尺寸：150*60*200cm 层数：4层 最大承载：100kg |
| 12 | 旋翼飞行器室外训练防护栏场地 | 功能和用途：室外飞旋翼无人机的防护装备 技术参数： 主体为可移动的户外广告伸缩帐篷伞架（3m*3m) 防护尼龙网大小为(5m*5m)，绳粗6mm，网眼大小为10cm， |

- 三、商务需求

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 质保期、履约金及质保金 | - （1）质保期： 1 年及以上； - （2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，满壹年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后技术服务要求 | - （3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。 - （4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。 - （5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后7天内进行安装调试，直至通过验收。 - （6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。 - （7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 - （8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。 - （9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。 - （10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。 |
| 交货时间 及地点 | - 时间：详见招标项目一览表 - 地点：台州学院椒江校区指定实验室 |

- 四、相关说明

1、投标文件份数：报价文件1份；资格资信证明文件、技术文件各需正本1份，副5份。报价文件单独密封；资格资信证明文件、技术文件各自密封（正本分别单独密封于一袋，所需副本可统一密封于一袋或多袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标项，请按标项号分别装订，密封要求同上。

第三部分  投标人须知

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、招标人：是指组织本次招标的台州学院招投标中心。

2、采购人：是指委托招标人采购本次项目的台州学院各部门、二级学院等单位。

3、投标人：是指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、产品：是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、项目：是指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“书面形式”包括信函、传真等。

9、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （四）关于提供多家投标人提供同品牌同型号产品（服务）的资格认定

多家供应商提供相同品牌的产品参加同一项目竞争的，按一家供应商认定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供招标文件中载明的核心产品品牌相同的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的评审得分最高一家为有效供应商；评审得分相同时，取报价最低一家为有效供应商；均相同时，由评审小组集体决定。

（五）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、关于小微企业投标

小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）	投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：资格资信证明文件、技术文件和报价文件

1、资格、资信证明文件（附件1）

（1）声明书 (须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的内容，见附件2)；

（2）法定代表人授权书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书，见附件3)；

（3）营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

（4）上年度企业资产负债表及损益表；

（5）本项目要求的特定资质证书（对应第一部分第五条第（二）款）（见附件5）；

（6）投标人情况介绍（如主要产品、技术力量、生产规模等等所有有必要介绍的情况，见附件4）；

（7）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；（见附件5）；

（8）资信及商务需求响应表（见附件6）；

（9）近两年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；见附件7）；

（10）产品代理资格证明和制造商授权证；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入投标文件。

2、技术文件（附件8）

（1）对本项目的具体响应方案（对应第二部分第一、二条）：

①功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

②提供产品出厂标准、质量检测报告。

（2）设备配置清单（均不含报价）（附件9）；

（3）主要货物用材响应表(类似家具类货物采用) （附件10）；

（4）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条）（附件11）；

（5）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（根据项目实施的内容、标准和实际情况拟配置各人员的具体情况见附件12 ）；

（8）项目负责人资格情况表（附件13）；

（9）技术服务（含服务方式、服务网点等）、技术培训、售后服务的内容和措施（附件14）；

（10安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（11）投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

3、报价文件（附件15）

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（1）开标一览表（附件16）

（2）报价明细表（附件17)；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的；（格式自拟）；

（4）中小企业声明函（非中小企业无需提供，见附件18）及其由政府相关部门出具的证明材料；

（5）产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

投标文件制作说明：

1、请投标人严格按照上述内容及项目招标需求制作投标文件，所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

2、与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件统一以A4纸大小双面打印并装订。否则将被扣分，最高扣1.5分。

3、开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查由评审小组负责，若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标供应商须按要求提供投标保证金否则采购机构将不接受投标文件。

2、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还或自动转为履约保证金、质保金。

3、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请、收据等资料无息退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。资格资信证明文件、技术文件和报价文件各自密封（份数及装订要求详见第二部分第四条）；

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格资信证明文件、技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样；

3、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表

人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标、评标及定标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标人签到的先后顺序当场拆封资格资信证明文件、技术文件后，评标委员会先对资格资信证明文件、技术文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人按投标人签到顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价、报价内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对资格资信证明文件进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

9、评标委员会进行资质后审，确定中标候选人，编写评审报告；

10、招标人对评标委员会评审专家进行评价；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由专家库中抽取专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会进行资质后审，按评标原则确定中标候选人，同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中

“开标一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、资格资信证明文件或技术文件里出现数字报价的；

5、对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该投标人投标无效；

6、投标报价高于市场平均价格，评标委员会认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

7、投标报价超过采购预算价格的；

8、需求不响应的；

9、主要性能参数指标负偏离6项（含）以上的；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四节部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程由台州学院纪委监察部门负责监督。

- 七、定标

评标委员会根据采购单位的委托协议，推荐或确定中标供应商。

- 八、合同授予

1、中标结果将在相关网站公布成交结果。

2、中标供应商在《中标通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次招标确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下5项内容及分值进行评审。

1、产品价格 35分；

2、技术性能方案 48分；

3、业绩 5分；

4、对招标文件响应程度  2分

5、售后服务 10分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如得分相同，投标报价低者为确定预中标供应商；如得分且投标报价相同的，技术指标优者为确定预中标供应商。

六、评分具体分值细化条款如下表：

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 48分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的整体技术方案的先进性、适用性、合理性综合打分，优13-8分，中8-4分，差4-0分。 | 13分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，优于招标文件要求的得25-18分，基本满足招标文件要求得18-10分；低于招标文件要求得10-0分。专家视偏离程度酌情打分。 | 25分 |
|  | 产品 先进性 | 专家结合投标产品（尤其是核心产品）的先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 品牌 | 专家结合投标产品（尤其是核心产品）的品牌知名度、市场占有率打分，第一名得4分，第二名得2分，第三名得1分，其余得0分。 | 4分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
| 实力 信誉 及 业绩 5分 | 企业规模 财务状况 | 近两年以来投标人对类似项目的销售业绩（以合同复印件为准）情况，专家酌情打分，2-0分 | 2分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 近两年以来原厂商投标产品的销售业绩（以合同复印件为准）情况，专家酌情打分，优3-0分 | 3分 |
| 售后 服务 10分 | 质保期 | 超过招标文件规定的质保期每增加一年得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 服务承诺 | 质保期内及质保期满后的具体维保方案、服务网点、服务方式、维护响应时间。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 3分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施（已列入投标报价的除外）。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
| 投标文件制作2分 | 对招标文件响应程度等 | 根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分0-2分 | 1分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》。） | 35分 |

第五部分　拟签订的合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 品牌型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）：元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等或可以详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

合同签订前，乙方应先缴纳合同总金额   %的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期      年。（自最后一批货物验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：乙方实验设备安装调试完成，经台州学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。合同总金额   %的合同履约保证金转为质量保证金，待满  年后无质量问题、无售后服务问题、无息支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内非因人为原因发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如协商不成，甲方有权直接自行选择上述三项处理方式任一项进行处理。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用及责任。

5.上述的货物在免费保修期中，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。如乙方拒不到场，视为其同意甲方之验收结果并不得异议。

- 在合同履行过程中，因乙方人员在合同履行过程中造成甲方或其自身人身或

财产损害，由乙方承担全部责任。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达，并与甲工作人员办理交接手续，否则视为未交付。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，甲方甲方可直接从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方面解除本合同。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 因乙方逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿甲方损失、承担甲方为实现债权所支出的费用（包括律师费、差旅费等）；如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方违反本合同其他条款之约定（包括但不限于侵犯第三方知识产权，擅自转包分包，未完成履行、未完成履行售后服务承诺等），应向甲方支付合同总价5%违约金；如导致甲方对第三方承担责任的，乙方同时应赔偿甲方相应的损失并支付甲方为此支出之维权费用（包括律师费等）。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）台州学院                             乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：0576-88660896                          联系电话：

开户银行：临海中行开发区支行                     开户银行：

帐号：840012318708091001                         帐号：

地址及邮编：台州市椒江区市府大道1139号          地址及邮编：

签约时间：         年     月     日。

签约地点：台州学院椒江校区。

第六部分：   应提交的有关格式范例

附件1：                                           本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（资格资信证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格资信证明文件目录

1、声明书；

2、法定代表人授权书；

3、营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

4、上年度企业资产负债表及损益表；

5、本项目要求的特定资质证书

6、投标人情况介绍；

7、投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；；

8、资信及商务需求响应表；

9、近两年来类似项目的成功案例；

10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

附件2

声明书

台州学院招投标中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为          ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2017年  月   日

附件3

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写项目编号及项目名称）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名： 职务： 全权代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件5

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件6

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 政策性加分条件 |  |  |  |
|  | 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
|  | 能力或业绩要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8                                               本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术文件目录

1、对本项目的具体响应方案；

2、设备配置清单；

3、主要货物用材响应表

4、技术需求响应表；

5、保证工程质量的技术力量及技术措施；

6、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（附件6）；

7、项目实施人员一览表；

8、项目负责人资格情况表；

9、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

10、安装、调试及验收方案和措施；

11、投标人需要说明的其他内容。

附件9

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件10

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件11

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件14

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：            （标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表；

2、报价明细表；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小微企业声明函及其由政府相关部门出具的证明材料；

5、产品适用政府采购政策情况表。

附件16

开标一览表 (第  标)

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价 （元或美元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2.以上报价应与“项目明细清单”中的“合计”数相一致；

3.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件17

报价明细表 (第  标)

项目编号：

[货币单位：人民币元或美元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.本表同《开标一览表》的合计金额相等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州学院招投标中心组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标地点示意图：